INSTRUMENTOS ENDOBRONQUIALES DIRIGIBLES, formulario 23485.
Descripción: Para acceder a los nódulos pulmonares periféricos, específicamente los localizados fuera de la vía aérea.

Especificaciones:

1. Agujas: 

1.1. Aguja orientable estándar.
1.1.1. Dos (2) de 22 gauge, longitud de trabajo de la aguja 80 cm y diámetro externo 1.93 mm.
1.2. Aguja orientada por robot.
1.2.1. Dos (2) de 22 gauge con longitud de trabajo de 108.5 cm y diámetro externo de 1.93 mm.

2. Camisa:
2.1.  Longitud de trabajo 109.5 cm. 
2.2.  Diámetro externo de 2.73 mm a 2.8 mm.
3. Estéril.
4. De un solo uso. 

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA EL TIPO DE AGUJA O CAMISA Y LONGITUD O DIÁMETRO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PROTESIS DE SILICONA DE GRADO MEDICO PARA TRAQUEA Y BRONQUIOS, formulario 23548.

Descripción: Para su aplicación en el tratamiento de la estenosis traqueobronquial y / o fístula traqueoesofágica en indicaciones malignas y / o benignas.

Especificaciones:
1. Stent traqueobronquial de silicona implantable.
2. Superficie antiadherente a base de silicona.
3. Extremos biselados atraumaticamente.
4. Botones o tachuelas en el lado externo para anclaje y minimizar la migración.

5. Botones o tachuelas de anclaje con relleno de material radiopaco de oro o sulfato bario para monitorización por rayos x.

2. Tipos de stent:

2.1. Rectos. 

2.1.1. Diámetro externo desde 5 mm a 20 mm.
2.1.2. Longitud desde 20 mm a 110 mm.

2.2. Bifurcados o en Y.

2.2.1. segmento traqueal de diámetro externo de 12 mm a 18 mm y largo de 40 mm a 110 mm.
2.2.2. Segmentos bronquiales de diámetro externo de 10 mm a 14 mm y largo de 30 mm a 50 mm.

2.3. Diábolo o reloj de arena. 

2.3.1. Longitud del medio de 20 mm, con longitud de los extremos de 7.5 mm a 15 mm.
2.3.2. Diámetro externo del medio de 10 mm a 16 mm, con diámetros extremos de 12 mm a 18 mm. 

3. Estéril.

4. De un solo uso.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE STENT, DIÁMETRO Y LONGITUD QUE REQUIERA.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 30-04-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

