SISTEMA DE STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIDLE CON SISTEMA DE LIBERACION CONTROLADA TRIVAINA, formulario 23409.
Descripcipon: Sistema de Stent periférico autoexpandidle con sistema de liberación controlada trivaina, indicado para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas de novo o restenóticas de arterias periféricas situadas por debajo del arco aórtico, y para la paliación de las estenosis malignas de las vías biliares con diámetro nominal entre 4.5 y 9.5mm.

Especificaciones:

1. Sistema de stent: 

1.1. Flexible. 

1.2. Punta atraumática. 

1.3. Con tres (3) marcadores radiopacos en el catéter. 

1.3.1. Dos (2) fijos delimitando el stent y uno (1) móvil sobre la vaina retráctil. 

1.4. Revestimiento interior de PTFE para una liberación suave. 

1.5. Mango ergonómico. 

1.6. Fuerza radial homogénea. 

1.7. Diseño de celdas abiertas de longitud corta. 

1.8. Sin efecto escama. 

1.9. Con cuatro (4) marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo del stent. 

1.10. Catéter trivaina. 

1.11. Longitud útil del catéter de 80 cm y 130 cm. 

1.12. Compatible con introductor de 6 Fr y catéter guía de 8 Fr. 

1.13. Compatible con guía 0.035 ". 

1.14. Diámetro del stent entre 5.0 mm y 10.0 mm. 

1.15. Longitud del stent entre 40 mm y 200 mm. 

1.16. Vaina retráctil de 6 Fr (2.10 mm). 

1.17. Vaina fija de 5.5 Fr (1.80 mm) 

1.18. Anticolapso de 6 Fr (2.10 mm). 

1.19. Acortamiento en expansión de < 5% 

1.20. Fuerza radial circunferencial de 0.120 N/mm 

2. Estéril. 

3. De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA EL DIÁMETRO Y LONGITUD DEL STENT REQUERIDO

Observaciones:

1.  Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 19-11-25/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

