MONITOR DE SATURACION REGIONAL (RSO2) PORTATIL, formulario 22501.

Descripción: Sistema de monitorización portátil que proporciona indicaciones continuas y no invasivas de los cambios en la saturación regional de oxígeno en sangre (rSO2) en tejidos cerebrales y somáticos para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Especificaciones:

- Monitor.

  - Monitor tipo tablet.

  - Fácil de transportar con el paciente.

  - Peso no mayor a 2.8 lb.

  - Tamaño de pantalla 25.7 cm o 10.1 pulgadas (No mayor a 15 pulgadas)

  - Tipo de pantalla TFT LCD multitáctil.

  - Pantalla con capacidad de ser proyectada.

  - Resolución 1280 × 800 píxeles.

  - Con un puerto USB 3.0 y un puerto USB 2.0.

  - Tres (3) indicadores del monitor: encendido/batería, actividad del disco duro, conexión inalámbrica)

  - Batería tipo ion de litio.

  - Tiempo de funcionamiento con batería no menor a 1 hora en condiciones normales de monitorización.

  - Alimentación 100 VCA a 240 VCA ± 10 %, frecuencia de entrada 50 Hz a 60 Hz.

- Sensor con cuatro longitudes de ondas desde 700 nm a 900 nm.

- Ponderación arterial/venosa de 25/75.

- Permite fijar los valores basales de todos los sensores de manera simultánea o individual.

- Fijación de los valores basales:

  - Automático cinco (5) minutos después de iniciada la monitorización.

  - Manual o activa.

- Con límite superior de alarma de rSO2 con intervalo entre 20% y 95%.

- Con límite inferior de alarma manual o automático:

  - Manual con intervalo de 15% a 90%.

  - Automático con intervalo -30% a-5%.

- Permite el cálculo de la saturación cumulativa por debajo del umbral (ABC):

  - Valores actuales de rSO2.

  - Totales actuales del área bajo la curva (ABC).

  - Hora de inicio de ABC.

  - Tipo de umbral de ABC.

  - Umbral actual ABC.

- Identificación del sensor y detección de sensor apagado.

- Con capacidad de recordar:

  - Últimos sensores conectados.

  - Ubicación asignada al sensor.

  - Últimos valores basales registrados.

- Con capacidad de registrar eventos.

- Con lista de eventos predeterminados:

  - Que permita modificar la lista de eventos antes y durante los casos.

- Que registre automáticamente los datos de tendencia cada cinco (5) segundos y almacenamiento hasta 30 días.

- Con capacidad de exportar varios casos o uno en concreto desde el historial clínico a un dispositivo USB.

- Con capacidad de visualizar las pantallas del monitor de paciente en un monitor externo a través de un puerto VGA

- Que permita la transmisión de datos del sistema de monitorización a dispositivos externos a través del puerto serie.

Accesorios:

- Estación de conexión.

  - Estación de conexión Tipo VESA, con puertos USB, serie (RS-232) y VGA.

  - Soporte de mesa.

  - Indicador de alimentación AC.

  - Cable eléctrico con longitud no menor 2.5 m.

- Dos (2) preamplificador.

  - Con indicadores de conexión del cable reutilizable de sensor.

  - Cable reutilizable de sensor.

- Sensores:

  - Sensores para paciente adulto o pediátrico o neonatal, la unidad ejecutora solicitara el tipo de sensor que requiera.

    - Adulto: >40kg.

    - Pediátrico: 5-40kg.

    - Neonatal:<5kg.

  - De un solo uso.

  - Libre de Látex y DEHP.

  - Biocompatible.

  - Con diseño para mejorar la adhesión.

  - Para colocación cerebral y/o somática.

  - Equipado con iodos emisores de luz (LED) que emite luz cercana al infrarrojo y dos detectores que detectan la luz reflejada.

  - Con validación de fabrica para el uso conjunto con sensores BIS.

- Un (1) soporte.

- Cuatro (4) cables de interfase reutilizable.

- Un (1) cable de corriente AC.

- Veinte (20) sensores adulto, pediátrico o neonatal.

- Una (1) estación de carga.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERAN Y PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción, que

- incluya las actualizaciones de los programas y todas las calibraciones que se requieran.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido