Nombre Genérico: PLATAFORMA MODULAR Y ESCALABLE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA SIEMBRA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (formulario 23455).

Descripción del Producto	Plataforma modular automatizada escalable para procesamiento automatizado de la fase pre  analítica y analítica de las muestras en microbiología, desde la siembra en platos con agar, hasta la Incubación y la Imagenología digital, con flexibilidad para incorporar módulos y gestión de imágenes por Inteligencia Artificial.

Especificaciones Técnicas:

- PROCESADOR AUTOMATIZADO DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS Funciones Principales:

- Automatización de procesos pre-analíticos a partir de medios de transporte líquidos compatibles con el sistema.

- Doble brazo robótico sincronizado para manejo paralelo de las muestras y su procesamiento.

- Destapado, sembrado, estriado y cierre de los tubos compatibles en el sistema con muestras liquidas de orina, secreciones, heces, esputo, líquidos corporales y con caldos que contienen medio de enriquecimiento

- Sistema de estriado por asa

- Gestión de usuarios con niveles: usuario, administrador e ingeniero.

- Asociación del código de barra de las muestras con el protocolo configurado en el LIS para el etiquetado y procesamiento de la muestra

- Utilización de asas metálicas en acero inoxidables reutilizables (1 µL, 10 µL, 30 µL, doble de 1 µL para bi-platos).

- Esterilización de asas por incineración, con herramienta para comprobación de diámetro interno.

- Carrusel de platos con capacidad hasta un total de 378 platos dependiendo de la altura del plato y 9 silos o columnas para variedad de medio

- Proceso de siembra: centrifugado/vórtex de la muestra, selección de medios de cultivo de acuerdo con el protocolo, etiquetado, estriado, separación por condiciones de incubación y esterilización del asa.

- Interfaz opcional LIS uni o bidireccional.

- Impresora de etiquetas integrada.

- Se aplica una etiqueta de código de barras a la placa o caldo procesado para una trazabilidad completa

- Escaneo de 360° del código de barra de la muestra.

- Conciliación de etiquetas de plato, portaobjetos y tubos.

- Sistema de carga continua.

- Pantalla táctil.

- Software con trazabilidad completa de la muestra desde la recepción hasta el almacenamiento final.

- Cuenta con 40 patrones de estriado, incluyendo multicuadrante para análisis cuantitativo o semicuantitativo, permitiendo su siembra en platos de agar enteros, biplatos y caldos.

- Esterilización de asas entre cuadrantes.

- Alarmas visuales y auditivas.

- Bandeja de muestras rechazadas.

- Procesamiento individual de muestras.

- Filtro HEPA para evitar contaminación del medio ambiente y bioseguridad del usuario.

- Sistema anti-goteo.

- Sistema de verificación de análisis de la imagen para asegurar el uso del tamaño de asa correcta, integridad y verificación del menisco del asa y así verificar la presencia del inóculo.

- Protocolo de control de calidad interno para monitorear el arrastre entre muestra y la contaminación por factores externos.

- Con opción de expandirse para integrarse con otros módulos como preparador de portaobjetos para tinción de Gram, incubación inteligente, imágenes digitales, algoritmos de inteligencia artificial y preparador de muestras para equipos de sensibilidad e identificación automatizados.

MÓDULOS OPCIONALES

B. MÓDULO PREPARADOR DE PORTAOBJETOS PARA TINCIÓN.

- Extendido automático de muestras para análisis microscópico.

- Identificación con código de barras, trazabilidad individual.

- Bandeja calentada a 40 °C para secado.

- La muestra se coloca en la parte central del portaobjeto utilizando el asa configurada (1ul, 10ul, 30 ul)

- Compatible con módulo pipeteador para volúmenes de 50, 100, 350 µL.

- Protocolos configurables de vórtex y centrifugado.

- Requiere portaobjetos específicos del fabricante del sistema.

- Los portaobjetos preparados son compatibles con tinciones manuales y automatizadas.

- El módulo se puede conectar directamente al módulo procesador de muestras o al módulo de pipeteo.

C. MÓDULO PIPETEADOR AUTOMÁTICO

1.  Manejo automatizado de líquidos basado en la tecnología de pipeteo por desplazamiento de aire.

2. Uso de puntas desechables para evitar contaminación cruzada.

3.  Rango de pipeteo: 10 µL a 900 µL.

4.  Permite depositar la muestra en los medios de plato agar, portaobjeto o caldo.

5.  El módulo es capaz de aspirar la muestra y dispensar la misma en una o más alícuotas.

D. MÓDULO DE GESTIÓN DE CALDOS.

- Módulo integrado en hardware de última generación, activado por software de manera opcional.

- Carrusel configurable para uso exclusivo con caldos o mixto (carga de caldos y discos antimicrobianos).

- Capacidad de hasta 4 secciones de paletas, cada una configurable con caldos distintos o iguales.

- Compatibilidad con caldos aprobados por el Fabricante garantizando calidad y trazabilidad.

- Cargar y descargar caldos durante el ciclo, sin interrumpir el procesamiento.

- Separador plástico que protege al operador de mecanismos móviles.

- Advertencias de software que evitan errores de colocación.

- Identificación automática de caldos inoculados mediante etiquetas con código de barras.

- Configuraciones predefinidas, reduciendo errores de operador y optimizando tiempo.

- Registro de número de lote y fecha de caducidad de cada caldo cargado.

E. MODULO DISPENSADOR DE DISCOS

1. Se integra con el módulo de Siembra. El inóculo de la muestra y la siembra homogénea se realiza mediante el módulo de siembra y los discos se aplican mediante el módulo Dispensador de discos para Identificación

2. Preparación automática de platos para las pruebas de sensibilidad por difusión por discos.

3.  Aplicación de discos conforme a configuración del usuario previo a la incubación.

F. MÓDULO INCUBADORA E IMÁGENES DE PLATOS.

1.  Sistema automatizado para incubación de platos de cultivo biológico y para la inspección visual fotográfica sobre el crecimiento de colonias bacterianas, para ser utilizado con el sistema de procesamiento de muestras del mismo fabricante.

2. Permite la incubación controlada y captura de imágenes de alta resolución (40 Megapíxeles, profundidad de campo visual de 9mm que detecta colonias de crecimiento escaso desde 0.1mm incluyendo la consulta y la gestión por parte del personal de laboratorio.

3.  Componentes del módulo:

3.1. Incubadora con temperatura de funcionamiento de 5 a 37°C y concentración máxima de CO2 del 10%.

3.1.1. Incubadora doble: 1590platos.

3.1.2. Incubadora Sencilla: 795platos.

3.2. Cinta transportadora

3.3. Servidor (uno por línea).

3.4. Estación de imágenes.

3.5. Carrusel de carga y descarga.

4.  El módulo puede configurarse en diferentes combinaciones desde una disposición básica (cinta transportadora, un servidor, una incubadora doble o única) u obtener configuraciones más complejas hasta 3 incubadoras (únicas o dobles), cinta transportadora (línea en T de diferentes longitudes). 5. Tiene estantes de soporte de los platos autoclavables.

6. La transferencia de los platos a la incubadora se realiza con una cámara hermética, para evitar el intercambio de aire que modificaría las condiciones de incubación.

7. Gestión de ubicación única por plato.

8. Los platos son incubados según los protocolos registrados y especificados por el propio usuario.

9. Digitalización de imágenes de platos: El técnico de laboratorio puede supervisar el crecimiento bacteriano mediante el sistema de imágenes. La tecnología de adquisición de imágenes de este módulo utiliza una cámara lineal telecéntrica para tomar una imagen inicial (tiempo cero) de cada plato que entra en incubación, lo que permite detectar el crecimiento bacteriano mediante un análisis comparativo de imágenes a lo largo del tiempo.

10. Se integra opcionalmente con un software de inteligencia artificial para una clasificación de los cultivos aislados

11. Al concluir la incubación, los platos son extraídos automáticamente y son transportados hacia el depósito de recogida diversificadas según la configuración seleccionada por el usuario.

12. Cuenta con un modo de cribado que permite descartar los platos negativos y realizar el análisis del resto.

13. Cuenta con un modo de lectura que permite analizar los platos enviados desde cribado, envía un resultado al LIS y se descargan los platos de la incubadora.

14. Permite crear un informe que enumera los resultados asignados a los platos cargados en el sistema.

15. Puede configurarse para ayudar al operador en la selección manual de colonias para actividades posteriores como sub-cultivo, preparación de portaobjetos para MALDI-TOF y preparación de muestras de AST, y para transferir la información de la muestra a otros dispositivos para permitir una trazabilidad completa.

16. La incubadora está equipada con una pantalla táctil de control de temperatura.

17. El inicio de sesión de la interfaz de usuario del módulo está controlado y protegido por contraseña y de acuerdo al rol del usuario.

18. Una vez ejecutadas todas las grabaciones de imágenes programadas, para cada muestra, es posible seleccionar: No hubo crecimiento o Enviar al Lector. En el primer caso los platos se descargan de la incubadora y se envían a la caja de desechos al final de la línea. En caso de una conexión LIS, el resultado negativo se envía al LIS. En el segundo caso los platos se envían hacia las operaciones de lectura y pueden ser analizadas por los usuarios encargados.

G. MÓDULO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD

- Preparación automatizada del portaobjeto para MALDI-TOF y aplica también la Matrix para eliminar la interacción manual

- Preparación de suspensiones McFarland y de los platos de pureza.

- Aplicación de etiquetas de código de barras para las suspensiones de sensibilidad.

- Tiene un Nefelómetro para verificar la opacidad de McFarland de las suspensiones

- Permite la integración con el módulo de Incubación

Consumibles Módulos de Siembra:

• Disposable Drip Tray With Absorbing Sponge

• Disposable Rejection Bin Pad

• Disposable New Pad Docking Station

• Disposable Drip Tray For Broth • Double Nichrome Loop 1, 10,30ml cada 15.000

• Loop Cleansing Solution 5 y 10 mL

• WASP QC TSB Tubos

• Rollos de Etiquetas

• Rodillo térmico para impresión

• Herramienta calibración de asa 1ul, 10,ul, 30ml Compra una sola vez • Set x 8 Palletas para cada marca de Tubo o contenedor diferente, Compra una sola vez

Consumibles Módulo Pipeteador:

• High Volume Sterile Tips 1000 µL with Filter

• Biohazard Disposable Bag for tips

• Double Spreader

Consumibles Módulo Portaobjetos:

• Portaobjetos

Consumibles Módulo de automatización de pruebas de sensibilidad con discos:

• PBS Solution 2 mL

• Placas y discos

Accesorios Opcionales:

• Cepa Control Escherichia coli ATCC 25922

• Tubo vacio Copan12

• Twin Double Nichrome Loop 1 µL Rounding

• Nichrome 30 µL Loop-Spreader

Consumibles modulo preparador de muestras para identificación y susceptibilidad

• Puntas con filtro 50ul, 1000ul

• Kit de Verificación diario

• Tubo Primario

• Tubo primario con solución salina

• Loop Spreader

• Etiquetas

• Rodillo térmico de impresora

• Bolsa biosegurad para puntas

• Herramienta para ajuste de loop

Observaciones:

• La configuración de módulos opcionales requeridos.

• El tipo y cantidad de incubadoras

• La cantidad y tipo de consumibles iniciales requeridos.

• Los accesorios adicionales deseados. La plataforma es escalable, por lo que cada módulo es opcional y debe ser indicado en la solicitud.