SISTEMA DE REEMPLAZO VALVULAR AORTICO TRANSCATETER, formulario 23094.

Descripción:

- Válvula aortica auto expandible

- Sistema de liberación.

Especificaciones:

- Valvula:

  - Material: pericardio bovino, nitinol.

  - Bio-compatible y con bajo riesgo trombogénico.

  - Recapturar hasta un 80% del despliegue inicial.

  - Marcadores radiopacos.

  - Sistema de liberación:

    - Arco flexible para adaptarse a la estructura ósea.

    - Capsula de material superelastico para protección vascular.

    - Marcador de alineación comisural para protección coronaria.

  - Dispositivo de entrega:

    - Mango de control con sistemas de boton One-click de recuperación y bloqueo.

  - Capa de estabilizador.

  - Entrega de estructura hipotuvo de 12 Fr.

  - catéter atraumático y radiopaco.

  - Perfil: compatible con dispositivos de entrega de perfil de 18 Fr – 19 Fr.

  - Tamaños disponibles: 23 mm, 26 mm, 29 mm y 32 mm.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, numero de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.

SISTEMA DE REPARACION VALVULAR TRANSCATETER, formulario 23295.

Descripción: clip mitral transcateter con relleno central suave, sistema de liberación con control de dirección.

Especificaciones:

- Material: estructura en nitinol con relleno central biocompatible (Soft Central Filler).

- Biocompatible, con bajo riesgo trombogénico y tratamiento anticalcificación para mayor durabilidad.

- Sistema de recaptura y reposicionamiento completo durante el procedimiento.

- Captura independiente de las valvas mitrales para asegurar un anclaje preciso en diferentes anatomías.

- Ángulo de cierre ajustable de 0° a 45° para optimizar la reducción de la regurgitación mitral y del gradiente transmitral.

- Marcadores radiopacos para visibilidad y correcta alineación durante el implante.

- Sistema de liberación y entrega:

  - Vaina guía dirigible (steerable) de 24 F (OD), con dilatador.

  - Catéter de entrega de 11 Fr, diseñado para navegación precisa y mínima invasión vascular.

  - Mango de control con mandos rotatorios de alta precisión, con engranaje integrado y control independiente en los ejes medio-lateral (ML) y anteroposterior (AP).

  - Ventana de visualización que permite cuantificar la apertura y cierre del clip, acortando la curva de aprendizaje y aumentando la seguridad.

  - Diseño de catéter separativo que mejora la flexibilidad y la estabilidad durante el implante.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. (marcado CE y certificación NMPA).