CAMA DE PARTO CON SOPORTE LUMBAR, formulario 10226.

Descripción: Cama con control eléctrico del ajuste de las posiciones del paciente y soporte lumbar con sistema de aire.

Especificaciones:

- Base cubierta de plástico de alta resistencia o de metal con pintura epóxica.

- Ajuste eléctrico por medio control remoto, pedal o barandal para las siguientes funciones:

  - Subir y bajar el asiento.

  - Subir y bajar el respaldar.

  - Inclinación del asiento (pélvica).

- Capacidad de soportar 210 kg o mayor.

- Dimensión total: 210 cm de largo o mayor y 70 cm de ancho o mayor.

- Sistema de ajuste manual o eléctrico del plano apoya piernas y apoya pies.

- Que permita las diferentes posiciones para la labor de parto:

  - Parto ginecológica normal, lateral o vertical.

  - Cuclillas o arrodillado, con asistencia.

  - Trendelenburg (Anti-shock).

- Sistema de frenos mínimo en dos ruedas.

- Movimientos de la cama:

8.1.	Altura ajustable de la cama entre 54cm o menor y 80cm o mayor.

8.2.	Inclinación del respaldar hasta 60° o mayor.

8.3.	Posición de trendelenburg entre 5° y 12°.

8.4.	Inclinación del asiento (pélvica) 20° o menor o inclinación automática al levantar la sección de la cabeza.

- Manubrios o asas de parto acolchonados ajustables o abatibles.

- Barandales laterales abatibles.

- Control para soporte lumbar.

- Con sistema de batería recargable interno, para todas las funciones de la cama.

Con sistema de batería recargable interno para todas las funciones de la cama o con conexión directa a la red eléctrica.

- Con indicador de carga de batería.

Se debe eliminar este punto

- Colchoneta impermeable ajustable a la cama, de material resistente a los desinfectantes de uso hospitalario.

- Alimentación eléctrica 110-120 V / 60 Hz.

ACCESORIOS:

- Barra de apoyo o barra de parto acojinada.

- Cubeta de acero inoxidable o plástico de alta resistencia, removible para desechos.

- Bandeja de acero inoxidable o plástico de alta resistencia para accesorios o para instrumentos.

Se debe eliminar este punto

- Soportes acolchonados o revestidos de material de fácil limpieza y desinfección tanto para piernas o para pies.

- Un atril ajustable de dos ganchos.

- Banquillo ajustable para el personal médico, con ruedas.

Incluir en los accesorios:

- Soporte para pantorrillas.

- Soporte para pies.

- Colchón superior para posicionar el tren superior del paciente.

- Colchón inferior para posicionar el tren inferior del paciente.

- Botón para activación de protocolo de RCP.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de biomédica.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.