Nombre Genérico: Equipo de rayos X para toma de radiografías panorámicas, cefalometricas y volúmenes 3D., FORMULARIO 23957

Descripción: Para toma de radiografías panorámicas, cefalometricas y volúmenes 3D..

Especificaciones técnicas:

- Protección radiológica clase I.

- Tensión nominal generador alta tensión kV 50 - 99 (+/-10 %).

- Corriente máxima 16 Ma.

- Tiempo de exposición de panorámica no mayor de 16 segundos.

- Tiempo de exposición en Cefalométricas -lateral de cráneo- de 3 segundos o menor.

- Con punto focal de 0.5 mm o menor.

- Paneles de control con todas las funciones digitalizadas para su selección:

  - Opciones de proyecciones pre-programadas y de selección manual.

- Posicionador de pacientes.

- Control de altura motorizado que se pueda manejar desde el panel principal y desde un accionamiento montado en el cefalostato.

- Comando de control de kilovoltaje de tiempo de exposición y/o tipo de paciente.

- Con advertencia luminosa y audible durante la emisión de radiación.

- Señalizadores de posición con luz LED o Láser y control de ajuste motorizado o manual para:

  - Línea Sagital.

  - Línea Canina o lo siguiente: ajuste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma. del maxilar y ajuste de la distancia interparietal.

  - Línea Frankfort.

- Mínimo de proyecciones pre-programadas:

  - Panorámica estándar.

  - Panorámica niño.

  - Temporomandibular (ATM/TMJ) lateral boca abierta y boca cerrada.

  - Senos maxilares vista frontal completa de todas sus paredes.

  - Lateral de cráneo estándar y versión extendida.

  - Antero-posterior y postero-anterior de cráneo.

- Con control automático de exposición. Esta característica representa la selección del tamaño del paciente.

- Con brazo y cefalostato incluido.

- Dos (2) sensores CMOS para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad de doce (14) bits o mayor. 16.1 Uno para radiografías panorámicas+3D y otro para Cefalométricas.

- Programa de manipulación de imágenes que incluya ajuste de brillo, contraste, anotaciones y mediciones.

- Disparador remoto.

- Adquisición de un volumen anatómico para adultos (no cilíndrico) de 100x85 mm con una resolución de 200 micras.

- Adquisición de un volumen anatómico para niños (no cilíndrico) de 100x70 mm con una resolución de 200 micras de volúmenes de alta resolución ,80 micras.

- Adquisición de volúmenes de alta resolución ,80 micras , con un tamaño de 50x50 mm

- Sw de planificación de colocación de implantes dentales.

- Tensión VAC 220-240 V - frecuencia 50-60 Hz.

Observaciones Sugerida para el pliego de cargo

- Garantía de 3 (tres) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. La garantía de 3 (tres) años debe incluir el tubo de Rayos X. En caso que la empresa deba reponer el tubo de Rayos X debe hacerlo en un tiempo máximo de 15 días calendario luego de su notificación por escrito.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico. Debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que incluya repuestos necesarios para que el sistema se mantenga operando como lo especifica el fabricante, que brindará cada seis (6) meses o según necesidad del servicio, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas mínimo al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo el equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de doce (12) horas mínimo al personal de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía. 8. Certificación del fabricante que confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

- La empresa proponente y la empresa proveedora deben tener autorización (Licencia o Registro) vigente de la Dirección General de Salud del MINSA para la importación, venta, suministro, instalación, mantenimiento y reparación de Equipos de Rayos X-Dental.

- Requisitos de Aceptación del Equipo:

  - Previo a su uso clínico el equipo debe ser sometido a Pruebas de Aceptación. Las Pruebas de Aceptación permiten comprobar la veracidad de las especificaciones proporcionadas por la empresa proveedora en su oferta y deben detectar cualquier incumplimiento o falla circunstancial.

  - La empresa proveedora deberá realizar las pruebas de aceptación según lo especificado por el fabricante y la autoridad competente en protección radiológica.

  - Las pruebas de aceptación deben ser realizadas por el proveedor en presencia de un representante de la institución solicitante, el cuál debe ser técnicamente calificado.

  - El informe de los resultados de las pruebas de aceptación deben ser elaborados por el proveedor y aceptados por la institución solicitante, con el objeto de que sirvan de referencia para la realización de las pruebas de desempeño que en el futuro se le realicen al equipo.