BRONCOCOSPIO FLEXIBLE ULTRADELGADO (formulario 23493)

Descripción: videobroncocospio flexible ultradelgado que se utiliza para diagnosticar áreas de difícil acceso en lesiones periféricas del pulmón.

Especificaciones: 

1. Ángulo de imagen (campo de visión) de 90°. 

2. Dirección visual 6.5° con punta distal biselada. 

3. Diámetro de tubo de inserción 3.3mm. 

4. Mango ergonómico con salida de cable axial. 

5. Dos (2) botones de funciones programables para la cámara.

 6. Angulación: 6.1. Hacia arriba y hacia abajo de 150° o mayor.

7. Canal de trabajo de 1.5mm de diámetro.

 8. Longitud de trabajo de 680mm. 

9. Iluminación de dos LED, sin necesidad de una fuente de luz separada. 

10. Sensor de imagen integrado en la punta del instrumento. 

Accesorios:

 1. Cepillos de limpieza para canal de trabajo de diámetro de 1.5mm o menos, de un solo uso.

 2. Cepillo de limpieza para conexiones al canal de succión y trabajo, de un solo uso. 3. Cepillo de limpieza recto. 

4. Juego de adaptadores para lavado. 

5. Cincuenta (50) Válvula de obturación/ biopsia. 

6. Cincuenta (50) válvula de aspiración, estériles. 

7. Un (1) probador de fuga. 

8. Fibra láser de diámetro de entre 200 micrómetros y 365 micrómetros, reutilizable. 

9. Pinza de biopsia flexible, reutilizable, longitud útil de 920mm, diámetro de 1.0mm. 10. Pinza de agarre flexible, reutilizable, longitud útil de 920mm, diámetro de 1.0mm. 11. Juego de lavado:

      11.1. Válvula de compensación de presión.

      11.2. Adaptador de lavado.

 12. Caperuza de cierre luer.

13. Adaptador para control de estanqueidad en lavadora.

Observaciones: 

1. Garantía mínima de (5) años a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria. Esterilizable en autoclave o gas.

2.  Debe traer Fecha de Fabricación y Número de Lote, País de origen visibles.

3.  Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, CE, FDA).
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