Nombre: TERMOCICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL CON CAPACIDAD DE GRADIENTE DE ALTO RENDIMIENTO CON PROTOCOLO DE CICLISMO RÁPIDO, SISTEMA DE DETECCIÓN 5PLEX, BLOQUE DE 96 POCILLOS.

Descripción: Termociclador de PCR en tiempo real con capacidad de gradiente de alto rendimiento con protocolo de ciclismo rápido, sistema de detección 5plex, bloque de 96 pocillos, software e interfaz de pantalla táctil. Especificación de alimentación de 115 V.

Especificaciones técnicas:

- Protocolo de ciclismo rápido, reducido a 30 minutos para 40 ciclos.}

- Detección multiplex de 2 o 5 objetivos diferentes.

- Uniformidad de temperatura de ±0.15 °C a 55 °C, ±0.25 °C a 72 °C y ±0.50 °C a 95 °C

- Función de gradiente para la optimización del ensayo - Bloque térmico con 96 pocillos

- Bloque de muestra de plata recubierto de oro.

- Volumen de muestra: 5–100 µl - Número de muestras por ejecución: 1 microplaca de 96 pocillos con película óptica, 12 tiras de 8 pocillos de 0,2 ml con tapas ópticas, 96 tubos individuales de 0,2 ml con tapas ópticas.

- Rendimiento térmico: Rango de 4 a 99 °C; precisión de control ±0,1 °C.

- Gradiente de temperatura: 40°C - Velocidad máxima de calentamiento: máx. 8 °C/s, promedio 7 °C/s.

- Velocidad máxima de enfriamiento: máx. 6 °C/s, promedio 5,5 °C/s.

- Sensibilidad: 1 nmol/l de FAM en un volumen de muestra de 30 µl en una placa de PCR de 96 pocillos.

- Disponibles en dos configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de rendimiento y multiplexación (la unidad ejecutora decidirá el modelo): A) Dos plex / 96 pozos B) Cinco plex / 96 pozos

- Tapa calentada motorizada con presión homogénea y temperatura ajustable de 30 °C a 110 °C.

- No requiere el uso de un colorante de referencia como ROX.

- El sistema óptico no requiere calibración periódica.

- Calibración de fábrica para garantizar su precisión óptica y térmica.

- Aplicaciones: Análisis de la expresión genética, Detección de patógenos, Análisis de metilación del ADN, Genotipado y escaneo genético, Validación de resultados de microarrays y NGS, Cuantificación.

- Control por Pantalla táctil y/o PC - Dimensiones 59 cm x 27,5 cm x 27,5; abierto 70 cm x 27,5 cm x 50 cm.

- Detección por Fotomultiplicador (PMT)

- Permite detectar fluoróforos desde el azul hasta el infrarrojo cercano

Observaciones para el pliego de cargo:

Incluye software, garantía de 3 años por desperfectos de fábrica y UPS

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico

Subgrupo:

Nivel de atención:

Registro sanitario:

Clase de riesgo: A

Vencimiento:10 meses

Presentación: 	4 x 3,4 ml

Reactivo: Si