INTERCAMBIADOR DE GASES (formulario 23608)

Descripción: Para pacientes con síndrome de distrés respiratorio o post cardiotomía.

Especificaciones Técnicas:

- Unidad intercambiaría de gases:

  - Volumen de llenado de 170 ml.

  - Tasa de flujo sanguíneo de 1 a 7 L/min.

  - Flujo de gas de barrido de 0 a 20 L/min +/- 10%.

  - Velocidad de transferencia de O2: 100 % de saturación de O2 a un flujo sanguíneo de 5 L/min, = o > 60 ml de O2/min por L/min de flujo sanguíneo.

  - Velocidad de transferencia del CO2: = o > 50 ml de CO2/min por L/min de flujo sanguíneo.

  - Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de la sangre: 45 mmHg a un flujo sanguíneo de 5 L/min.

  - Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de los gases: 10 mmHg a un flujo de gas de 20 L/min.

  - Carcasa de la bomba de Metacrilato de metilo (MABS).

  - Membrana de la bomba de Poliuretano (PU).

  - Carcasa del intercambiador de gases de Metacrilato de metilo (MABS).

  - Fibras del intercambiador de gases de Polimetilpenteno (PMP).

  - Inyector del intercambiador de gases de Poliuretano (PU).

  - Tubos conectores de Cloruro de polivinilo (PVC), silicona.

  - Canulación percutánea Arteria/Vena, Vena/Vena, con configuración femoro-femoral, femoro-yugular y yugular doble luz.

ACCESORIOS:

- Conjunto de desaireación

- Campo estéril.

- Bridas.

- Conjunto de pinzas y tijeras.

- Conjunto de brazo de soporte.

- Estéril.

- Un Solo uso.

Observaciones: Estéril. De un solo uso.