Ficha técnica 102776 del INTRODUCTOR VASCULAR PARA ACCESO CONTRALATERAL, formulario 10406.

Descripción: Introductor vascular para procedimientos intervencionistas, diseñado para acceso iliaco contralateral.

Especificaciones:

1. Camisa con marca radioopaca en la punta.

1.1.  Con cubierta hidrofílica.

1.2. Flexible y resistente a la compresión.

1.3. Con válvula hemostática y acceso lateral.

1.4. De 5 a 8 Fr de diámetro y 40 cm o 45cm de longitud.
de 4 Fr a 9 Fr de diámetro y 40 cm o 100 cm de longitud.
2. Dilatador apropiado, con configuración que facilite el posicionamiento sobre la bifurcación en la arteria iliaca contralateral.

3. Que acepte guía 0.038” o menor.
4. Estéril. 

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación y fecha de vencimiento de la esterilidad no menor de dos (2) años a la fecha de la entrega, número de lote, país de origen, marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
KIT DE CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA(PICC) CON TECNOLOGIA ANTITROMBOGENICA MULTILUMEN, formulario 23712.

Descripción: Indicado para el acceso periférico a corto y largo plazo al sistema venoso central para terapia intravenosa, lo que incluye entre otros la administración de fluidos, medicamentos y nutrientes, la obtención de muestras de sangre, la supervisión de la presión venosa central y la inyección automática de medio de contraste.

Especificaciones:

1. El kit contiene: 

1.1. Catéter: 

1.1.1. Catéter radiopaco de poliuretano. 

1.1.2. Con conector con cierre luer. 

1.1.3. Tubo de extensión de poliuretano. 

1.1.4. Ala de sutura o fijación. 

1.1.5. Configuración de un (1), dos (2) y tres (3) lumen. 

1.1.6. Con abrazaderas de color y conectores que indican el tamaño. 

1.1.7. Con diámetros: 

1.1.7.1. Diámetro exterior de 3 Fr, 4 Fr, 5 Fr y 6 Fr. 

1.1.7.2. Diámetro cónico inverso de 4 Fr, 6 Fr y 7 Fr. 

1.1.7.3. Diámetro interno entre 16 Ga y 20 Ga. 

1.1.8. Longitud del catéter de 55 cm o mayor. 

1.1.9. Con volumen de cebado entre 1.0 ml y 2.0 ml. 

1.1.10. Presión máxima 325 psi (2240 kpa) 

1.2. Alambre de refuerzo recubierto de PTFE 0.014” x 40 cm o mayor. 

1.3. Guia radiopaca de nitinol 0.018” x 40 cm o mayor. 

1.4. Aguja introductora de seguridad con punta ecogénica de (21 Ga x 2.75”) 

1.5. Aguja introductora estándar con punta ecogénica de (21 Ga x 2.75”). 

1.6. Bisturí se seguridad #11. 

1.7. Vaina/dilatador de 5 Fr x 10 cm. 

1.8. Cinta métrica de 92 cm. 

1.9. Con dispositivo de fijación del catéter. 

1.10. Con unidad de irrigación. 

1.11. Dos (2) jeringuillas de 10 ml. 

1.12. Estéril. 

1.13. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITARÁ LA CONFIGURACION (1.1.5) Y EL DIAMETRO (1.1.7) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

KIT DE PUERTO IMPLANTABLE CON TECNOLOGIA ANTITROMBOGENICA COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA, formulario 23431.

Descripción: Indicado para pacientes que requieren acceso a largo plazo al sistema venoso central para la extracción de muestras de sangre y la administración de líquidos, incluidos, entre otros, líquidos de hidratación, quimioterapia, analgésicos, terapia nutricional y hemoderivados, así como la administración y eliminación de la medicina nuclear.

Especificaciones: 

1. El kit contiene: 

1.1. Un (1) puerto vascular implantable de titanio o plástico compatible con Resonancia Magnética 3 Tesla. 

1.1.1. Septum con membrana de silicona de sellado automático. 

1.1.2. Con tres (3) orificios de fijación de sutura vacío o relleno de silicona. 

1.2. Un (1) catéter de luz única de poliuretano, flexible, resistente a torceduras, radiopaco que soporta presiones hasta 300 PSI con tecnología antitrombogénica. 

1.2.1. Conectado o desconectado al septum. 

1.2.2. Con collar de bloqueo radiopaco bidireccional. 

1.2.3. Con diámetro entre 5 Fr y 8 Fr y longitud de 65 cm o menor. 

1.3. Con guía de 0.038 en J por 50 cm. 

1.4. Un (1) introductor pelable con o sin válvula entre 6 Fr y 8 Fr. 

1.5. Con aguja introductora de 18G x 70mm. 

1.6. Con dispositivo tunelizador de 23 cm. 

1.7. Un (1) dilatador entre 6 Fr y 8Fr. 

1.8. Con dos (2) jeringuillas de 12 ml o menor. 

1.9. Con dos (2) agujas tipo huber, una (1) recta de 22G x 25 mm y una (1) de 90° de 22G x 27 mm. 

2. Estéril. 

3. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITRA EL DIAMETRO y LONGITUD.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

IMA/CSS/Homologación 29-04-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

