UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (formulario 22766)

Descripción: Unidad de equipos integrados que permite un flujo de trabajo para el diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología

Especificaciones:

- Unidad básica de tratamiento ORL.

  - Con sistema de aspiración.

  - Con tubo de aspiración y tubo para adaptador de cánula.

  - Silencioso.

  - Rendimiento máximo entre 40 y 55 L/min.

  - Depósito de secreciones de 1.0 L (litros) con sistema mecánico de sobre llenado y filtro bacteriano.

  - Sistema de aspiración automática al extraer el adaptador de la cánula del soporte.

  - Control e indicador el rendimiento de aspiración.

  - Lavado de tubos del depósito de agua.

  - Permite limpieza del tubo de aspiración.

  - Protección anti-salpicaduras.

  - Sistema de aire comprimido.

  - Compresor integrado para nebulización médica Max 2 bar.

  - Ajuste preciso e indicador para el control o reducción de la presión del aire comprimido.

  - Depósito para dos (2) bandejas 190 mm x 150 mm.

  - Soportes de endoscopios.

  - Calentamiento de endoscopios.

  - Con ruedas traseras.

  - Alimentación eléctrica entre 100 y 120V, 60Hz, o autorregulable.

  - Material de carcasa de acero o acero inoxidable o corian.

- Módulo para instrumental.

  - Cajón o depósito para papelera o basura.

  - Depósito de instrumentos usados.

  - Gaveta o cajón para instrumentos.

  - Bandeja de instrumentos de aluminio anodizado o de acero inoxidable.

- Sillón para tratamiento y exploración con:

  - Ajuste eléctrico de altura del asiento hasta 58 cm.

  - Asiento giratorio de 90º izquierda y derecha sin modificar el sillón.

  - Capacidad de giro de +/-165° o mayor.

  - Cuero artificial blando para confort.

  - Altura del respaldo entre 600 mm y 700 mm (sin reposacabezas)

  - Panel de control a ambos costados del sillón.

    - Botón para respaldo hacia atrás.

    - Botón para respaldo hacia delante.

    - Botón para sillón hacia arriba.

    - Botón para sillón hacia abajo.

  - Reposapiés plegable y sincrónico.

  - Reposabrazos plegables o abatibles.

  - Respaldo ajustable entre +7° y -90°.

  - Reposacabezas ajustable.

  - Capacidad de elevación máxima de 200 kg.

  - Velocidad de elevación máxima 18 mm/s.

  - Índice de protección IPX4 contra salpicaduras.

  - Peso menor de 110 kg.

  - Alimentación eléctrica entre 100 y 120V, 60Hz, o autorregulable.

ACCESORIOS:

- Con pistola de irrigación con conexión jet intercambiable, y protección anti-salpicaduras

- Vaso para el lavado de oídos para conectar al sistema de aspiración.

- Pistola de aire y tres (3) botellas con pulverizador para medicamentos.

- Bandeja de instrumentos, pequeña de aluminio anodizado 184 mm x 142 mm o de acero inoxidable de 180 mm x 140 mm, o de melamina de 190 mm x 150 mm o menor.

- Botellas de secreciones.

- Filtros.

- Lámpara frontal, luz LED.

  - Duración de 50,000 horas.

  - Enfoque ajustable.

- Sillón para doctor.

  - Reposabrazos brazos ajustable.

  - Ajuste manual de la altura del asiento.

  - Altura del asiento entre 510 mm y 730 mm.

  - Capacidad de giro de 360º.

  - Capacidad de elevación 150 kg.

- Unidad de visualización.

  - Con 2 (dos) ruedas.

  - Módulo de luz.

    - Fuente de luz automática al extraerse del soporte.

    - Fuente de luz LED (duración de 50.000 h)

  - Con cabezal de cámara.

    - Funciones automáticas como reconocimiento de endoscopios, zoom, autoenfoque.

    - Con sensor para la retroalimentación de videos e imágenes en HD.

    - Intercambio rápido de endoscopios.

    - Cabezal de cámara con carcasa impermeable para limpieza.

    - Sensor de imagen CMOS HD (1280 x 960 píxeles)

  - Con videonasofaringo-laringoscopio flexible.

    - Diámetro exterior entre 2.9 mm y 3.9 mm.

    - Con sensor de imagen HD en la punta.

    - Con iluminación LED integrada.

    - Lente con gran angular con visión de 90º.

  - Soporte para la disposición de endoscopios.

    - Contenedor metálico 18 mm de diámetro para guardar endoscopios con calentador de endoscopios.

    - Contenedor de plástico en 35 mm diámetro para guardar endoscopios.

    - Contenedor para endoscopios flexibles longitud máxima de 500 mm.

    - Sistema de desinfección automático con indicador LED.

- Monitor TFT de 17” o LCD de 19” o mayor.

  - Resolución 1280 x 1024 con procesador de señal digital 10-bit o mayor.

  - Pantalla 5:4 con anti-reflector.

  - Salida de video DVI-D.

  - Soporte VESA 100 mm.

- Microscopio.

  - Con encendido automático de la luz.

  - Objetivo focal de 250 mm.

  - Distancia óptima de visión f= 170 mm.

  - Con dos (2) ópticas de regulación.

  - Con diez (10) aumentos.

  - Zoom (0,4x – 2,5x)

  - Empuñadura en T, con revestimiento anti-polvo.

- Sistema para integración completa de unidad.

  - Con integración de microscopios.

  - Extensiones para el depósito de instrumentos.

  - Montaje de monitor en la estructura.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, LOS COMPONENTES (MATERIAL, MÓDULOS DE INSTRUMENTAL) Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Normativa internacional EN o IEC 60601-1, para la seguridad de los equipos médicos

- Los participantes deben realizar un bosquejo del área de procedimiento a equipar, firmado por el jefe de servicio o especialista encargado junto con su propuesta.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora solicitante.

- Brindar entrenamiento de operación para el personal a cargo del uso del equipo de ocho (8) horas.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y operación de ocho (8) horas al personal de biomédico.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.