- Ficha técnica 104039 del CONDUCTO VALVULAR AORTICO BIOLOGICO (formulario 9786)

Para ser utilizado en procedimientos de Bentall.

Especificaciones:

  - Conducto Valvular aórtico biológico porcino.

- válvula de tres puntas

2.1. con anillo de costura de silicona que está cubierto con una tela porosa de politetrafluoroetileno (PTFE)

2.2. con tres marcadores de sutura de seda negra en cada una de las comisuras de la válvula. 2.3. con tecnología de preservación de tejidos con glicerol

2.4. con stent de aleación de cobalto-cromo. pre-ensamblado en un injerto

- Injerto Tipo Valsalva

3.1. Injerto de poliéster tejido

3.2. impregnado con gelatina para sellar la prótesis de poliéster.

2.	Tipo Valsalva.

3.	Trilaminada.

4.	Con capa interna de poliéster o capa intermedia de elastómero.

5.	Capa externa de politetrafluoetileno PTFE.

6.	Material autosellante.

7.	Tamaño de la válvula entre 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm.

Tamaño de la válvula: 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 29mm

8.	Diámetro del conducto: 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm.

Diámetro del injerto: 22 mm, 24mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm

9.	Estéril.

10.	De un solo uso.

Accesorios:

1. Medidores de tamaños: 21 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 29 mm.

2. Bandeja.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO Y DIAMETRO QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones:

  - Empaque individual.

  - Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Ficha técnica 107052 de la VALVULA CARDIACA TRANSCATETER DE PERICARDIO BOVINO (formulario 9788)

Descripción: Para utilizar en los pacientes con estenosis valvular aortica.

Especificaciones:

1.	Válvula cardiaca biológica trivalva transcateter.

1.1.	Material de la válvula: tejido de pericardio bovino tratado con proceso para reducir el riesgo de calcificación.

1.2.	Con borde interno y externo de PET (polietileno tereftalato).

1.3.	Con estructura de aleación de Cobalto Cromo.

1.4.	Radiopaca.

1.5.	Diseño expandible por balón.

1.6.	Tamaños de la válvula: diámetros:

1.6.1.	20 mm, 2 3mm, 26 mm, 29 mm.

1.7.	Altura de la válvula:

1.7.1.	15.5 mm, 18 mm, 20 mm, 22.5 mm

2.	Kit:

2.1.	Una válvula cardiaca.

2.2.	Un sistema de entrega de la válvula que consta de:

2.2.1.	Un catéter con punta cónica.

2.2.2.	 Un mango o agarradero con una perilla o rueda.

2.2.3.	Perilla para ajuste.

2.2.4.	Con estilete.

2.2.5.	Balón posee marcadores radiopacos.

2.3. Un catéter globo o balón para valvuloplastía aórtica.

2.4. Introductor de 14 Fr para válvulas de 23 mm y 26 mm o introductor de 16 Fr para válvulas de 29 mm.

Introductor de 14FR para válvulas de 20 mm, 23 mm y 26 mm o introductor de 16 FR para válvulas de 29 mm.

2.5. Crimpadora.

2.6. Cargador.

2.7. Accesorio de enganche.

2.8. Tapa frisada de 2 piezas.

2.9. Dispositivo de insuflado.

3. Estéril.

4. De un solo uso.

Observaciones:

  - Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Ficha técnica 103882 de la MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA (formulario 9756)

Descripción: Máquina de circulación extracorpórea que realiza la función de corazón pulmón, para utilizar en sala de operaciones en la intervención de pacientes con problemas cardiacos.

Especificaciones:

Máquina de cirugía circulación extracorpórea para la realización de cirugías cardiacas, debe contar:

A. UNIDAD DE POTENCIA:

  - Batería de respaldo incorporada en la base, que de soporte por un período no menor de una hora a plena carga.

B. BASE DE METAL.

- Ruedas con frenos.

- Capacidad para colocar cinco (5) o más módulos de rodillo o centrifuga.

- Material resistente a la corrosión.

- Dos (2) o más mástiles verticales.

- Una (1) barra horizontal.

- Dos (2) atriles todo con sus respectivos acoples y prensas.

- Con bordes redondeadas.

- Con bandeja o “espacios” para colocar ocho (8) o más módulos de monitorización o sistema similar.

- Alimentación eléctrica de 100/120V, 60 Hz.

C. RODILLO:

1.	Cinco (5) rodillos.

2.	Rango de flujo:

2.1.	De 0-4 L/min o menos.

2.2.	De 0-10 L/min o más.

La institución solicitará el rango de flujo del rodillo requerido.

3.	Con mecanismo de oclusión de tubos auto ajustable desde 3/16” hasta ½”.

4.	Que tenga la opción de mover en sentido bidireccional.

5.	Indicador de flujo en rpm y l/min.

6.	Modular, independientes e intercambiables.

7.	Con manivela para operación manual.

8.	Que se pueda controlar desde el monitor central y con los controles locales propios del módulo.

D. CENTRIFUGA:

1.	Con manivela para operación manual con indicador de flujo.

2.	Rango de flujo de 0-9.9 l/min o más.

3.	Sensor de flujo no invasivo.

4.	Que se pueda controlar desde el monitor central.

E. UN MONITOR CENTRAL DE CONTROL:

1.	Tipo LCD, táctil, a colores, no menor de 12”.

2.	Visualización de información de seguridad y control del funcionamiento de las bombas de rodillo desde el monitor de control central o desde los controladores de la unidad de bomba.

3.	Interfase intuitiva del estado funcional de todos los componentes de la bomba.

4.	Con alertas y alarmas de seguridad audibles y visibles, en el monitor central como en las pantallas de las bombas de rodillo.

5.	Ajuste para administración de la dosis de Cardioplejia.

6.	Monitorización de todos los tiempos y parámetros de la perfusión.

F. CON LOS SIGUIENTES MÓDULOS DE MONITORIZACIÓN COMO MÍNIMO:

a)	Transductor de presión:

1.	Que mida cuatro (4) presiones simultaneas o más.

2.	Rango de medición desde -250 mmhg o menos, hasta 900 mmhg o más.

b)	Sensor de temperatura:

1.	Que mida dos (2) temperaturas o más.

2.	Rango de medición de 0-50° C.

c)	Sensor de burbujas de aire:

1.	Para monitorear una línea de forma no invasiva en los siguientes rangos:

1.1.	3/8” x 3/32”.

1.2.	¼” x 3/32”.

1.3.	¼” x 1/16”.

d)	Sensor de nivel del reservorio:

1.	Alerta audible.

2.	Alarma audible con capacidad de detener el rodillo o la centrifuga.

G. LÁMPARA:

1.	Luz de halógeno o LED con cuello flexible mínimo de 30” de longitud.

H. MEZCLADOR ANALIZADOR ELECTRÓNICO DE GASES:

1.	Mezcla de flujo controlados desde el monitor de control central y el panel frontal de la base del sistema.

2.	Mezclador electrónico de gas integrado dentro de la base del sistema.

3.	Rangos de operación:

3.1.	Flujo 0 -10 L/min o más.

3.2.	Fi02 0.21-1.00.

3.3.	O2 medido 21% -100%.

I. OCLUSOR VENOSO ELECTRÓNICO:

1.	De 0 a 100% en tuberías desde ¼” hasta ½”.

J. INTERCAMBIADOR CALÓRICO:

1.	Rango de temperatura de 0 a 42° C o más.

2.	Control de temperatura.

3.	Salidas de agua para:

3.1.	 Manta térmica.

3.2.	Oxigenador.

3.3.	Cardioplejia.

4.	Monitorización de temperaturas en pantalla digital.

5.	Alimentación eléctrica de 110/120 V, 60 Hz.

H. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINÚO DE GASES SANGUÍNEOS:

a. Parámetros mínimos:

1.	PH.

2.	Potasio.

3.	Bicarbonato.

4.	PCO2

5.	PO2.

6.	Saturación venosa.

7.	Saturación arterial.

8.	Temperatura.

9.	Hematocritos.

10.	Hemoglobina.

11.	VO2.

12.	Exceso de base.

ACCESORIOS:

1.	Sistema de adquisición digital de datos con funcionalidad para los registros de perfusión.

1.1.	Configurable.

1.2.	Con interfaz y menús desplegables.

1.3.	Escaneo de códigos de barras.

1.4.	Conectividad avanzada a dispositivos en la Sala de Operaciones.

1.5.	Administración de datos organizados y precisos.

1.6.	Reportes de actividad clínica, verificación de la perfusión, reporte resumido.

2.	Computadora portátil o tableta electrónica.

3.	Sistema de drenaje venoso por vacío.

4.	Brazo o soporte para oxigenador.

5.	Brazo o soporte para cardioplejia.

6.	Brazo o soporte para filtro arterial.

7.	Brazo o soporte para hemoconcentrador.

8.	Cono centrifugos

9. Set de cardioplegia 4:1 o 1:4 o (NIDO)

LA UNIDAD EJECUTORA DESCRIBIRÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS LOS COMPONENTES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERAN, PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA DE ACUERDO CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCIÓN.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

  - Garantía de tres (3) años mínimo en piezas nuevas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

  - Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

  - Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

  - Programa de mantenimiento preventivo que se brindará cada tres (3) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía. (Presentar la programación a partir de la entrega a satisfacción)

  - Brindar entrenamiento de operación de cuarenta (40) horas hábiles mínimas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo por un perfusionista certificado por la fábrica.

  - Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuarenta (40) horas hábiles mínimas, al personal de Biomédica, por un especialista certificado por la fábrica.

  - Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

  - Certificación del fabricante en donde sea confirmada la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

  - La empresa se responsabiliza de mantener operativa al equipo durante el periodo de la garantía reemplazando piezas que estén en mantenimiento o reparación.