Ficha técnica 51440 del MARCAPASO TRANSITORIO EXTERNO BICAMERAL (formulario 10265)

Descripción:  Para regular el ritmo cardiaco.

Especificaciones:

- Modo de estimulación: DDD, VDD, DVI, DOO, AAI, VVI, AOO, VOO.

Modo de estimulación: DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO.

- Frecuencias de estimulación general: de 30 ppm a 200 ppm o mayor.

Rango de frecuencias de estimulación desde 30 ppm (min-1) a 200 ppm (min-1)

- Frecuencia de seguimiento: de 80 ppm a 230 ppm o mayor.

Frecuencia superior o de Seguimiento: desde 80 ppm (min-1) a 230 ppm (min-1).

- Amplitud de salida auricular: de 0.1 V hasta 18V o mayor.

Amplitud de salida auricular: de 0.1 mA hasta 20mA o 0.1V hasta 18V. 5

- Amplitud de salida ventricular: de 0.1 V Hasta 18 V o mayor.

Amplitud de salida ventricular: de 0.1 mA hasta 25mA o desde 0.1V hasta 18V.

- Duración del impulso auricular: de 0.05 ms a 1.0 ms o mayor.

Duración del impulso auricular desde 1.0ms a mayor.

- Duración del impulso ventricular: 0.05ms a 1.0ms o mayor.

Duración del impulso Ventricular desde 1.5 ms a mayor.

- Sensibilidad para atrio: de 0.4 mV o menos hasta 10 mV o mayor.

Sensibilidad para auricula: de 0.5 mV hasta 10 mV.

- Sensibilidad para ventrículo: de 1.0mV o menos hasta 20 mV o mayor.

Sensibilidad para ventrículo: de 1.0mV hasta 20 mV

- Intervalo A - V: desde 20 ms o menos a 300 ms o mayor.

Intervalo o retraso A-V: desde 20 ms a 300 ms

- Periodo refractario auricular post ventricular: de 150 ms o menos a 500 ms o mayor.

Periodo refractario auricular post ventricular (PVARP): de 150 ms a 500 ms.

12.	Periodo refractario ventricular: 250 ms

13.	Frecuencias de estimulación auricular rápidas: hasta 800 ppm o mayor.

12. Frecuencias de estimulación auricular rápidas (EAR)

12.1. Frecuencias de entre 80 ppm a 800 ppm.

12.2. Debe aplicar terapia de estimulación auricular rápida al mantener pulsada la tecla de inicio.

13. Indicadores:

13.1. Luces LED indicadores de estimulación y detección.

13.2. Estado o modo de estimulación programado.

13.3. Estado de carga de la batería.

13.4. Bloqueo/Desbloqueo del dispositivo.

14.	Batería de litio o alcalina.

Funcionamiento por medio de baterias 9V o AA

15.	Vida útil de la batería: 96 horas mínima

16.	Avisos: agotamiento de la batería.

15. Avisos:

15.1. Agotamiento de la batería: Luminoso o Sonoro.

15.2. Batería desconectada.

17.	Sistema de seguridad: de la batería lo cual permite el reemplazo de la misma sin que el dispositivo deje de trabajar

16. Botón de bloqueo/Desbloqueo y bloqueo automático.

17. Botón de pausa para verificar el ritmo sinusal del paciente; con un límite de funcionamiento máximo de 10 s.

18. Operación continua durante el remplazo de la batería por un periodo mínimo de 30 Segundos

19. Botón de Emergencia para programación a modo de estimulación asincrónico bicameral (modo DOO).

ACCESORIOS:

- Dos (2) cable atrial.

- Dos (2) cable ventricular.

- Una (1) batería alcalina o litio.

- Un (1) estuche.

- Dos (2) cables con terminal de lagarto.

1. Cable de extensión auricular.

2. Cable de extension ventricular.

3. Dos (2) cables con terminal de lagarto desechables.

La unidad ejecutora describirá en su requisición los accesorios abajo descritos de acuerdo a su necesidad.

Observaciones:

- Dispositivo con garantía de cinco (5) años incluyendo la batería interna de litio.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá cargo la operación del dispositivo médico.

- Certificación emitida por el fabricante de que el dispositivo es nuevo no reconstruido.

- El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora.

- La empresa que se le adjudique debe garantizar la existencia local de equipos de respaldo en caso de falla.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.