CAMA DE PARTO CON SOPORTE LUMBAR, formulario 10226.
Descripción: Cama con control eléctrico del ajuste de las posiciones del paciente y soporte lumbar con sistema de aire.

Especificaciones:

1. Base cubierta de plástico de alta resistencia o de metal con pintura epóxica.

2. Ajuste eléctrico por medio control remoto, pedal o barandal para las siguientes funciones:

2.1. Subir y bajar el asiento.
2.2. Subir y bajar el respaldar.
2.3. Inclinación del asiento (pélvica).

3. Capacidad de soportar 210 kg o mayor. 

4. Dimensión total: 210 cm de largo o mayor y 70 cm de ancho o mayor. 

5. Sistema de ajuste manual o eléctrico del plano apoya piernas y apoya pies. 

6. Que permita las diferentes posiciones para la labor de parto:

6.1. Parto ginecológica normal, lateral o vertical.
6.2. Cuclillas o arrodillado, con asistencia.
6.3. Trendelenburg (Anti-shock).

7. Sistema de frenos mínimo en dos ruedas. 

8. Movimientos de la cama:

8.1.
Altura ajustable de la cama entre 54cm o menor y 80cm o mayor.

8.2.
Inclinación del respaldar hasta 60° o mayor. 

8.3.
Posición de trendelenburg entre 5° y 12°. 

8.4.
Inclinación del asiento (pélvica) 20° o menor o inclinación automática al levantar la sección de la cabeza.  

9. Manubrios o asas de parto acolchonados ajustables o abatibles. 

10. Barandales laterales abatibles.

11. Control para soporte lumbar. 

12. Con sistema de batería recargable interno, para todas las funciones de la cama.  
Con sistema de batería recargable interno para todas las funciones de la cama o con conexión directa a la red eléctrica. 
13. Con indicador de carga de batería.
Se debe eliminar este punto
14. Colchoneta impermeable ajustable a la cama, de material resistente a los desinfectantes de uso hospitalario.

15. Alimentación eléctrica 110-120 V / 60 Hz.

ACCESORIOS: 

1. Barra de apoyo o barra de parto acojinada.

2. Cubeta de acero inoxidable o plástico de alta resistencia, removible para desechos. 

3. Bandeja de acero inoxidable o plástico de alta resistencia para accesorios o para instrumentos.
Se debe eliminar este punto
4. Soportes acolchonados o revestidos de material de fácil limpieza y desinfección tanto para piernas o para pies. 

5. Un atril ajustable de dos ganchos.
6. Banquillo ajustable para el personal médico, con ruedas.
Incluir en los accesorios: 
7. Soporte para pantorrillas. 
8. Soporte para pies. 
9. Colchón superior para posicionar el tren superior del paciente. 
10. Colchón inferior para posicionar el tren inferior del paciente. 
11. Botón para activación de protocolo de RCP.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA 
Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de biomédica.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

MQ/CSS/Homologación 02-07-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

