CAMA ELÉCTRICA MULTIFUNCIONAL CON ALTURA ULTRA BAJA CONTRA RIESGO DE CAÍDA Y RESPALDO RADIOTRANSPARENTE (formulario 22924).

Descripción:	Cama médico-quirúrgica de alto desempeño con capacidad de ajustarse a una altura mínima muy baja, facilitando el acceso y reduciendo el riesgo de lesiones por caídas accidentales. Permitiendo modificar la posición del respaldo radio transparente para rayos x, las piernas y la altura total de la cama mediante un control, adaptándose a las necesidades del paciente.

Especificaciones Técnicas:

- Hecha con estructura metálica de acero carbono y con plástico en polímero ABS.

- Recubierta con pintura electroestática en epoxi.

- Respaldo radiotransparente que permita realizar tomas radiográficas.

- La cama debe tener extensor en los pies para pacientes altos con longitud de 251 cm o más.

- Con cabecero fijo o móvil.

- Cabecero y piecero extraíbles

- Que permita realizar la posición de RCP manual en ambos lados de la cama y eléctrico en los controles.

- Barandas plegables de cobertura completa y con capacidad de bloqueo.

- Sistema articulado de elevación de rodillas y pies fácilmente ajustable.

- Elevador, respaldo y reposapiés eléctricos.

- Dimensiones de la cama:

  - Soporte del peso 215 kg o más, o su equivalente en lb.

  - Con altura ajustable de baja de 34 cm o menos y 76 cm o más de alto (para uso del operador), y con control de paciente de ajustable hasta 48 cm de alto.

  - Ángulo de respaldo de 0° a 65°

  - Posición de Trendelenburg/Trendelenburg inversa de 0° a ±12

  - Ángulo de elevación de rodillas de 0° a 30°

- Portasuero con cuatro ganchos y 2kg de capacidad en cada gancho

- Gancho de Foley

- Indicadores intregrados en el panel de control que permitan visualizar la batería, el bloqueo de sistema de circulación, la altura de la cama, freno y la alimentación eléctrica.

- Indicador de ángulo para respaldo, Trendelenburg y Trendelenburg inversa.

- Luz bajo la cama.

- Panel de control en ambas barandas, ubicado en la parte exterior para uso del personal médico y con control interno para uso del paciente.

- Pedales de dirección, posición neutra y freno en las cuatro esquinas.

- Ruedas de banda doble con tamaño de 15 cm o más.

- Con Ruedas antiestática para reducir la carga eléctrica de la estructura.

- Colchón compatible con rayos X, antibacteriano, antiácido y anti-hongo. Resistente al agua y fácil de limpiar, fabricado con espuma viscoelástica.

  - Fundas removíbles sin látex, con costuras termoseladas y barrera anti-fuego, compuesta por un 40% de poliuretano y un 60% de poliamida.

  - Con soporte de carga de 225kg o más.

  - El colchón debe tener una longitud de 200 cm, 87 cm de ancho y 14 cm de alto.

- Que incluya batería auxiliar.

- Soporte de Oxígeno

- Protección IPX6 contra chorros de agua a presión.

- Alimentación eléctrica: 100-240 V de CA, 50/60 Hz

ACCESORIOS

- Colchón con longitud de 200 cm, 87 cm de ancho y 14 cm de alto.

- Portasuero con cuatro ganchos y 2kg de capacidad en cada gancho

- Cabecera y pieceros

- Control remoto manual de la enfermera y del paciente.

- Soporte de oxígeno 6. Batería auxiliar

Observaciones:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual del servicio técnico, debe incluir lista de partes.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de la garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo al personal usuario.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica/ Mantenimiento que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.