- Nombre: EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS AUTOMATIZADO, formulario: 23631

Descripción: Extractor de ácidos nucleicos automatizado con reactivos preempaquetados basados en perlas superparamagnéticas recubiertas de sílice.

Especificaciones técnicas:

- Uso con reactivos de extracción preempaquetados basados en perlas magnéticas superparamagnéticas recubiertas de Sílice.

- Extracción y purificación de ácidos nucleicos de diversas muestras biológicas, como sangre, tejidos, células, fluidos corporales, bacterias y virus.

- Funcionamiento de purificación y enriquecimiento de ácidos nucleicos mediante la adsorción, transferencia y liberación de perlas magnéticas mediante varillas magnéticas.

- Extracción de 32 muestras en solo 10 minutos.

- Rendimiento de 1-32 muestras.

- Volumen tratado de 20-1000 ?l

- Placa de 96 pocillos profundos + funda de varilla magnética.

- Variación de Rango de humedad de funcionamiento: 10%-90%.

- Rango operativo de temperatura de10-40 °C.

- Temperatura de calentamiento durante la lisis: De temperatura ambiente a 120 °C.

- Temperatura de calentamiento durante la elución: De temperatura ambiente a 120°C.

- Precisión de temperatura: ±1 °C.

- Multiengranaje ajustable, compatible con diferentes soluciones de integración de reactivos.

- Lámpara UV, sistema de filtración HEPA y ventilador antiaerosol.

- Mezcla por oscilación.

- Métodos de esterilización y descontaminación.

- Interfaz de operación: Pantalla táctil, compatible con ratón externo.

- Programa interno: Capacidad para almacenar más de 500 conjuntos de programas.

- Capacidad para crear, editar, guardar y eliminar programas modelo, Edición de programas flexible y gratuita.

- Mínimo 3 puertos USB (Tipo A), 1 puerto Ethernet y 1 puerto de depuración DB9

- Wi-Fi inalámbrico.

- Alimentación de entrada: CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 500 W

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes de diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programas de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo y acompañamiento en estandarización de procedimientos.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo al personal del Servicio de Biomédica de la Institución, a la entrega del equipo y una actualización de entrenamiento previo al vencimiento de la garantía.

- Certificación del fabricante que el equipo es nuevo no reconstruido y de última generación apostillada.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo certificado por el fabricante que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

- Certificación ISO13485 y CE.

- El proveedor ofrecerá el soporte técnico y los recursos necesarios para la estandarización de las pruebas que se realizarán en el equipo.

- La empresa se compromete a realizar la adecuación de infraestructura y eléctrica en la Institución de ser necesario.

- Soporte Técnico de Aplicaciones e Ingeniería.

- Certificación de experiencia en Implementación de proyectos por más de 15 años en el campo de biología molecular.

- Certificación de experiencia de más 15 años de Servicio de ingeniería biomédica.

- Certificado de entrenamiento en fábrica de los Ingenieros Biomédicos encargados de los equipos apostillado.

- Certificación de Profesional Idóneo responsable de proyecto por la SPIA.

- Certificación de Ingeniero o Técnico en Redes y Sistemas.

- Soporte remoto continúo de fábrica y 24/7 e in situ por ingenieros locales

- Un (1) UPS 6 KVA.

- Reactivos de inicio para un mínimo de 288 muestras PARA USO EXCLUSIVO DE INVESTIGACIÓN.

Tipo de producto:

Subgrupo:

Nivel de atención: 3

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad

Reactivo: Si