Ficha técnica 109548 del SISTEMA DE NEUROESTIMULACION PARA INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA DE 3T (formulario 9929)

Descripción: Para estimulación en pacientes con problemas de incontinencia urinaria y fecal.

Especificaciones:

- Implante con programador independiente de amplitud, duración de pulso, frecuencia, polaridad y encendido / apagado de electrodo.

Implante con programador independiente de amplitud, duración de pulso, frecuencia, modo ciclico

- Capacidad de generar un máximo de 8.5V y un mínimo de 0V, o 0 a 12.5 mA en incrementos de 0.1 mA.

- Que maneje una frecuencia de mínimo 2.1 Hz hasta 130 Hz y una duración de pulso desde 40 microsegundos hasta 450 microsegundos.

- El neuroestimulador debe tener:

  - Longitud de 51 mm.

  - Altura de 44 mm.

  - Grosor de 7.7 mm.

  - Peso 22 g.

  - Volumen mínimo 12.5 cm3.

- Cubierta de titanio.

Material y sustancia de titanio, poliuretano, silicona

- 6.	Batería estéril, no recargable de hibrido de óxido de litio-plata-vanadio, con fuente de alimentación de 1.3 Amp/h, 3.2V. Duración de 10 años.

Batería, no recargable de hibrido de litio, carbono fluoradooxido de plata-vanadio, con fuente de alimentación de 1.2 Amp/h, 3.2V. Duración de 10.2 años

- Estéril.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, LA CANTIDAD Y TAMANO QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Accesorios:

- Electrodo cuadripolar en línea con estilete de punta curva preinsertada con guía removible.

  - De 28 cm, 33 cm y 41 cm de longitud, con cuatro (4) polos de 3 mm cada uno y espacio de 3 mm entre cada polo, con marcas radiopacas.

  - Estilete recto.

  - Introductor con dilatador.

  - Tunelizador (punta de tunelización y tubo).

  - Conexión a tierra.

  - Llave dinamométrica.

  - Cable de estimulación de prueba.

  - Guía direccional.

  - Aguja de foramen de 3.5 pulgadas.

  - Extensión percutánea con conector cuadripolar.

  - Programador de prueba.

  - Estimulador externo de prueba de un solo uso.

  - Programador y comunicador de paciente.

  - Batería.

Se elimina por completo el punto #2 de la lista de accesorios

- Electrodos estériles permanentes de 28 cm, 33 cm y 41 cm de longitud, con cuatro (4) polos de 3 mm cada uno y espacio de 3 mm entre cada polo, con marcas radiopacas.

  - Estimulador de prueba.

  - Kit de introductor para electrodo:

    - Dos (2) agujas de 3.5 pulgadas.

    - Guía direccional.

    - Dilatador.

    - Manga introductora.

    - Conexión a tierra.

    - Cable de estimulación de prueba.

    - Cable del paciente.

  - Un programador de paciente, con una antena.

Observaciones:

1.	Garantía mínima de cinco (5) años, incluye generador y extensiones

2.	Brindar entrenamiento en centros médicos local e internacional al personal usuario del servicio que tendrá a cargo la operación del dispositivo médico. (La Unidad Ejecutora determinará la cantidad de usuarios para el entrenamiento)

3.	Brindar capacitación al paciente sobre el uso y cuidados del programador.

4.	Certificación emitida por el fabricante de que el dispositivo es nuevo y no es reconstruido.

5.	Todos los accesorios que se compren separados deben ser compatibles con el equipo que el paciente tiene implantado.