ACCESO VASCULAR MULTILUMEN, CON PUERTOS LIBRES DE AGUJAS Y VÁLVULAS ANTIREFLUJO, DE VOLUMEN DE CEBADO Y ESPACIO MUERTO BAJO (formulario 23446).

Descripción: Para administración de soluciones o extracción de hemoderivados en pacientes adultos.

Especificaciones Técnicas:

- Conector:

  - Libre aguja

  - Tecnología de tabique dividido o Split septum

  - Vía directa de fluidos

  - Membrana de silicona grado médico

  - Velocidad de infusión de 105 ml /min a gravedad y hasta 10 ml /s bajo presión

  - Volumen de cebado no mayor a 0.03 ml

  - Flujo retrógrado de 0.01 cc

  - Peso de 1.243 gramos

  - Lumen interno de 18 G

  - Duración máxima de uso 7 días o 360 activaciones

  - Resistente al alcohol y a la clorhexidina

  - Compatible con lípidos, citostáticos y hemoderivados

  - Compatible con resonancia magnética

- Extensiones de 2,3,4 o 5 puertos libres de agujas

  - Extensiones y diámetros del tubo

    - De 2 extesiones, 2 con válvulas antireflujo

      - Longitud: 3 cm cada una

      - Volumen de cebado de cada extensión: 0.30 ml.

    - De 2 extensiones, una (1 ) con válvula antireflujo, una (1) extensión sin válvula

      - Longitud: 6 cm cada una

      - Volumen de cebado de extensiones con válvula: 0.36 ml

      - Volumen de cebado de extensión sin válvula: 0.33 ml

    - De 3 extensiones, 2 con válvulas antireflujo y una (1) extensión sin válvula

      - Longitud: 6 cm cada una

      - Volumen de cebado de extensiones con válvulas: 0.36 ml

      - Volumen de cebado de extensión sin válvula: 0.33 ml

    - De 3 extensiones, 3 con válvulas antireflujo

      - Longitud: 6 cm cada una

      - Volumen de cebado: 0.44 ml

    - De 4 extensiones, 3 válvulas antireflujo y una (1) extensión sin válvula

      - Longitud: 6 cm cada una

      - Volumen de cebado de extensiones con válvulas: 0.36 ml

      - Volumen de cebado de extensión sin válvula: 0.25 ml

    - De 5 extensiones, 4 con válvulas antireflujo y una (1) extensión sin válvula

      - Longitud: 6 cm cada una

      - Volumen de cebado de extensiones con válvulas: 0.36 ml

      - Volumen de cebado de extensión sin válvula: 0.25 ml

- Diámetro interno de 1.5 mm en todas las presentaciones (extensiones)

- Con cierre independiente en cada extensión

- Libre de látex y DEHP

- Estéril

- De un solo uso La unidad peticionaria solicitará la cantidad de extensiones, válvulas antireflujo, longitud y volumen de cebado de acuerdo a su necesidad.pediátricos y neonatos.