Ficha técnica 49146 del EQUIPO DE MEDICION DE URODINAMIA CON TECNOLOGIA INHALAMBRICA (formulario 10044)

Descripción: Equipo portátil computarizado para urodinamia, cistometría de agua, uroflujometría y presión uretral basada en tiempos con electromiografías.

Especificaciones técnicas:

- Equipo microprocesado con pantalla a colores y tecnología inalámbrica.

- La unidad debe minitorear el uroflujometro con un rango de flujo de 0 - 50 ml/seg, y medición automática del flujo pico y un rango de volumen de 0-1000 ml.

La unidad debe monitorear el uroflujómetro con un rango de flujo de 0 - 50 ml/seg, y medición automática del flujo pico y un rango de volumen de 0-500 ml. o más.

- Debe tener autoregistro y autocero.

- Cistometro o bomba debe monitorear el agua con flujo de 5 - 140 ml/min, con volumen de llenado de 0-1000 ml y calibración por software.

Cistometro o bomba debe monitorear el agua con flujo entre 0 y 100 ml/min o más, con volumen de llenado de 0-100 ml y calibración por software.

- Calibración del transductor por software o por un proceso automático.

- Capacidad de medir la presión de la uretra con un ancho de trazo de 0.5, 1, 2, 3 mm/seg con un rango de 0 - 340 mm.

Capacidad de medir la presión de la uretra con un ancho de trazo entre 0.5 y 5 mm/seg con un rango entre 0 y 200 mm. o más.

- Despliegue digital que mida la presión intravesical e intraabdominal.

- El amplificador de electromiografia de un canal y debe monitorear y amplificar la actividad del esfinter y otros músculos durante la micción, con una sensibilidad de 1000 microVolts.

El amplificador de electromiografía de un canal y debe monitorear y amplificar la actividad del esfinter y otros músculos durante la micción, con una sensibilidad entre 0 y 500 microVolts. o más.

- Límite de frecuencia superior de al menos 0.8 KHz con un límite inferior de 2 Hz.

- Despliegue de la información en pantalla y de forma impresa.

- Computadora o Sistema de manejo de datos debe tener la capacidad de procesar los datos y almacenarlos con disco mínimo de 80 GB.

- Con sistema operativo Windows XP o versión más reciente.

- Que incluya el siguiente software de nomogramas ICS, URA, SIROKY, CHESS, PEDIATRIC Y SHAFER como mínimo.

- Alimentación eléctrica entre 110-120 V/60Hz.

ACCESORIOS:

- Cincuenta (50) transductores de presión desechable.

- Cincuenta líneas para el transductor desechable.

- Atril para bolsa agua con 25 sets de infusión.

- Cincuenta juegos de electrodos de superficie desechable para electromiografía.

- Cable reutilizable para electrodos de electromiografía.

- Electrodos neutros con vendajes.

- Gel para electrodos.

- Carro para transporte del equipo.

- Soporte para transductores de presión.

- Impresora inhalambrica de inyección de tinta.

- Silla para urodinamía.

- Transductor de flujo.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Dos (2) ejemplares del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar cada (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal de Biomédica.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- El tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.