CIRCUITO INTEGRADO UNIVERSAL DESECHABLE PARA ADULTO, ADAPTABLE A HUMIDIFICACION ACTIVA O PASIVA, DE 72 PULGADAS DE LARGO (formulario 22588)

Descripción: Para ventilación mecánica en cuidados intensivos y prevención de neumonías asociadas al ventilador.

Especificaciones:

- Tubo de plástico corrugado flexible:

  - Liviano, peso no mayor a 420 gramos.

  - Conexiones internas de 0.86 pulgadas y pared externa de 0.038 pulgadas.

  - Conector en Y con tapones de puerto.

  - Conector de codo y conector inspiratorio.

  - Puertos de temperatura y colgador de tubo.

- Nebulizador de pequeño volumen de una sola pieza (jet)

- Trampa de agua en cada rama.

- Intercambiador de calor humedad con extensión:

  - Volumen tidal de 300 ml - 1000 ml.

  - Peso no mayor a 24 gramos.

  - Espacio muerto de 77 ml.

- Filtro BHME que permita suministrar aerosol sin interrumpir el circuito, con mecanismo de redirección de flujo tipo palanca:

  - Peso de 44 gramos.

  - Espacio muerto de 68 ml.

- Conector flexible para tubo endotraqueal de 5 cm a 6.5 cm.

- Filtro viral bacterial con 99.9% de filtración y resistencia al flujo a 1.4 cm, H2O, 60 Lpm.

- Libre de látex.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, LOS COMPONENTES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Compatible con equipos de ventilación mecánica de las Instituciones de Salud.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.