SISTEMA DE ABLACION ENDOVENOSA POR MICROONDAS (formulario 23217)

Descripción: Equipo de ablación térmica mediante microondas para uso en el tratamiento endovascular de várices y para tumores en diversos tejidos (Tiroides, Mama, Hígado, Pulmón, Riñón, Útero, hueso).

Especificaciones:

- Consola de trabajo:

  - Generador:

    - Frecuencia de trabajo: 2400 MHz o más.

    - Potencia de salida entre 0-100W o mayor.

    - Alimentación eléctrica entre 100-120V/ 60 Hz, o autorregulable.

  - Componentes:

    - Pantalla táctil que muestre:

      - Temperatura.

      - Tiempo.

    - Sistema (módulo) de enfriamiento mediante circulación de agua.

      - Con control automático de la temperatura del agua circulante.

    - Sistema de protección automática frente a sobrecarga, bloqueo y malfuncionamientos.

  - Modos de operación programables: tres o más para tejidos y uno o más para venas.

  - Función de inyección tumescente con velocidad ajustable de bomba desde 50 hasta 300 R/min o más, con rangos de 50 R/min.

  - Función de bloqueo de potencia de salida.

  - Función de autorevisión del sistema de microondas, sistema de enfriamiento y antena de microonda (preprocedimeinto).

  - Función de monitoreo intraoperatorio de la antena de microonda y sistema de enfriamiento.

Accesorios:

1. Carro de transporte con ruedas con sistema de frenado.

2. Pedal.

3. Set de aplicador:

3.1. Cable de conexión para la antena de microondas.

3.2. Tubo para la circulación de agua.

3.3. Aplicadores / Antenas:

3.3.1. Tecnología: Energía de microondas.

3.3.2. Frecuencia de trabajo: 2400 MHz o mayor.

3.3.3. Potencia de salida de 0-100W o mayor.

3.3.4. Enfriamiento por circulación de agua entre 25 –140 cc/min.

3.3.5. Alimentación eléctrica entre 100-120V/60 Hz, o autorregulable.

2.3.4. Para ablación de tejidos:

2.3.4.1. Diámetro: 14 G, o 15 G, o 16 G, o 17 G, o 18 G.

2.3.4.2. Longitud de 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm.

2.3.4.3. Con y sin compatibilidad con resonancia magnética.

2.3.4.4. Con o sin punta de cerámica.

2.3.4.5. Estéril.

2.3.4.6. De un solo uso.

3.5. Para ablación endovascular de venas:

2.3.5.1. Diámetro de 6 Fr.

2.3.5.2. Longitud de 110 cm o 120 cm.

2.3.5.3. Punta activa de 10 mm.

2.3.5.4. Marcas visibles cada 10 mm.

2.3.5.5. Cable de conexión reusable, de 1400 mm o mayor.

2.3.5.6. Marcas de atención o alarma entre 25 mm y 35 mm y entre 12 mm y 15 mm.

2.3.5.7. Tubo para circulación del agua.

2.3.5.5. Estéril.

2.3.5.6. De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (24) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. La empresa debe entregar diez (10) agujas para cada modo de ablación y veinte (20) de control de temperatura para el entrenamiento.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de doce (12) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.