FICHA TÉCNICA 100724 MONITOR MATERNO FETAL INTRAPARTO (FORMULARIO 10764).

Descripción:

Especificaciones técnicas:

1. Pantalla a color que muestra los siguientes parámetros: Trazo de electrocardiograma materno

(ECGM), Trazo de Frecuencia Cardiaca fetal (FCF), actividad uterina, presión arterial materna,

Trazo de saturación de oxígeno materno, contracción uterina.

2. Frecuencia cardiaca Fetal (FCF) externa, determinada por ultrasonido.

3. Electrocardiograma Fetal (FECG) interna / directa y FC (electrodo / espiral).

4. Presión intrauterina:

a. Mediante toco transductor

b. Mediante catéter de presión intrauterina

5. Presentación en tiempo real de la onda de ECG materna y que permite seleccionar DI, DII,

DIII.

6. 8. Control de volumen de frecuencia cardiaca fetal para cada gemelo por separado.

7. Silenciador de alarma.

8. Salida para conectores en la parte frontal o lateral del equipo para los transductores de

ultrasonidos, transductor para la actividad uterina, saturación de oxígeno materno (MSpO2),

Electrocardiograma fetal/ Electrocardiograma maternal (FECG / MECG), presión arterial no

invasiva maternal.

9. Indicación visual de coincidencia de latidos fetales.

10. Alarmas visibles y audibles con límites inferior y superior seleccionado por el usuario para

los siguientes parámetros: Electrocardiograma materno, Frecuencia cardiaca fetal, Saturación

de oxígeno materno, Presión arterial no invasiva materno.

11. Modo de presión arterial materno no invasiva con visualización de sistólica, diastólica, media

y frecuencia de pulso, manual o automática programable.

12. Historial de signos vitales maternos con almacenamiento de 6 o más horas.

13. Impresora térmica integrada con velocidad variable de 1, 2 y 3cm por minuto que imprima

por lo menos la siguiente información: Identificación del paciente, fecha, hora, trazo de la

actividad uterina, Trazo de frecuencia cardiaca fetal, velocidad del papel.

14. Alimentación eléctrica de 110-120 voltios y 60 Hz o autorregulable

ACCESORIOS:

1. Dos (2) Transductores de ultrasonido de 9 o más cristales.

2. Un (1) Toco transductor

3. Un (1) Cable para electrodos de espirales

4. Cincuenta (50) Electrodos espirales

5. Cincuenta (50) Almohadillas para fijar electrodos espirales

6. Cuatro (4) Correas para tocotransductor

7. Cuatro (4) Correas para transductor de ultrasonido

8. Una (1) Manguera para presión arterial no invasiva

9. Dos (2) Brazalete REUTILIZABLE de presión arterial de adulto mediano

10. Dos (2) Brazalete REUTILIZABLE de presión arterial de adulto chico

11. Dos (2) Brazalete REUTILIZABLE de presión arterial de adulto grande

12. Un (1) Cable de interface para saturación de oxígeno.

13. Dos (2) Sensores de SPO2 REUTILIZABLE tipo Nellcor.

14. Un (1) Carro de transporte con 1 o más gavetas con barandal de seguridad en tres de sus

lados.

14.- Un (1) carro de transporte con 1 o más gavetas, con o sin barandal de seguridad en tres de sus lados.

15. Veinte (20) Catéteres de presión intrauterina.

16. Cuarenta (40) pad de papel para la impresora térmica.

17. Un (1) cable de interfase para los catéteres de presión intrauterina.

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1. Garantía de 2 años mínimo en mano de obra y piezas por desperfectos de fábrica a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación del fabricante de la disponibilidad de piezas y repuestos por lo menos de 7 años.

3. Certificación que el equipo es nuevo no remanufacturado.

4. Brindar entrenamiento de 16 horas al personal médico y enfermería que estará a cargo de este equipo, en cuanto al uso, cuidado y operación.

5. Brindar capacitación en mantenimiento y reparación del equipo al personal de biomédica en período mínimo de 24 horas.

6. Debe suministrar un (1) manual de operación y funcionamiento en español.

7. Debe suministrar un (1) manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes diagrama

eléctrico y electrónico.

8. Entregar a la Sección de Biomédica el cronograma de mantenimiento preventivo que

efectuará durante la garantía.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario médico quirúrgico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: B

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Obstetricia, Ginecología.