LASER TERAPEUTICO DE ALTA INTENSIDAD CON SISTEMA DE ESCANER AUTOMATIZADO (formulario 22457)

Descripción: Láser terapéutico de alta intensidad para el tratamiento del dolor y una recuperación más rápida de lesiones, proporcionando estimulación tópica del tejido biológico.

Especificaciones:

- Unidad principal con pantalla táctil a color de 8.4” que muestre:

  - Lista de protocolos del usuario disponibles.

  - Opción rápida del protocolo del usuario.

  - Parámetros de la terapia:

    - Forma.

    - Velocidad.

    - Distancia de tratamiento.

  - Información de los accesorios conectados.

  - Menú del dispositivo que permita:

    - Configuración del usuario para base de datos.

    - Ver los últimos tratamientos realizados.

    - Configuración de la unidad: idioma, fecha y hora, información de los accesorios.

    - Realizar ajustes específicos: sonido durante la terapia, comprobación de potencia de pieza de mano.

- Que cuente con 43 protocolos preestablecidos.

- Que cuente con protocolos terapéuticos creados por el usuario.

- Ajustes preestablecidos con una enciclopedia terapéutica.

- Que permita la selección del tipo de piel según escala Fitzpatrick.

- Que permita calcular automáticamente los siguientes valores:

  - Energía total J/cm2.

  - Tiempo de terapia.

  - Energía por pulso J/cm2.

- Que en modo manual permita configurar los siguientes parámetros:

  - Modo de terapia.

  - Potencia.

  - Dosis.

  - Área

  - Frecuencia.

  - Amplitud del pulso.

- Modos de operación:

  - Continua.

  - Pulsada.

  - Superpulsado.

  - Monopulso.

  - Triangular.

  - Secuencial.

- Que permita ajustar los protocolos terapéuticos en función de las condiciones corporales del paciente:

  - Tipo de piel según escala de Fitzpatrick.

  - Cronicidad.

  - Masa de tejido.

- Longitud de onda de 1064 nm.

- Con aplicador automático de la terapia láser mediante sistema de escáner:

  - Que permita ajustar el área de aplicación de 25 a 625 cm2.

  - Que permita ajustar la distancia de tratamiento entre 10 cm y 50 cm.

  - Que cuente con un sensor de distancia ultrasónico para su colocación precisa.

  - Monitorización de temperatura para asegurar una difusión de energía homogénea.

  - Que cuente con una cámara IR.

  - Que cuente con un botón de emergencia para detener la terapia.

  - Con escáner de percepción térmica para el ajuste de los parámetros de terapia.

  - Con pantalla táctil a color de 7”, que durante la terapia muestre:

    - Potencia.

    - Distancia de la terapia.

    - Tiempo transcurrido.

    - Imágenes de la cámara IR.

    - Gráfico del cálculo automático.

  - Con patrones de escaneado:

    - Forma de S.

    - Línea.

    - Espiral.

- Potencia total de 30W.

- Frecuencia de 1 Hz a 20 KHz.

- Área de aplicación de 1–500 cm2.

- Que cuente con aplicador láser:

  - Con zoom óptico para el ajuste del tamaño del punto de 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm.

  - Botón de encendido/apagado de la terapia.

  - Anillo luminoso indicador de encendido.

  - Botón de mayor y menor intensidad.

- Alimentación eléctrica 110-240 V AC, 50-60 Hz.

Accesorios:

1.	Carro de transporte.

2.	Dos (2) gafas de protección láser.

3.	Un (1) accesorio de zoom óptico.

4.	Un (1) soporte para el aplicador.

5.	UPS 500VA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplar del manual de operación, funcionamiento y calibración en español

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.