SISTEMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA INALÁMBRICO (formulario 10458) 

Descripción: Con capacidad para monitorear pacientes mediante ECG.  
Especificaciones:

1.
Computadora:

1.1.
Tipo escritorio 

1.2.
Procesador Intel Core i5 de 2.3ghz, o superior
1.2 Procesador Intel Core-i de 9 generacion o superior.

1.3.
Disco duro de 1 TB, o superior

1.4.
Memoria RAM de 8 GB, o superior

1.5.
Sistema operativo Windows 7 o superior en español.
1.5 Sistema operativo Windows 11 de 64 bits o superior en español.

1.6.
Con monitor de 20” full HD, 

1.7.
Impresora láser de 600 dpi o superior

1.8.
Tres puertos HDMI como mínimo.
1.9. tres puertos USB como mínimo. (agregar este punto)

2.
Transmisor de ECG de 3 canales:

2.1.
Capacidad para ajustar las tasas de muestreo en 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y 1 kHz.

2.2.
Resolución de 10 bit o más.

2.3.
Configurar el ancho de banda desde 0.5 Hz hasta 150 Hz.

2.4.
Transferencia a través de radio frecuencia en la banda ISM 2.4 Ghz o bluetooth.

2.5.
Radio modulación GFSK.

2.6.
Tasa de radio transmisión en 2 Mbps, 1 Mbps y 250 kbps.

2.7.
Rendimiento de frecuencia estacionaria.

2.8.
Conexión a la computadora a través de unidad radio receptora.

2.9.
Batería recargable con duración de 3 días como mínimo, y un tiempo de carga máxima de 3 horas.
 2.9. Bateria recargable con duracion de 36 horas como minimo y un tiempo de carga maxima de 2 horas

2.10.
Capacidad para protección de ingreso tipo IP65.

2.11.
Correa para el transmisor durante el entrenamiento, con longitud desde 680 mm hasta 1400 mm.

3.
Capacidad de configuración de secuencia de entrenamientos de cada paciente.

4.
Software para administración de pacientes y pruebas:

4.1.
Configurar las estaciones de ejercicio.

4.2.
Agregar, modificar y eliminar pacientes de la base de datos.

4.3.
Que permita la realización de la actividad física de manera libre y con ergómetros.

4.4.
Para crear sesión de rehabilitación en grupos desde 2 o más pacientes.
4.4. Para crear sesión de rehabilitación en grupos desde 2 o más pacientes (a valorar hasta 32 pacientes). 

4.5.
Perfiles de prueba programables UKK 2 km Walktest, Bruce, prueba gradual, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampa o más.
4.5. Sincronizando con la prueba de esfuerzo
4.6. Que permita crear indefinidos numeros de perfiles de prueba asi como protocolos precargados Bruce, prueba gradual, Naughton, Ellestad, Rampa o mas, fase pre y post gimnasia. (agregar este punto)
4.7. Permite introducir valor de escala de Borg en niveles musculo,Respiracion y dolor. (agregar este punto)
4.8 Inteligencia artificial aplicada a la deteccion de arritmias,full disclosure de ECG para revision de los eventos ocurridos y posibilidad de marcaje con etiquetado personalizado. (agregar este punto)
4.9 Cuantificacion de eventos cardiacos para cada paciente al finalizar el entrenamiento. 4.10 Posibilidades versatiles de conexion a la estructura informatica existente Hl7,FDA,XML,SQL,GDT,SCP). (agregar este punto)

5.
Banda sin fin:

5.1.
Controlada a través de un teclado y pantalla, interfaz integrada o mediante control remoto.
5.1 Interfaz integrada y controlada mediante control remoto del PC 

5.2.
Longitud de la superficie para caminar o correr de 150 cm, y un ancho de 50 cm como mínimo.

5.3.
Reducción del impacto de choque para las articulaciones. (eliminar el punto)
5.4.
Correa de superficie antideslizante.

5.5.
Capacidad de carga de 200 kg o más.
5.5 Capacidad para un rango de velocidad desde 0 kmh hasta 20 kmh
5.6.
Capacidad para un rango de velocidad desde 0 km/h hasta 22 km/h

5.7.
Permite 7 niveles de aceleración o más. 

5.8.
Elevación de 0° o más para rotación de la banda hacia adelante y en reversa.
5.8 Elevación de 0° o mas para rotacion de la Banda

5.9.
Motor de 4.5 HP (3.3kW) o más.
5.9 Motor de 5.5 HP( 4.1 KW) o mas

5.10.
Capacidad para conexión a monitor cardiaco de forma inalámbrica

5.11.
Controlar la velocidad y la elevación según la frecuencia cardiaca programada.

5.12.
Perfiles de prueba programables UKK 2 km Walktest, Bruce, prueba gradual, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampa, o más. 
5.12 Que permita crear indefinido número de perfiles de prueba, así como protocolos precargados Bruce, prueba gradual Naughton, Ellestad, Rampa o mas
 5.13 Boton de parada de emergencia  (agregar este punto)
6.
Cicloergometro:

6.1.
Ajuste horizontal y vertical para el sillín.
6.1 ajuste vertical electrónico para el sillin, con memoria de ultima posición del paciente

6.2.
Resistir peso de200 kg o más.

6.3.
Funcionar sin estar conectado a la red eléctrica. (eliminar el punto)
6.4.
Controlado desde el teclado y pantalla integrados en el cicloergómetro.

6.5.
Rango de poder entre 15 watts y 1000 watts.
6.5 Rango de poder entre 15watts y 999 watts

6.6.
Rango de velocidad desde 20 rpm hasta 120 rpm.
6.6. Rango de revoluciones desde 30 rpm hasta 130 rpm.  

6.7.
Sistema de freno híbrido.
6.7 Sistema de freno Foucault,controlado electronicamente con medicion de par independiente del numero de revolucione

6.8.
Motor silencioso y autoajustable.
6.8 Motor silencioso

Accesorios 3 eliminar 5. Amplificador ECG de 12 derivaciones con control de calidad del ECG directamente en el equipo.
Accesorios

1.
Transmisor de ECG.

2.
Receptor tipo USB. 

3.
Receptor tipo pulsera. (eliminar el punto)
4.
Correa para Transmisor de ECG, de tamaño ajustable.

5.
Electrodos adhesivos.
6.
Amplificador ECG de 12 derivaciones.
6. Amplificador ECG de 12 derivaciones con control de calidad del ECG directamente en el equipo

7.
Estación de carga de trasmisor de ECG.

8.
Collar con estuche para trasmisor de ECG.
9.
Cables de ECG con sus 12 derivaciones.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ SOLICITAR EL ERGOMETRO, BANDA SIN FIN, SOFTWARE, LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR CON EL EQUIPO; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO.
Observaciones:

1.
Garantía de tres (3) años mínimo en piezas, accesorios y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. La empresa debe realizar las actualizaciones del software del equipo durante el período de garantía.

2.
Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.  

3.
Dos (2) ejemplares del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos

4.
Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía

5.
Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio, que tendrá a su cargo la operación del equipo.   

6.
Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo al personal técnico de biomédica.

7.
Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8.
Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.  

9.
El Tiempo de entrega deber ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.
Tipo de producto: Equipo y mobiliario médico quirúrgico - Dispositivo Médico
Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 2
CT o CVT: Si

Especialidad: Medicina Física y Rehabilitación, Fisioterapia, Cardiología.
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