COLCHON TERAPEUTICO DE PRESION CON BOMBA DE MEDIO Y BAJO RIESGO, formulario 23369.

Descripción: Para el tratamiento en pacientes de medio y bajo riesgo de ulceras por presión. Para ser usado en hospitales y el hogar del paciente.
Especificaciones:
1. Con sistema de dos (2) vías de inflado y desinflado.

2. Bielastico.

3. Impermeable.

4. Transpirable.

5. Función RCP cardiopulmonar, desinflado no mayor a 10 segundos.

6. Que soporte un peso máximo de 180 kg (350 libras)

7. Con 18 o más tubos o celdas inflables de nylon, individuales, intercambiables y reemplazables.

8. Anti escaras o ulceras de decúbito.

9. Que garantice la microcirculación en todo el colchón para evitar la acumulación de calor y humedad.

10. Cubiertas superior e inferior de nylon.

11. Libre de látex.

12. Resisten el fuego.

13. tres (3) celdas estáticas para el área de la cabeza.

14. Con las siguientes dimensiones: entre 195 cm a 200 cm x 80 cm a 85 cm x 11 cm a 15 cm.

15. Tiempo de inflado: 20 minutos máximo.

16. Compresor de aire.

16.1.  Con modo dinámico.

16.2.  Con modo estático.
16.3.  Configuración para niveles de confort.
16.4.  Transportable.
16.5.  Que permita bloquear las configuraciones.
16.6.  Alarmas audibles y visibles.
16.7.  De ABs resistente a golpes.
16.8.  Alimentación eléctrica entre 100 y 120 V, 60 Hz, o autorregulable.
17. Peso del colchón entre 5 kg y 6.5 kg.

Observaciones:

1. Garantía de fabrica por 5 años mínimo. Presentar marca de fábrica y modelo visibles
2. Indicaciones por escrito en español para limpieza y desinfección de los colchones al personal designado
3. Certificación emitida por el fabricante que el insumo en nuevo no reconstruido
4. El tiempo de entrega debe ser definido por la unidad ejecutora solicitante
5. Certificado de flamabilidad estándar
6. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización.

COLCHON TERAPEUTICO ANTIESCARAS PARA LA ATENCION BASICA HOSPITALARIA Y DOMESTICA, formulario 23370.

Descripción: Para el tratamiento en pacientes de medio y bajo riesgo de ulceras por presión.
Especificaciones:
1. Con dimensiones de entre: longitud: 194 cm a 196 cm, ancho 84cm a 86 cm, grosor: 13 cm a 15 cm.
2. Colchón de una sola capa de foam entre 30 (kg/m3) a 40 (kg/m3) de densidad.
3. Material de funda biolastico, para reducir la fricción superficial.
4. Adecuado para la prevención de ulceras por presión.
5. Funda lavable, impermeable a los líquidos, transpirable y antibacteriana.
6. Lamina y funda ignifugas.
7. Capacidad máxima de peso 280 kg.
8. Colchón con cremallera con cubierta lateral o perimetral que permita revisar el interior del colchón.
Observaciones:
1. Garantía de fabrica por 5 años mínimo. Presentar marca de fábrica y modelo visibles
2. Indicaciones por escrito en español para la limpieza y desinfección de los colchones al personal designado.
3. Certificación emitida por el fabricante que el insumo en nuevo no reconstruido.
4. El tiempo de entrega debe ser definido por la unidad ejecutora solicitante.
5. Certificado de flamabilidad estándar.
APOSITO DE POLIMERO SINTETICO AUTOADAPTABLE MULTICAPAS, formulario 23857.

Descripción: Para tratamiento de todo tipo de heridas en cualquier etapa y nivel exudativo.

Especificaciones:

1. Polímero sintético.

1.1. Fibra gelificantes e hidrofílicas.

2. Barrera antimicrobiana (sustrato de permeabilidad selectiva).

3. Capas:
3.1. Capa de contacto con la herida:
3.1.1. Base de fibras no tejidas.

3.1.2. Poliméricas.

3.1.3. Biocompatibles.

3.1.4. Inertes.

3.1.5. Sintéticas.

3.1.6. Hidrofóbicas.

3.1.7. Grosor ~10-40 g/m2

3.2. Capa absorbente hidrófila:
3.2.1. Malla de fibra bio-inerte.
3.2.2. No tejida.
3.2.3. Capacidad de absorción es >0.8 gm/cm2.
3.2.4. Polímero super absorbente (SAP) de poliacrilato.
3.2.5. Fibras de poliéster.
3.3. Capa dorsal:
3.3.1. Polímero de alcohol polivinílico (PVA)

3.3.1.1. Espesor 50 µm - 150 µm.
3.3.2. Película de Poliuretano (PU)

3.3.2.1. Espesor 15 µm -30 µm.
4. Hidrogel incorporado.
4.1. Contiene 0.05 a 0.09 g/cm2 de agua y glicerina.

5. Espesor total 2 mm a 4.5 mm.

6. Tamaños disponibles.

6.1. 10 cm x 10 cm.

6.2. 15 cm x 15 cm.

7. Libre de Látex.

8. Estéril.

9. De un solo uso.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

HYDROGEL CON NANOPARTICULAS DE PLATA, formulario 23855.

Descripción: Para reducir la infección y acelerar el cierre en heridas tanto agudas como crónicas.

Especificaciones:

1. Gel hidrosoluble y transparente.
2. Nanoemulsión polimérica propietaria > 30%.

3. Componentes activos:

3.1. Agua desionizada.

3.2. Nanopartículas de plata.

3.3. Carbopol.

3.4. Hidróxido de sodio.
4. Presentaciones en tubo de:

4.1. 1 onza.

4.2. 3 onzas.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/MINSA/Homologación 17-07-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

