SISTEMA DE ANÁLISIS MASIVO DE LECTURAS GENÓMICAS (formulario 23530).

Descripción:	Sistema de Análisis Masivo de lecturas Genómicas integrado con aplicaciones de análisis secundario abordo del instrumento.

Especificaciones Técnicas:

- Sistema integrado que permite la amplificación, secuenciación, análisis primario y análisis secundario a bordo en un solo equipo. La unidad ejecutora escogerá el rendimiento:

  - Lecturas de 100 a 400 millones con posibilidad de escalabilidad a mayor rendimiento.

  - Lecturas de 100 a 1800 millones.

- Intervalo de rendimiento permite una salida de datos 10-240 Gb ó 10-540 Gb.

- El sistema deberá operar bajo el principio de secuenciación por síntesis de alto rendimiento, empleando nucleótidos terminadores con bloqueador reversible de nueva generación y colorantes fluorescentes altamente estables.

- Celdas de flujo con mínimo 7 configuraciones de kits.

- Amplificación integrada basada en la química automatizada de amplificación de exclusión en sustratos de celdas de flujo de patrones.

- Sistema debe permitir lecturas de 600 ciclos.

- Generación de datos de alta calidad con =90 % de bases superior a Q30 en longitudes de lectura de 2 × 150 pb y =85 % de bases superior a Q30 en longitudes de lectura de 2 × 300 pb.

- Instrumento seco, no requiere ciclos de lavados ni necesita mantenimientos periódicos. Los líquidos se encuentran totalmente integrados en los cartuchos de reactivos consumibles.

- El sistema debe ser de arquitectura abierta, compatible con los reactivos de preparación de librerías estandarizados en el servicio y compatible con los kits presentes en el mercado, validados y reconocidos por el fabricante.

- El sistema deberá generar archivos FASTQ, BAM, VCF y *.txt directamente desde el instrumento, sin requerir infraestructura informática adicional ni conexión a servidores externos o internet.

- Debe incluir las siguientes aplicaciones de análisis secundario integradas en el instrumento, sin necesidad de internet o infraestructura informática adicional, que contemplen:

  - Análisis genómico germinal: llamado de variantes aplicable a para genoma completo, exoma completo y paneles dirigidos, con generación de métricas de cobertura y precisión.

  - Análisis de enriquecimiento: llamado de variantes germinal y/o somático aplicable a resecuenciación selectiva, paneles y exomas, con generación de métricas de cobertura y precisión.

  - Análisis de ARN: incluye alineamiento, cuantificación de expresión del transcriptoma completo y detección de fusiones génicas.

  - Análisis de ARN unicelular: procesamiento desde lecturas hasta matrices de expresión por célula, identificación de genes marcadores y generación de resultados listos para análisis bioinformático.

  - Análisis de amplicones: llamado de variantes para paneles de amplicones de ADN o RNA.

- El sistema deberá incluir una función integrada a bordo del instrumento para la compresión de datos crudos generados, capaz de reducir el tamaño de los archivos de secuenciación, sin afectar su integridad ni calidad.

- Realiza análisis secundario en un experimento al tiempo que inicia un segundo experimento de secuenciación por separado.

- Permite integración automática con plataformas de genómica de computación en la nube.

- Permite configuraciones de flujo de trabajo de manera local, hibrido (nube + local) y en la nube.

- Interfaz de pantalla táctil intuitiva.

- Con matriz de puertas programables in situ para procesos informáticos de análisis secundario-integrados acelerados por hardware.

- Sensores integrados para el estado del instrumento y la detección de errores, con barra de luz de estado del instrumento integrada.

- Dos cámaras con tecnología de semiconductores de óxidos metálicos complementarios de alto rendimiento para una rápida adquisición de imágenes de las celdas de flujo.

- Batería de respaldo UPS o Tru-Online.

Observaciones: Para uso exclusivo en investigación.