CARTUCHO EXTRACORPÓREO ABSORBEDOR DE PLASMA (formulario 23837) 

Descripción: Dispositivo médico destinado a la remoción selectiva de plasminógeno del plasma donante.
Especificaciones:

1. Estructura del Dispositivo: 
1.1. Tapa de entrada. 
1.2. Cuerpo. 
1.3. Tapa de salida. 
1.4. Línea de conexión de entrada. 1.5. Línea de conexión de salida. 1.6. Tapón de silicona.
2. Cuerpo del absorbedor: 2.1. Cuerpo. 2.2. Tapas. 2.3. Dos membranas. 
3. Descripción de los materiales: 
3.1. Resina, perlas de agarosa. 
3.1.1. Altura - 31.5 mm 
3.1.2.  Diametro - 32 mm 
3.1.3. Volumen - 27 mL 
3.2.  Solución salina al 0.9% P/V. 
3.3. Carcasa del filtro: 
3.3.1. Cuerpo y Tapa: Policarbonato biocompatible (PC). 
3.3.2. Tapón: Silicona, con grado de dureza de 80 Shore A. 
3.4. Membrana de Polisulfona hidrofilica (PES). 

3.4.1. Espesor de la membrana - 1.5 mm.

3.4.2. Tamaño de poros: 15 µm 

3.5. Línea de Conexión M/F: 

3.5.1. Longitud de 50 cm. 

3.5.2. De PVC 

4. Características de desempeño:
4.1. Volumen de capacidad de filtración de plasma: hasta 250 mL. 
4.2. Resistencia al flujo sanguíneo menor a 500 mL/min: 300 mmHg. 
4.3. Almacenamiento del fluido: Solución salina. 
4.4. Tiempo de filtración de plasma aceptable para una bolsa de plasma de 250 mL: no menos de 30 minutos y no más de 60 minutos. 4
4.5. Resistencia a la presión del dispositivo final: soporta 330 kPa de presión de aire positiva. 5
5. Estéril 
6. De un solo uso
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: 

Nivel de atención: 

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular.
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