CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD PARA VERTEBROPLASTIA Y CIFOPLASTIA (formulario 23986)
Descripción: Balón curvo dirigible para aumento vertebral Arcadia™, diseñado para la creación controlada de cavidades intraóseas durante procedimientos de cifoplastía. Su diseño permite abordaje unipedicular, facilitando la compactación del hueso esponjoso previo a la inyección de cemento óseo. Se utiliza bajo guía por imagen como parte de un sistema mínimamente invasivo.
Especificaciones:

1. Balón curvo dirigible para aumento vertebral. 

2. Uso previsto: creación de cavidad intraósea en cifoplastía y/o vertebroplastía. 

3. Material: polímero de alta resistencia, baja compliancia. 

4. Inflado controlado a alta presión. 

5. Diseño curvo dirigible que permite cruce de línea media mediante abordaje unipedicular.
6. Compatible con sistema de inflado con control de volumen. 

7. Visualizable bajo fluoroscopía. 
8. Tamaños disponibles (longitud preinflado / volumen máximo): 

8.1. 10 mm – hasta 3 cc. 
8.2. 15 mm – hasta 4 cc. 
8.3. 20 mm – hasta 5 cc. 
8.4. 25 mm – hasta 7 cc.

8.5. 30 mm – hasta 8 cc.
9. Estéril.
10. De un solo uso.

Observaciones:

1. Compatible con introductores óseos, osteótomos y cánulas de cemento. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA PARA TUMORES VERTEBRALES (formulario 23987)

Descripción: Sistema de ablación percutánea de tumores vertebrales mediante radiofrecuencia dirigida. Permite la aplicación controlada de energía térmica en tejido tumoral óseo, con monitoreo de temperatura en tiempo real, facilitando la destrucción localizada del tumor. El sistema consiste en un generador de radiofrecuencia, con parámetros configurables, diseñado para su uso en procedimientos mínimamente invasivos guiados por imagen. Es compatible con instrumentos de ablación por radiofrecuencia, que incorporan sensores térmicos integrados para el control de temperatura durante la ablación.
Especificaciones:

1. Consola de radiofrecuencia:

1.1. Generador de radiofrecuencia para procedimientos de ablación percutánea. 

1.2. Potencias de salida configurables: 3 W, 5 W, 7.5 W y 10 W. 

1.3. Frecuencia de operación: 480 kHz. 

1.4. Rango de impedancia compatible: 20 O a 1000 O. 

1.5. Monitoreo y visualización de parámetros durante el procedimiento. 

1.6. Control automático de potencia en función de la impedancia tisular. 

2. Dimensiones aproximadas: 46 × 28 × 15 cm. 
3. Diseñado para uso hospitalario. 
4. Peso aproximado: 3 kg. 

5. Entrada de alimentación: 100–240 V CA, 50/60 Hz. 

Accesorio 

1. Instrumento de ablación por radiofrecuencia: 

1.1. Aguja calibre: 11 G. 

1.2. Diseño dirigible con segmento distal articulado. 

1.3. Termopares integrados para monitoreo térmico en tiempo real. 

1.4. Longitud aproximada: 

1.4.1. Corto: 15.5 cm. 

1.4.2. Largo: 17.5 cm. 

1.5. Longitud de segmento activo disponible en configuraciones: 

1.5.1. 5 mm / 10 mm. 

1.5.2. 10 mm / 15 mm. 

1.6.  Estéril.

1.7.  De un solo uso. 

2. Introductores óseos (punta biselada o diamantada). 

3. Osteótomos (instrumentos quirúrgicos destinados a la preparación, conformación y navegación del acceso intraóseo). 

4. Cables de conexión. 

5. Componentes según configuración del kit.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización

IMA/ION/Homologación 24-06-26/9:00 a.m.




Página 2 de 2

