EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA MULTICORTE DE 64 CORTES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, formulario 23702.

Descripción: Para efectuar exploraciones de rutina tanto en pacientes adultos como en pediatría.

Especificaciones:

1. Gantry: 
1.1. Número de Cortes por rotación: 64 cortes o mayor. 
1.2. Numero de filas físicas del detector 32 o mayor 
1.3. Tamaño de apertura del gantry de 720 mm o mayor. 
1.4. Inclinación Virtual. 
1.5. Tiempos de rotación completa de 360 grados en 0.75 segundos o menor. 
1.6. Máximo tiempo de escaneo continuo en espiral: 100 segundos o mayor. 
1.7. Máximo longitud de escaneo continúo en espiral: 150 cm. o mayor. 
1.8. Campo de visión de escaneo mínimo: 25 cm o menor. 
1.9. Campo de visión de escaneo máximo: 50 cm o mayor. 
1.10. Grosor del corte mínimo para el escaneo simultáneo de 0.75 mm o menor. 
1.11. Luces de alineamiento láser. 
1.12. Sistema Intercom 

2. Mesa del paciente:
2.1. Control en el gantry y en la consola del operador. 
2.2. Altura variable mínima respecto al suelo que alcance una altura mínima de la mesa de 48 cm o menor. 
2.3. Rango escaneable: 1550 mm o mayor. 
2.4. Capacidad de carga máxima de 200 kg o mayor. 

3. Tubo de Rayos X.
3.1. Capacidad térmica del ánodo real (no por software) de 8.0 MHU o mayor. 
3.2. Máxima disipación de calor continua del ánodo: 1600 Khu /m o mayor.
3.3. Con dos (2) puntos focales: un punto focal fino menor o igual a 0.5 mm x 1.0 mm y un punto focal grueso mayor o igual a 1.0 mm x 1.0 mm. 

4. Generador de Rayos X: 
4.1. Potencia del generador de 55 KW o mayor. 
4.2. Salida de voltaje mínimo de 70 kvp o menor. 
4.3. Salida de voltaje máxima de 140 kvp o mayor. 
4.4. Salida de corriente mínima de 20 mA o menor. 
4.5. Salida de corriente máxima de 600 mA o mayor. 
5. Características del detector.

5.1. Resolución espacial de alto contraste @0%MTF: 16lp/cm o mayor. 
5.2. Resolución espacial de bajo contraste 5 mm o menor al 0.3% (o su equivalente en unidades) de contraste y 14 mGy o menor, grosor de corte de 10mm.

5.3. Ruido de = 0.18% at 120 kV o menor. 
5.4. Ancho del detector de 20mm de cobertura o mayor 
6. Consola del operador: 
6.1. Un monitor para realizar tareas simultáneamente como el escaneo y post-procesamiento, como filmar, informar, revisar y análisis, para garantizar un flujo de trabajo ininterrumpido. 
6.2. CPU con un rendimiento memoria RAM de 32GB o mayor, disco duro de 1.3 TB o mayor. 
6.3. Capacidad para almacenar 2,500,000 imágenes o mayor no comprimida en matriz de 512 x 512. 
6.4. Algoritmos de reconstrucción para pulmón, abdomen, cerebro y huesos como mínimo. 
6.5. Medidas para distancia, ángulos, número TC y cálculos de volumen. 
6.6. Rotación de imagen.

6.7. Con despliegue de múltiples ROI. 
6.8. Zoom y PAN.

6.9. Colorización de tejidos. 
6.10. Creación de imágenes 3D y sombreado de superficie. 
6.11. Angiografía de tomografía Computarizada (CTA) 
6.12. Intensidad máxima y mínima de proyección MIP/MinIP.

6.13. Reconstrucción multiplanar (MPR) en planos oblicuos, curvos (SAG/COR).
6.14. Función de optimización de dosis con indicador de dosis. 
6.15. Matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor. 
6.16. Matriz de adquisición o análisis y despliegue de 1,024 x 1,024 o mayor. 
6.17. Reconstrucción y despliegue en tiempo real.
6.18. Con programa de evaluación de nódulos pulmonares. 
6.19. Quemador de DVD capaz de grabar imágenes en formato DICOM, TIFF o BMP, AVI o MPEG4. 
6.20. Reconstrucción de FOV: 500 mm. 
6.21. Con sistema DICOM completo: Almacenamiento, consulta/recuperación, lista de trabajo, Paso de procedimiento realizado, Impresión. 
6.22. Software para generación automática de un lote simétrico paralelo a la línea orbitomeatal (OML) en estudios de cerebro. 
6.23. Software que permita una segmentación automática y etiquetado del espacio inter discal en estudios de columna vertebral. 
6.24. Software que ajuste automáticamente el rango de exploración de las series axiales o helicoidales en el Serview durante la adquisición de estudios de cabeza, pulmón, columna, hígado, pelvis, fémur, tórax-abdomen y toraco abdomino pélvico.

6.25. Software de Inteligencia Artificial que permita una reconstrucción con reducción de ruido y dosis de radiación en las tomografías, aumentando la detectabilidad de bajo contraste. 
6.26. Software para perfusión cerebral que genere mapas de color cuantitativos del flujo sanguíneo cerebral (CBF), tiempo medio de tránsito (MTT) y tiempo hasta el pico (TTP). 
6.27. Software para análisis de vasos. 
6.28. Software para reducción de artefactos metálicos. 
6.29. UPS para consola del operador. 
6.30. Seguimiento de bolo de contraste. 
6.31. Arranque automático de la espiral. 
ACCESORIOS 
1. Con una Estación de trabajo remota: independiente de la consola del operador.

1.1. Memoria RAM (o BAM): 32 GB o más. 
1.2 Capacidad para almacenar 240,000 imágenes o más en matriz de 512 x 512 no comprimidas. 
1.3 Una estación de trabajo con monitor tipo panel plano IPS de 18” o mayor, de alta resolución de 1280 x 1024 o mayor.

1.4 Zoom y PAN.

1.5 Técnica de segmentación volumétrica, que permita reformatear en MPR, con función de creación de contornos y de volumen. 
1.6 Coloración de tejidos. 
1.7 Rotación de imagen. 
1.8 Cálculos de distancia, ángulos, volumen. 
1.9 Ajuste de nivel de ventana y ancho de ventana. 
1.10 Creación de imagen 3D y sombreado de superficie. 
1.11 Programa de Angiografía por tomografía computarizada (CTA). 
1.12 Proyección de intensidad máxima y mínima (MIP) para cualquiera posición.

1.13 Reconstrucción multiplanar (MPR) en planos oblicuos, curvos y arbitrarios (SAG/COR). 
1.14 Despliegue simultáneo y análisis de imágenes de 2 estudios, incluyendo imágenes 3D. 
1.15 Que se puedan exportar las imágenes estáticas en formato JPEG, TIFF o BMP y las imágenes dinámicas en formato AVI o MPEG4. 
1.16 Con Programa de Evaluación de Nódulos Pulmonares. Segmentación de nódulos. Visualización del volumen, valor y diámetro promedios del nódulo. Comparación entre estudios. 
1.17 Con Programa de colonoscopía virtual. 
1.18 Con programa de planeamiento dental.

1.19 Con sistema DICOM: Almacenamiento, consulta/recuperación, Impresión. 

2. Monitor adicional en consola del operador para flujo de trabajo dual. 
3. Soporte craneal. 
4. Soporte para estudios coronales de cráneo. 
5. Extensión para la camilla. 
6. Bandas de amarre. 
7. Colchoneta. 
8. Dos UPS sinusoidal de 100% en línea con capacidad no menor del 120% de consumo total del equipo ofrecido junto con los accesorios, con regulador de voltaje tipo “true on line” integrado con respaldo de baterías de 10 minutos o más. Una para la consola del operador y otra para la estación de trabajo remota. 
9. Un atril para la colocación de bolsa de infusión intravenosa (IV), que permita un soporte seguro y accesible durante el procedimiento.
Observaciones:

1. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido ni modificado, construido con materiales de alta calidad. 

2. Entregado en el Departamento de Radiología de la Unidad Ejecutora asignada, instalado y calibrado, para uso inmediato previas pruebas de aceptación por parte de la Institución. 

3. El proveedor debe adecuar el suministro eléctrico a las necesidades del equipo. 

4. En el equipo se debe visualizar: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen y debe ser transportado en empaque de fábrica. 

5. Garantía mínima de tres (3) años en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación del equipo, que incluya el tubo de rayos x; en caso de que el tubo de rayos x se dañe dentro del periodo de garantía, el contratista debe reemplazarlo por uno completamente nuevo, de iguales características y en un tiempo no mayor de quince (15) días calendarios. Antes de que se venza la garantía, los softwares deben ser actualizados. 
6. Durante el período de garantía se realizarán visitas de mantenimiento preventivo una (1) vez por mes, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. En caso de requerir un correctivo, el término de la puesta en marcha no debe exceder cinco (5) días hábiles. 

7. El contratista (proveedor) local del equipo debe contar con Departamento de Servicio Técnico Autorizado mediante certificación emitida por el fabricante de que el personal del proveedor está debidamente entrenado en el mantenimiento y reparación del equipo. 

8. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de diez (10) años. 

9. Adiestramiento local para Médicos Radiólogos y Técnicos de Radiología Médica, de diez (10) días laborables al entregarse el equipo y cinco (5) días laborables a los sesenta días (60) de entregarse el equipo. 

10. Adiestramiento local para personal de Biomédica de diez (10) horas laborables. 

11. Manual de servicio técnico (en inglés o en español), impreso o en formato digital). 

12. Manual de operaciones y funcionamiento en español (dos, uno para Biomédica y otro para el Departamento de Radiología quien será custodio y responsable de éste). 

13. El Proveedor suministrará con relación a las características del equipo, todos los cambios que considere necesarios para que el Departamento de Mantenimiento apruebe y supervise los trabajos de instalación y adecuación del equipo para que este funcione en condiciones óptimas. 

14. De acuerdo con las necesidades de la unidad solicitante, debe incluirse la adecuación de las instalaciones para el adecuado funcionamiento del equipo que incluya instalación de agua, ventilación, energía eléctrica, refrigeración, otros anclajes y fijación del equipo al suelo, pared o techo, así como cargas dinámicas estáticas sobre el suelo, pared o techo. 

15. El Proveedor deberá acogerse a las normas de radio-protección vigentes en cuanto a la adecuación del espacio físico, puertas corredizas plomadas, vidrio plomado, paredes blindadas de acuerdo con las características técnicas del equipo. (Verificar que el blindaje cumpla con la normativa nacional vigente; es decir, la dosis de radiación después de cada barrera, pared o puerta no debe superar los 6.0 mSv/año en áreas controladas y 2.0 mSv/año para áreas no controladas). 
16. El monto total de cada contrato de mantenimiento preventivo anual no debe superar el 10% del costo original del equipo. 
17. Previo al acto público, la Unidad Ejecutora es soberana de incluir cualquier condición especial que, por naturaleza del equipo, las instalaciones o infraestructura ameritan estar incluidas. 
18. Los proponentes deben contar con la autorización vigente expedida por la Autoridad Competente (Ministerio de Salud) para realizar las actividades que envuelven a fuentes de radiaciones ionizantes, de conformidad con lo establecido en el Derecho Ejecutivo 1194 del 3 de diciembre de 1992, sobre protección radiológica. 
19. INFRAESTRUCTURA: La institución solicitante suministrará los planos y la información clara, suficiente y necesaria para que el proveedor pueda hacer las modificaciones físicas y eléctricas necesarias para instalar adecuadamente el equipo. 
19.1. Puerta corrediza, plomada de 1.70 x 2.10 mt para el acceso de camillas al cuarto de estudio y puerta plomada de tamaño estándar para el acceso al cuarto de estudio desde el cuarto de control.

CSS/IMA/Homologación 22-04-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

