Se revisará específicamente el punto 1.4.8

Ficha técnica 109241 del ULTRASONIDO DE ALTO NIVEL 3D/4D PARA LA EVALUACIÓN MORFOLÓGICA EN OBSTETRICIA (MEDICINA MATERNO FETAL) Y GINECOLOGIA (formulario 10054)

Descripción:  Equipo de ultrasonido con tecnología digital de alta definición, con diseño ergonómico, sistema único integral de transporte, para movilidad y seguridad dentro del área hospitalaria. Permite una gama completa de aplicaciones: obstétrica, ginecológicas para la evaluación tridimensional, morfológica y estructuras vasculares.

Especificaciones:

- MODOS DE OPERACIÓN.

  - Modos:

    - Modo B.

    - Modo M y M anatómico

    - 3D volumétrico y multiplanar.

    - En tiempo real (4D).

  - Que permita:

    - La utilización de una fuente de luz móvil virtual que gira 360°.

    - Reconstrucción volumétrica de Doppler color y de la correlación de imagen espacio temporal STIC.

    - Imagen panorámica.

    - Imagen compuesta en tiempo real.

    - Imagen con armónicas de tejido y reducción de ruido.

    - Doppler color.

    - Doppler de energía.

    - Doppler continuo (CWD o CW)

    - Doppler espectral (PWD o PW)

  - Con modo en tiempo real que elimine el ruido y aumente la definición de los bordes.

  - El sistema debe tener la capacidad de mostrar al mismo tiempo (simultáneamente) los siguientes modos:

    - Modo B + B (Dual).

    - Modo M + Modo B.

    - Modo B+ Modo M anatómico.

    - Doppler espectral (PWD o PW) + 2D.

    - Doppler color + Modo B (Duplex).

    - Modo B + Doppler color + Doppler pulsado (Triplex Mode)

    - Flujo HD para Doppler color o Directional power Flow o ADF para Doppler color o flujo sanguíneo en 3D.

    - Imágenes 3D multiplanares y 4D en tiempo real, con capacidad para adquirir 60 o más volumen por segundo.

Imágenes 3D multiplanares y 4D en tiempo real, con capacidad para adquirir 100-200 o 200-300 o 300-400 o 400- 500 o 500-600 volumen por segundo.

    - Sistema integral de transporte (tipo consola).

- CARACTERISTICAS TECNICAS:

  - Escala de grises: 256 niveles (8 bits).

  - Profundidad de 1 cm o menos a 42 cm o mayor.

  - Tecnología de formación de haz digital de 5,800,000 de canales o mayor.

  - Rango dinámico: 400 dB o mayor.

  - Control automático y manual de las curvas de ganancia TGC.

  - Controles de zonas focales.

  - Memoria de cine de 20,000 cuadros o más.

  - Con imagen compuesta en tiempo real con ocho (8) o más líneas de vistas de transmisión y de recepción.

  - Capacidad de post-procesamiento de las imágenes que le permita cambiar ganancia, mapa cromático, reducción de ruido rango dinámico, mapa de grises, lineal basal de Doppler pulsado, corrección de ángulo, inversión de espectro o de imagen.

  - Control para puntos automáticos de referencia (body marks)

  - Controles para ajustes de Doppler pulsado y Doppler color.

  - Con análisis automático del Doppler espectral en tiempo real.

  - Función de magnificación continua (zoom) o con modo extendido de alta definición de hasta 22x o times (veces)

  - Que presente protocolos y tablas de reportes finales de las mediciones y cálculos de distancia, áreas, elipse, circunferencia, volumen, ángulo, cálculo de volumen de flujo.

  - Que cuente con protocolos dirigidos para la evaluación de abdominal, obstétrica, ginecológica, piso pélvico o endovaginal.

  - Rango de Doppler color: 800 Hz o menos a 18,000 Hz o mayor.

- Nota: este parámetro debe ser acreditado a través de una nota del fabricante, debidamente legalizada.

  - DICOM 3.0: send/receive (still/Multiframe), storage commitment, Query/Retrive, impression, lista de trabajo (worklist), Structured Reporting, Storage Commitment, MPPS (Modality performed procedure step).

  - Capacidad de conectar cuatros (4) o más transductores activos.

  - Capacidad total en disco duro de 1 TB o mayor.

  - Que permita exportación de imágenes en DVD y USB, formato DICOM actualizado y también para PC (JPEG y AVI) y formato DICOM.

  - Monitor:

    - LCD de matriz activa o LCD con iluminación LED o OLED (Organic Light Emitting Diode) o HDU.

    - De 23.8 pulgadas o mayor.

    - De alta resolución de 1920 x 1080 pixeles o mayor.

    - Montado en brazo articulado.

    - Capacidad para rotar 90 grados o mayor.

  - Con teclado alfanumérico retro iluminado integrado en el tablero del equipo.

  - Panel táctil de 14 pulgadas o mayor con color para la visualización de programas interactivos dinámicos con ajuste de brillo.

  - Consola integrada con ajuste de altura, rotación, retro iluminado, con teclas programables para el usuario.

  - Optimización automática del Doppler pulsado en al menos línea base y PRF al pulsar un solo botón.

  - Optimización automática del 4D al oprimir un solo botón.

  - Sistema para ecocardiografía fetal utilizando correlación de imágenes espacio temporal.

  - Visualización de volúmenes 3D y 4D en corte paralelos tipo imagen tomográfica con despliegue hasta 4 x 4 imágenes y que trabaje simultáneamente con imagen con contraste de volumen de tejido de un conjunto de datos 3D.

  - Visualización volumétrica de la reconstrucción superficial (feto-realista) para mayor compresión anatómica con fuente de luz virtual independiente móvil con intensidad y tonos variados en 3D/4D.

  - Mediciones semi -automáticas de la biometría fetal (BPD, HC, AC, FL, HL, CM, VP y Cerebelo).

  - Mediciones semi-automáticas o automáticas de la translucencia nucal (NT) y la translucencia intracraneal (IT).

  - Tabla o reporte para la estimación del riesgo de cáncer de ovario IOTA o IOTA REGLA SIMPLE o IOTA R2 o IOTA Adnex.

  - Tecnología para generar un número de vistas del corazón fetal para facilitar el diagnóstico. Vista mínimas de un (1) plano inicial y al menos (6) vistas cardiacas adicionales que incluyan al menos, vistas cuatro (4) cámaras, tracto de salida de ventrículo izquierdo (TSVI), tracto de salida de ventrículo derecho (TSVD), estomago o abdomen, conexiones venosas, arco ductal y arco aórtico.

  - Herramienta basada en inteligencia artificial o navegación inteligente que proporcione vistas del plano transventricular (TV), transtalamico (TT), transcerebelar (TC) y medio sagital a partir de una imagen volumétrica y generando adicionalmente medidas, Ventrículo Posterior (VP), Cerebelo, Cisterna Magna (CM), Diámetro Biparietal (BPD) y Circunferencia Cefálica (HC).

  - Que permita la reconstrucción del plano coronal del endometrio con solo trazar el endometrio para facilitar la documentación de la forma uterina.

  - Alimentación eléctrica entre 100-120 voltios/60 Hz, o autorregulable.

Accesorios:

- TRANSDUCTORES: Todos los transductores deben ser multifrecuencia o de banda ancha.

  - Transductor convexo, con capacidad armónica, con frecuencia de 3 MHz o menor hasta 7 MHz o mayor.

  - Transductor convexo volumétrico con frecuencia de 2.0 MHz o menor a 7 MHz o mayor.

  - Transductor lineal matricial o cristal único para mamas, partes pequeñas con frecuencia de 4 MHz o menor hasta 12 MHz o mayor.

  - Transductor endocavitario para aplicación vaginal, con rangos de frecuencia entre 2 MHz y 9 MHz o mayor, con ángulo de apertura o campo de visión de 179º o mayor.

  - Transductor endocavitario volumétrico para aplicaciones ginecológicas, obstétricas con frecuencia de 5 MHz o menor a 12 MHz o mayor con ángulo de apertura o campo de visión de 179° o mayor.

  - Transductor convexo volumétrico de banda ancha con matriz electrónica o cristal único con frecuencia entre 1.0 MHz y 6 MHz o mayor.

- Programas:

  - Módulo de elastografía cuantitativa o semi-cuantitativa para cérvix uterino.

  - Con vista omnidireccional o vista oblicuo-extendida para la obtención de un plano coronal lineal o curvo (curva, trazado o contorno y polilínea o lineal)

  - Imagen con contraste de volumen en plano A para la detección de lesiones presente en órganos con visualización difusa.

  - Con función para la detección de objetos ecogénicos, análisis de su forma y cuantificación de su volumen de manera automático.

  - Programa que permita visualizaciones más naturales de la piel del feto o la anatomía tridimensional del feto. Que permita desplazar la fuente de luz, brindando mayor detalle anatómico.

  - Programa que permita el conteo automático de folículos para determinar la cantidad y tamaño de los folículos.

  - Programa que permite el análisis del movimiento de la pared cardiaca del corazón fetal o herramienta que clasifica semiautomáticamente la imagen de ultrasonidos según las proyecciones de medición necesarias del diagnóstico del corazón fetal.

  - Programa de medición del miocardio de corazón fetal.

  - Programa que permite visualizar el Doppler color en 3D, o el flujo sanguíneo en tres (3) dimensiones, o programa que permita visualizar estructuras vasculares y su orientación con mayor dimensión e iluminación.

  - Impresora de papel térmico de alta resolución para impresión en blanco y negro.

  - UPS true online, con capacidad no menor de 120% del consumo total del equipo ofrecido, junto con sus accesorios.

  - Con calentador de gel integrado al equipo.

  - Guías para biopsias, para el transductor endocavitario.

    - Reusable.

    - Desechables.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICARCADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR CON EL EQUIPO; LOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.