EQUIPO PARA LA DESCOMPRESIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL (formulario 22904)

Descripción: Terapia para descomprimir los segmentos vertebrales y las articulaciones de forma específica, liberar las estructuras neuronales y generar relajación de los tejidos blandos.

Especificaciones:

- Que permita realizar terapia de descompresión para la columna lumbar y cervical.

- Que permita realizar terapia de descompresión para las articulaciones: hombro, muñeca, cadera, rodilla y tobillo.

- Que realice prueba previa para evaluar la tolerancia del paciente.

- Que permita la calibración automática del dispositivo.

- Que cuente con botón de emergencia.

- Con adaptador de terapia asimétrica para pacientes con escoliosis que permita 3 ángulos diferentes: 5°, 10° y 15°.

- Que cuente con perilla de bloqueo manual antideslizante.

- Con dispositivo de Tracción integrado a la camilla de descompresión, que cuente con:

  - Pantalla táctil integrada a color de 5.7”.

  - Perilla para ingresar en el menú y ajustar parámetros de tratamiento.

  - Protocolos preestablecidos y enciclopedia terapéutica incluida en el software.

  - 8.4 Que cuente con 3 Fases de tratamiento:

    - Calentamiento (Warm Up).

    - Terapéutico.

    - Enfriamiento (Cold Down).

  - Que cuente con Modos de Terapia:

    - Trapezoidal.

    - Triangular.

    - Sinusoidal.

    - Estática.

    - Lineal.

    - Escalera.

    - Rectangular.

    - Intermitente.

  - Fuerza de tracción 0-100 kg con incrementos de fuerza de 100 gramos.

  - Velocidad de tracción 1-12 kg/s.

  - Tiempo de terapia ajustable de 1:00 - 99:59 min:seg.

- Con camilla de descompresión motorizada de 8 secciones que cuente con:

  - Capacidad de carga de 120 kg.

  - Altura regulable eléctricamente de 63 a 93 cm.

  - Ancho de 102 cm y largo de 277 cm.

  - Que permita las siguientes posiciones:

    - Supino.

    - Flexión pélvica.

    - Flexión supina.

    - Semi-vertical.

    - Inclinada semi-erguida.

    - Extensión prono.

    - De navaja.

    - Decúbito lateral.

    - Inversión.

    - Flexión lateral.

  - Que permita la ejecución de posiciones definidas por el usuario:

    - Inclinación pélvica ajustable eléctricamente de 0° a 25°.

    - Sección superior ajustable eléctricamente -15° a 40°.

    - Sección de muslo ajustable eléctricamente de 0° a 70°.

    - Sección inferior ajustable eléctricamente -15° a 25°.

    - Sección de la cabeza ajustable manualmente de 0° a 25°.

    - Reposabrazos regulables manualmente -25° a 0°.

- Con control de mando que cuente con:

  - Monitor.

  - Indicador LED.

  - Botones para aumentar o disminuir la altura.

  - Botones multifuncionales para cambiar los posicionamientos preestablecidos del paciente.

- Termoterapia integrada a nivel torácico que alcance los 35°C.

- Alimentación eléctrica 100-240V o autorregulable, frecuencia de 50-60 Hz.

ACCESORIOS:

- Almohadilla facial.

- Postes axilares.

- Adaptador de Terapia en Sedestación.

- Adaptador de Terapia Asimétrica.

- Cinturón cervical, lumbar y torácico con cierre de velcro.

- Cinturón de extremidades para hombro, muñeca, cadera, rodilla y tobillo.

- UPS de 1KVA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplar del manual de operación, funcionamiento y calibración en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.