AUTOCLAVE CON GENERADOR DE VAPOR INTEGRADO DE TIEMPO CORTO (formulario 22921)

Descripción: Autoclave con generador de vapor integrado de tiempo corto

Especificaciones:

- Sistema electrónico que tenga integrado un sistema independiente de evaluación del proceso.

- Cámara de esterilización con volumen de cinco (5) litros o más.

- Que cuente con programas y tiempo de esterilización según los siguientes programas:

Universal B 5:30min.

  - Rápido S 3:30min.

  - Delicado B 20:30 min.

  - Priones B 20:30min.

- Que el mecanismo de la puerta no permita que se abra durante la ejecución del programa.

- Cámara de esterilización protegida contra el sobrecalentamiento.

- Pantalla táctil.

- Si uno o más parámetros exceden los valores límites, el equipo emita mensajes de advertencia o fallo y, si es necesario, interrumpe el programa.

- Señal acústica asocia al color de pantalla LED e indique un evento esperado.

- Debe usar agua de alimentación fresca, desmineralizada o destilada.

- Que tenga algoritmo inteligente DRYtelligence que adapta de forma óptima el proceso de secado a la carga. El algoritmo inteligente debe reducir hasta en un 80 % de tiempo y energía.

- Que trabaje con procesos de vacío fraccionado.

- Corriente eléctrica 200-230V o 100-130V / 50/60Hz

Accesorios no incluidos, pero opcional:

- Dispositivos de sellado.

- Kit de actualización y accesorios para riel inyector con filtro central

- Dispositivo de sellado de barra validable

- Dispositivo de sellado rotativo compacto y validable

- Dispensadores de rollos. Accesorios a juego con los dispositivos de sellado.

- Empaque de esterilización transparente, disponible en rollo o bolsa.

- Cestas básicas y rieles inyectores

- Kit de actualización y accesorios para riel inyector con filtro central

- Cesta básica con riel inyector y filtro central de un solo uso (2 pzs.)

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, siempre que se utilice según las instrucciones del fabricante, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.

- Certificación de la empresa que garantiza piezas de repuesto por un período de 5 años mínimo.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que bridará cada doce (12) meses o cuando la Unidad Ejecutora lo solicite, durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 1 hora mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.