EQUIPO DE SOPORTE MULTIORGANICO PARA TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO, COMBINADA CON HEMOPERFUSION, AFERESIS TERAPEUTICA (TPE) Y REMOCION DE CO2 PARA PACIENTES EN AREAS CRITICAS, CON ANTICOAGULACION SISTEMICA CON HEPARINA Y ANTICOAGULACION REGIONAL CON CITRATO Y CALCIO (formulario 22265)

Descripción:

EQUIPO DE CIRCULACION EXTRA CORPOREA CON SIETE (7), BOMBAS CUATRO (4) PARA FLUJO DE SANGRE, DIALIZANTE, EFLUENTE Y SUSTITUCIÓN; 1 BOMBA PARA INFUSIÓN DE CITRATO TRISÓDICO AL 4% (136 mmol/L), BOMBA PARA REPOSICIÓN DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO A 100 mmol/L Y BOMBA PARA ANTICOAGULACIÓN SISTÉMICA CON HEPARINA.

EQUIPO INDICADO PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CRÍTICOS Y/O CON REQUERIMIENTO DE RECAMBIO PLASMÁTICO; CONTROLADO POR ELECTRÓNICA Y MICROPROCESADORES, CON CAPACIDAD PARA REALIZAR TRATAMIENTO CON ANTICOAGULACIÓN SISTÉMICA CON HEPARINA Y/O MÓDULO DE ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON PROTOCOLO BASADO EN LA ADECUACIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJOS DE CITRATO Y CALCIO. EQUIPO CON SOFTWARE PEDIÁTRICO PARA HEMODIÁLISIS VENO-VENOSA CONTINUA (CVVHD), QUE PERMITE LA CONEXION DE PACIENTES CON UN PESO MINIMO DE 8 KG.

TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO CON HEPARINA:

- CVVHD (Hemodiálisis veno-veosa continua)

- CVVHDF (Hemodiafiltración VENO-VENOSA continua)

- CVVHF (Hemofiltración venovenosa continua)

- CVVHF Pre/Post (Hemofiltración venovenosa continua de alto volumen)

- PAED (Pediátricas) CVVHD, desde los 8Kg.

TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO CON CITRATO CALCIO:

- CVVHD (Hemodiálisis veno-venosa continua)

- CVVHDF (Hemodiafiltración veno-venosa continua)

INTERCAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO CON HEPARINA:

- Procedimientos de aféresis terapéutica (TPE). Recambio plasmático terapéutico.

OTRAS TERAPIAS COMBINADAS:

- Tratamiento CRRT más ECCO2R

- Tratamiento CRRT más hemoperfusión

- Tratamiento CRRT más ECMO

Especificaciones:

INTERFAZ DE USUARIO CON GRÁFICOS DE TRATAMIENTO EN PANTALLA, CON AVISO DE CAÍDA O AUMENTO DE PRESIONES, CON DETECCIÓN DE COAGULACIÓN INCIPIENTE DEL FILTRO

- Monitorización continua Gráfico de presión arterial

- Monitorización continua Gráfico de presión venosa

- Monitorización continua Gráfico de presión prefiltro

- Monitorización continua Gráfico de presión transmembrana

- Monitorización continua Gráfico de Presión de Efluente (entrada y salida)

- Detector de microburbujas dentro del circuito sanguíneo de retorno (venoso)

- Detector de fuga sanguínea en 2 modalidades: detección de fuga (paciente adulto y pediatría) y detección de fuga masiva

(pediatría)

- Historial y mensajes de error

- Alarmas visibles y sonoras

1. MONITOR

1.1. Pantalla de alta resolución, a color, con texto en español, táctil de 15 pulgadas, con rotación en eje vertical y horizontal. Con almacenamiento de 3500 eventos disponibles incluso al continuar terapia, con almacenamientos de eventos hasta 2 años.

- Los datos de la terapia son visibles durante todo el tratamiento.

- Detector de código de color de casete para orientar al usuario para el uso del consumible adecuado conforme a la modalidad prescrita (CRRT con heparina, CRRT con anticoagulación regional con citrato-calcio, TPE y CRRT pediatría CVVHD).

2. UNIDADES DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL CIRCUITO EXTRACORPÓREO, NO INVASIVAS.

- Equipada con 3 unidades de presión para línea de acceso, presión prefiltro y presión del efluente, externas al circuito sanguíneo

3. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN LÍNEA DE RETORNO

-Un filtro hidrófobo congestionado en la línea de derivación de la presión de retorno detecta si ya no hay fluctuaciones de presión en el sensor de presión de retorno (azul).

4.PRESIÓN DE ACCESO

- Intervalo de indicación: menos 300 a más 300 mmHg

- Resolución: 5 mmHg

- Precisión: 10 mmHg

5.PRESIÓN DE RETORNO (SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDA DE SANGRE AL ENTORNO)

- Intervalo de indicación: menos 100 a más 500 mmHg

- Resolución: 5 mmHg Precisión: 10 mmHg

6.PRESIÓN PREFILTRO

- Intervalo de indicación: menos 50 a más 750 mmHg

- Resolución: 5 mmHg Precisión: 10 mmHg

7. BOMBA DE SANGRE

- CRRT: 10 a 500 ml/min

- CRRT con anticoagulación con citrato: 10 a 200 ml/min

- TPE: 10 a 300 ml/min

- CVVHD pediátrico de 8 kg - 16 kg: de 10 a 100 ml/min

- CVVHD pediátrico de 16 kg - 40 kg: de 10 a 200 ml/min

8. Resolución en opción pediátrica:

- Se pueden ajustar flujos sanguíneos de 10 ml/min hasta 50 ml/min con una resolución de 1 ml/min.

- Se pueden ajustar flujos sanguíneos de 50 ml/min hasta 100 ml/min con una resolución de 5 ml/min.

- Se pueden ajustar flujos sanguíneos de 100 ml/min hasta 200 ml/min con una resolución de 10 ml/min.

9. BOMBA DE SUSTITUCIÓN

- Velocidad de bomba 600 - 4800 ml/h

- Resolución 10 ml/h

- Exactitud o Precisión más o menos 10 por ciento

10. BOMBA DE DIALIZADO (adulto)

- Velocidad de bomba 600 - 4800 ml/h

- Resolución 10 ml/h

- Exactitud o Precisión más o menos 10 por ciento

11. BOMBA DE DIALIZADO (PEDIATRÍA 8 A 16 KG)

- Velocidad de bomba 380 - 1000 ml/h

- Resolución 10 ml/h

- Exactitud o Precisión más o menos 10 por ciento

12. BOMBA DE DIALIZADO (PEDIATRÍA 16 A 40 KG)

- Velocidad de bomba 380 - 1500 ml/h

- Resolución 10 ml/h

- Exactitud o Precisión más o menos 10 por ciento

13. BOMBA DE FILTRADO O EFLUENTE

- Velocidad de bomba: Desconectado (0) de 10 a 180 ml/min

- Resolución 10 ml/min

- Exactitud o Precisión más o menos 10 por ciento

14. TASA DE UF NETA (ADULTO)

- Tasa: 10 a 990 ml/hora

15. TASA DE UF NETA (PEDIATRÍA DE 8 A 16 KG)

- Tasa: Desconectado (0) de 10 a 200 ml/hora

16. TASA DE UF NETA (PEDIATRÍA DE 16 A 40 KG)

- Tasa: Desconectado (0) de 10 a 400 ml/hora

17. BOMBA DE CITRATO

- Tipo de bomba: bomba de rodillo

- Precisión de la bomba: más o menos 10 por ciento Flujo: 10 a 600 ml/h dependiendo de la relación citrato/sangre

- Dosis ajustable; Concentración de citrato por litro de sangre bombeada: de 2 a 6 mmol/l en incrementos de 0,1 mmol/l

- Valor predeterminado: 4,0 mmol/l en CVVHD y 5,0 en CVVHDF

18. BOMBA DE CALCIO

- Tipo de bomba: bomba de rodillo

- Precisión de la bomba: más o menos 10 por ciento, para tasas de flujo menor a 600 ml/h la desviación puede ser de más o menos 20 por ciento. Flujo: 1 a 100 ml/h dependiendo de la relación calcio / filtrado

- Dosis ajustable

- Concentración de calcio por litro de filtrado: de 0 a 3 mmol/l en incrementos de 0,1 mmol/l

- Valor predeterminado: 1,7 mmol/l

19. CONTADOR DE GOTEO CITRATO - CALCIO

- Principio de medición: detector óptico.

- Rango de medición: 0 a 4 gotas/segundo

- Función: Detección de flujo adecuado de infusion

20. DETECTOR DE NIVEL DE LLENADO DE CITRATO - CALCIO

- Principio de medición: detector óptico.

- Función: detección y discriminación de una cámara de goteo de citrato-calcio llena o vacía (independientemente para citrato y calcio).

21. BOMBA DE HEPARINA INTEGRADA

- Tipo de bomba: bomba de jeringa

- Flujo: 0,5 a 25 ml/h

- Flujo de sangre 0,1 ml/min

- Precisión: más o menos 5 por ciento para flujo de 1 a 25 ml/h y un tiempo de medición de 2 horas hasta 1,2 bar de contrapresión. Para flujos menor a 1,0 ml/h la tolerancia puede superar el mas o menos 5 por ciento especificado.

- Administración de bolos: 0,1 ml a 5 ml en incrementos de 0,1 ml (el bolo máximo para administrar está prefijado a 5 ml.

Este parámetro puede pre ajustarse a volúmenes menores en los Parámetros del Sistema).

- Tasa de bolo: 30 ml/min

22. CALENTADOR

- Calentador Líquido Diálisis

- Calentador Líquido Sustitución

- Rango de ajuste: apagado, 35 a 39°C

- Resolución: 0,5°C

- Con temperaturas ambiente de mayor o igual a 20°C y al trabajar con soluciones a temperatura ambiente, en condiciones de funcionamiento normal (balance activo/sin alarmas) la temperatura establecida se alcanza con una precisión de más 1,5°C/-3°C

- Para temperaturas ambiente menor a 20°C, pueden producirse mayores desviaciones a la baja debido a las pérdidas de calor. Aquí deberán tomarse dado el caso medidas externas adicionales.

- Con micro switch que detecta el nivel correcto de inflado de cámara de calentador

23. BALANZAS

- Sistema de básculas

- Capacidad máxima de carga: 12 kg por báscula.

- Rango de pesada: 0 a 12 kg

- Resolución: 1 g

- Desviación lineal máxima: menor o igual, más o menos 1% o 1 g (siempre se aplica el valor más alto)

24. DETECTOR DE FUGA DE SANGRE Y/O HEMÓLISIS

- Para tratamientos pediátricos y con el máximo flujo de efluente posible para ellos, el umbral de respuesta se ajusta de manera que se detecta una pérdida de sangre de mayor o igual 0,1 ml/min con hematocrito al 32 por ciento.

- Sistema de absorción óptica (ratio rojo/verde).

- Umbral de respuesta dependiendo del flujo de efluente menor o igual a 0,5 ml de pérdida de sangre por minuto (incluyendo la tolerancia de medición). El umbral está diseñado para un máximo flujo de filtrado y un hematocrito de 32 por ciento. Esto corresponde a una posible pérdida de sangre de a lo sumo 0,5 ml/min.

- Precisión en principio más o menos 0,1 ml/min.

25. DETECTOR DE BURBUJAS DE AIRE

- Método: Medición de transmisión de ultrasonidos en la línea

- Detección de: Burbujas de aire y microburbujas

- Alarma de aire en caso de: microburbujas, flujo sanguíneo menor a 100 ml/min: Burbuja de aire: volumen mayor o igual a 20

microlitros, Flujo

sanguíneo mayor o igual a 100 ml/min: 10 burbujas de aire, cada una con un volumen mayor o igual a 20 microlitros hasta

menor a 50 microlitros o 1 burbuja de aire

con un volumen mayor o igual a 50 microlitros.

26. DETECTOR DE NIVEL DE LLENADO

- Método: Medición capacitiva

- Punto de conmutación 13 mm, más o menos 4 mm desde el borde superior

27. DETECTOR ÓPTICO

- Método: transmisión por infrarrojos

- Distingue entre:

o No se detecta sangre (solución de Cloruro de Sodio o aire en el sistema de líneas)

o Sangre detectada (sangre en el sistema de líneas)

28. DETECTOR DE CASSETTE:

Discriminación de casetes con y sin sistema Ci-Ca utilizando un sensor sensible al color y una marca de color colocada en el casete.

- Casete sin Ci-Ca (paciente de 40 kg o más): etiquetado color azul.

- Casete Ci-Ca: etiquetado color amarilla.

- Casete pediátrico sin Ci-Ca (paciente de 8 kg a 40 kg): etiquetado magenta.

29. SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE:

Sensor de temperatura para medir la temperatura ambiente. La temperatura de entrada se utiliza para controlar los calentadores

integrados. Un calentador auxiliar externo es independiente de ello. Precisión más o menos 1 °C

30. ALARMAS VISIBLES Y SONORAS

- Alarmas Visibles y Sonoras

- Visualización en pantalla y en 360° por indicador de estado

- Sistema de aviso y de confirmación de alarma mediante apertura de mensajes con visualización en pantalla

- Cuadro de Notas (Blanco)

- Ventana de Aviso

- Ventana de Alarma, audible y escrita

- Unidad de medida de presión de acceso

- Sensor de falta de imagen

31. MONITORIZACIÓN DE PRESIONES

- Display rango de visualización presión venosa, continua numérica y gráfico (Retorno)

- Rango de medición TMP (presión transmembrana), continua numérica y gráfico

- Rango de medición de presión Prefiltro, continua numérica y gráfico

- Rango de medición de presión del Efluente (Filtrado) numérica y gráfico

- Detector de fugas de sangre.

- Detector de burbujas de aire / Detector óptico

- Contador de goteo de Citrato / Detector de nivel de llenado de Citrato

- Contador de goteo de Calcio / Detector de nivel de llenado de Calcio

32. MONITORIZACIÓN CONTINUA DE BALANCE Y TIEMPO REAL DE TRATAMIENTO

- Monitorización continua de los datos del balance del tratamiento.

- Balance libre de errores, activo durante todo el tratamiento por pruebas periódicas.

- Módulo de Balance.

ACCESORIOS:

KITS PREENSAMBLADOS, ESTÉRILES Y DESECHABLES PARA CADA TERAPIA Y EN DISTINTAS SUPERFICIES, TAMAÑOS (DIALIZADOR, HEMOFILTRO O PLASMAFILTRO O MEMBRANA DE REMOCIÓN DE CO2), CON SISTEMA DE LÍNEAS ESTÉRILES PARA EQUIPO DE TERAPIA DE DEPURACIÓN SANGUÍNEA EXTRACORPÓREA MEDIANTE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL LENTO Y CONTINUO, QUE INCLUYE LÍNEA ARTERIAL, LÍNEA VENOSA, LÍNEA DE DIALIZADO, LÍNEA DE SUSTITUCIÓN Y LÍNEA DE EFLUENTE SEGÚN LA TERAPIA A REALIZAR.

1. KIT PREENSAMBLADO DE TERAPIAS CON HEPARINA

A. Hemofiltro de polisulfona con superficie de área de 1.8 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min, volumen de cebado 130ml, con uso máximo de 72 horas.

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de sustitución, línea de efluente, línea de heparina y línea de inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

B. Hemofiltro de polisulfona con superficie de área de 1.4 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min, volumen de cebado 100ml, con uso máximo de 72 horas.

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de sustitución, línea de efluente, línea de heparina, línea de inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

C. Hemofiltro de polisulfona con superficie de área de 0.7 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 10-200 ml/min, volumen de cebado 52ml, con uso máximo de 72 horas.

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de sustitución, línea de efluente, línea de heparina, línea de

inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

2. KIT DE TERAPIAS PRE ENSAMBLADO PARA ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON CITRATO

A. Hemofiltro de High Cut Off para Moléculas Medianas, hecho a base de polisulfona con superficie de área de 1.8 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 100-350 ml/min, volumen de cebado 130ml, con uso máximo de 72 horas

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de efluente, línea de infusión de citrato, línea de reposición de calcio, línea de inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

B. Hemofiltro de polisulfona con superficie de área de 1.8 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 200-500 ml/min, volumen de cebado 130ml, con uso máximo de 72 horas.

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de sustitución, línea de efluente, línea de infusión de citrato, línea de reposición de calcio, línea de inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

3.KIT PREENSAMBLADO DE PLASMAFÉRESIS

A. Plasmafiltro de polisulfona con superficie de área de 0.3 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 40-150 ml/min, volumen de cebado 35 ml.

Incluye línea arterial, línea venosa, línea de plasma y línea de efluente, con bolsa de desecho de 10 Litros.

B. Plasmafiltro de polisulfona con superficie de área de 0.6 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 80-250 ml/min, volumen de cebado 67 ml.

Incluye línea arterial, línea venosa, línea de plasma, línea de efluente y línea de inyección extra, con bolsa de desecho de 10 Litros.

4. KIT DE TERAPIAS PREENSAMBLADO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

A. Hemofiltro de polisulfona con superficie de área de 0.7 metros cuadrados, flujo sanguíneo recomendado de 50-200 ml/min, volumen de cebado 52 ml, con uso máximo de 72 horas.

Incluye línea de acceso, línea de retorno, línea de dializado, línea de sustitución, línea de efluente, línea de heparina, línea de inyección extra, espiga, conector de recirculación, bolsa de desecho de cebado y bolsa para líquido de efluente

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL ACCESORIO QUE REQUIERA. PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que se brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparacion de 16 horas mínimo, al personal técnico de biomedica/mantenimiento con certificación.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- El tiempo de entrega debe ser establecido por la Unidad Ejecutora solicitante.