Ficha técnica 105119 del EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y PRUEBAS NEUROFISIOLOGICAS. (formulario 10296)

Descripción: Para electromiografía, velocidades de conducción nerviosa, potenciales evocados, respuestas tardías, pruebas autonómicas y pruebas para trastornos de movimiento.

Especificaciones:

- Computadora de escritorio o portátil con las siguientes características:

  - Procesador CORE i7 o superior.

  - Disco duro de 1 TERA o mayor.

  - Memoria RAM 8 GB o mayor.

  - Dos (2) Puertos USB o más.

  - Pantalla plana de 24 pulgadas o mayor para escritorio o de 17 pulgadas o más para portátil. La Unidad Ejecutora solicitará el tipo de computadora que requiera según necesidad.

  - Teclado y ratón.

  - Sistema operativo Windows 7 o superior, que incluya la licencia en CD de Microsoft Office.

- Amplificador:

  - De 4 o 5 o 6 o 8 o 9 o 10 o más canales Interruptor de funcionamiento/modo en espera. (La unidad ejecutora solicitará la cantidad de canales que requiera)

  - Caja de conexiones 10-20 integrada.

  - Conectores de: sonda de temperatura, de la caja de conexiones (cabezal), electrodo activo, de referencia, común (tierra).

  - Convertidor análogo a digital de 24 BITS y 48Khz de frecuencia de muestreo por canal.

  - Medidor de impedancia integrado con un rango de 500 Ω a 450 KΩ.

  - Ajuste de la sensibilidad del promediador de 0.001 µV/división a 10 mV/división en 22 o más pasos.

  - Pulso de calibración rectangular integrada seleccionable entre 2, 20, 200, 2,000, 20,000 µV.

  - Sensibilidad de la ganancia ajustable desde 1 µV/división a 10 mV/división en 13 o más pasos.

  - Filtros:

9.1.	Filtros pasa bajo: 0.2 Hz, 0.3 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 5 kHz; seleccionable de 6 ó 12 dB/ octava de pendiente (arriba de 0.5 Hz).

9.2.	Filtros pasa alto: 30Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1KHz, 1.5KHz, 2KHz, 3KHz, 5KHz, 10KHz, 20KHz; fijo en 12 dB/ octava de pendiente.

  - Ruido de los canales de entrada < 0.6 µV RMS de 2 Hz a 10 kHz con entradas acortadas.

  - Alimentación eléctrica de 110 -120V, 60 Hz con filtro de red (línea) 50 Hz, 60 Hz, o apagado.

- Consola con procesador digital de señal con dos estimuladores eléctricos, un auditivo y un visual integrados y que permita conectar los siguientes dispositivos periféricos:

  - Estimulador externo tipo martillo para obtención de ondas reflejas.

  - Panel de control.

  - Entrada de audio.

  - Salida de audio.

  - Altavoz o bocina para EMG.

  - Interruptor de pie.

  - Amplificador.

  - Auriculares.

  - Conexión para LED Goggles (gafas).

  - Conexión para el transformador de aislamiento.

  - Conexión o unidad de respuesta del paciente.

  - Dos (2) entradas para conectar dos (2) estimuladores (los estimuladores deben ser eléctricamente aislado).

  - La comunicación de la consola o base, con la computadora puede ser por USB, o tipo LAN ETHERNET.

- Estimulador eléctrico:

  - Pieza de mano o sonda que permita ajustar la intensidad del estímulo, duración, polaridad y mover al siguiente trazo.

  - Que permita ajustar la salida como voltaje constante o corriente constante con un rango de 0 - 400 V o 0 – 100 mA.

  - Duración del estímulo entre 0.01 y 1 ms

  - Modos de estímulo: monofásico y bifásico, con estímulos sencillo o simple, par, doble par y tren.

  - Frecuencia del estímulo: recurrente, no recurrente y que se pueda variar entre 0.1 – 100 estímulos por segundos (Hz).

  - El estimulador eléctrico debe ser tipo BF.

- Electromiógrafo debe permitir hacer los siguientes estudios clínicos y la capacidad de instalar todos los siguientes programas. (La Unidad Ejecutora solicitará los programas que se requieran según su necesidad).

  - Estudios de conducción nerviosa:

  - Motora.

  - Sensorial.

  - Combinada Motor y Sensorial.

  - Onda F.

  - Reflejo de parpadeo.

  - Reflejo H.

  - Estimulación repetitiva.

  - Inching, Anomalous Innervation.

  - Estudios integrados de conducción nerviosa motora y ondas F.

- Distribución de velocidad de conducción (CVD).

- MUNE estático (Número estimado de unidades motoras).

- Potenciales evocados.

  - AEP.

  - SEP.

  - VEP.

  - P300.

- Electromiografía (EMG).

  - Exámenes integrados de EMG:

    - Actividad espontánea.

    - Análisis de unidad motoras simples.

    - Análisis máximo volitional.

    - EMG cuantitativo

    - Prueba de giros y amplitud y análisis de frecuencia.

    - Análisis de fibra única (SFEMG).

    - Reanálisis máximo y capacidad de edición.

    - Volitional SFEMG.

    - Estimulada SFEMG.

    - Densidad de fibra.

    - Macro EMG.

    - Almacenamiento continuo y reproducción de los datos en audio y video de EMG free run hasta 120 segundos, que permita reanalizarlos, filtrar digitalmente, suavizado, invertido, sumado, presentarlo como tendencias.

    - Análisis de la señal de calidad on-line.

    - Sumario y reporte on-line y off-line de EMG.

- Exámenes autonómicos

  - R-R Interval/Valsalva.

  - Respuesta simpática/galvánica de la piel (SSR/GSR).

- Tremor (temblor) con registro de los diferentes estados: descanso, postura, y con diferentes cargas, que permita habilitar todos los canales con que disponga el equipo.

- El equipo también debe incluir programas de:

- 8.1. Microsoft Office

- 8.2. Ayuda de referencia para los estudios de NCS.

- 8.3. Reporte en Microsoft Word.

- 8.4.  Captura de imágenes y video de la pantalla de adquisición.

- 8.5. Reader.

- Estimulador auditivo. (La Unidad Ejecutora indicará si requiere este estimulador).

  - Tipos de estímulos: Click, Tone Pip y Tone Burst.

  - Intensidad de 0 a 139 dB pSPL o -31 a 109 dB nHL.

  - Polaridad: condensación, rarefacción o alternado.

  - La duración del Click se puede fijar a 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 ms.

  - El tono del estímulo se puede fijar a Pip o Burst.

  - La frecuencia del tono que permita fijarse a 250, 500, 750, 1K, 1.5K, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K (Hz).

  - Ruido blanco se puede fijar en Linear, Gaussian, Hanning o Blackman.

  - Rango de intensidad del ruido de -15 a 125 dB SPL o de -1 a 103 dB nHL.

  - Que permita utilizar por lo menos los siguientes transductores: 300Ω TDH-39. audífonos (blindados o no blindados), TIP 300 de inserción, Vibrador óseo.

- Estimuladora visual.  (La Unidad Ejecutora indicará si requiere este estimulador).

  - Que permita escoger patrones de estímulos de colores y la intensidad de los patrones.

  - Formas de tablero de ajedrez checkers de 16, 32, 64.

  - Patrones de campo completo, hemi campo, cuadrantes: 8, 16.

  - El estimulador debe calcular los cambios en los tamaños de los cuadros, distancia, y el ángulo visual.

  - Debe permitir escoger el tamaño de blanco (target), posición, color, y entre estático o pulsado.

- El equipo debe cumplir con la siguiente norma de seguridad

- IEC 60601-2-40 Particular Safety of electromyography and evoked response equipment.

ACCESORIOS:

- Estimulador eléctrico que permita ajustar la intensidad del estímulo, duración, polaridad y mover al siguiente trazo.

- Impresora láser B/N con cuatro (4) tóner

- Pedal de estimulación.

- Carro dedicado para el equipo con las siguientes características:

  - Con 4 ruedas, dos con frenos.

  - Asa o manubrio para empujarlo.

  - Con repisas para acomodar los diferentes componentes.

  - Brazo para el amplificador.

  - Soporte para el estimulador.

  - Brazo para la pantalla de la computadora.

  - Ganchos laterales para colgar los cables.

- Electrodo de aguja concéntrica de 25 mm x 30G x 0.03 mm2.

- Electrodo de aguja concéntrica de 25 mm x 26 G x 0.07 mm2.

- Electrodo de aguja concéntrica de 37 mm x 26 G x 0.07 mm2.

- Electrodo de aguja concéntrica de 50 mm x 26 G x 0.07 mm2.

- Electrodo de aguja concéntrica de 75 mm x 23 G x 0.07 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 25 mm x 28 G x 0.28 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 25 mm x 26 G x 0.34 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 37 mm x 28 G x 0.28 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 37 mm x 26 G x 0.34 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 50 mm x 26 G x 0.34 mm2.

- Electrodo de aguja monopolar de 75 mm x 26 G x 0.34 mm2.

- Electrodo de aguja reusable de fibra única de 25mm 27G.

- Electrodo de aguja reusable de fibra única de 40mm 26G.

- Electrodo de aguja hipodérmica para registro electromiográfico e inyección de medicamento, con conexión LUER LOCK y/o SLIP FIT, con cable integrado de 76 cm, de acero inoxidable, con recubrimiento aislante de baja fricción de los siguientes tamaños:

  - 25 mm x 30 G

  - 25 mm x 27 G

  - 37 mm x 26 G

  - 37 mm x 27 G

  - 50 mm x 25 G

  - 75 mm x 22G.

- Electrodos de agujas sensoriales de 30 mm x 28 G x 2.0 mm2.

- Cables para conectar las agujas monopolares de 61 cm de longitud, blindados.

- Cables para conectar las agujas concéntricas, de 1 metro de longitud, blindadas, conexión DIN.

- Cables de extensión de 61cm para las agujas monopolares.

- Cabezal recto adulto para el estimulador.

- Cabezal angulado adulto para el estimulador.

- Cabezal recto pediátrico para el estimulador.

- Cabezal angulado pediátrico para el estimulador.

- Electrodo bipolar con cable de 1 metro y 10 repuestos de felpa.

- Electrodo de barra con dos discos de oro de 9mm y con cable de 1 metro.

- Electrodo de tierra de disco de a acero de 30mm con cable de 125 cm.

- Electrodos de tierra con velcro integrado y cable de 125 cm para adulto.

- Electrodos de tierra con velcro integrado y cable de 125 cm para pediátrico.

- Electrodos de barra con dos discos de acero de 10mm, con cable enrollado de 100 cm.

- Electrodos de clip de acero para dedo con cable de 60 cm.

- Electrodos de resorte o anillo de acero para dedos con cable de 100 cm.

- Electrodos de disco de 10mm de acero con cable enrollado de 76 cm.

- Electrodos para latencia motora terminal del nervio pudendo (St.Marks).

- Juego de cable para electrodo de St. Marks.

- Cintas velcro.

- Cable de 120 cm para agujas de fibra única.

- Cables de copa de oro de 10mm con cable de 150 cm de longitud.

- Puentes.

- Cintas métricas.

- Potes de pasta conductiva de 8oz para EEG.

- Tubos de gel 4 oz reductora de impedancia.

- Botellas spray de 250ml desinfectante, bactericida, fungicida, tuberculizida y virucidal.

- Sonda reusable de temperatura.

- Kit de audífonos de inserción TIP300.

- Audífono de 300 Ω.

- Audífono de 300 Ω blindado.

- LED Goggles (635nm) con cable de conexión de 15 pies.

- Monitor a colores de 19 pulgadas para potenciales visuales.

- Dispositivo portátil para estimulación y registro EMG.

- Electrodos adhesivos desechables para neuroconducciones: activo, referencia y tierra.

Agregar:

- Unidad de ultrasonido para visualización de músculos y nervios en tiempo real con programa que se incorpore al equipo de EMG.

  - Pantalla de led FHD de siete (7) pulgadas.

  - Batería con autonomía de dos (2) horas en modo de escaneo.

  - Base con unidad docking.

  - Con conectores USB y HDMI.

  - Mediciones: Distancia, elipse con perímetro y área, manos libres para contornos y áreas.

  - Modos: B, M, Mapeo de color (Color Flow mapping)

  - Power doppler.

  - Onda de doppler pulsado (PWD)

  - Transductores que puede solicitar la unidad ejecutora según sus necesidades

    - Linear con frecuencia de 6 MHz a 18 MHz y 256 elementos.

    - Linear con frecuencia de 10 MHz a 18 MHz y 128 elementos.

    - Convexo con frecuencia de 1 MHz a 5 MHz y 192 elementos.

    - Linear con frecuencia de 10 MHz a 18 MHz y 192 elementos.

    - Linear con frecuencia de 5 MHz a 12.5 MHz y 128 elementos.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

LOS PROGRAMAS Y ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 72 horas mínimo al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora.