SISTEMA DE PUERTO VENOSO IMPLANTABLE DE COLOCACIÓN PERCUTÁNEA, ADULTO O PEDIÁTRICO, EN MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO, CON INTRODUCTOR PELABLE, TAMAÑOS DE 5 FR A 10 FR, formulario 23457.
Descripción: Acceso repetido y prolongado al sistema venoso para administración de quimioterapia, antibióticos, antivirales, nutrición parenteral, extracción de muestras de sangre, administración de hemoderivados y medios de contraste.

Especificaciones:

1. Puerto:

1.1. Con reservorio de titanio recubierto de POM (Polioximetileno)

1.2. Tamaño de reservorio con septum de silicona autosellante:

1.2.1. Tamaño de reservorio:

1.2.1.1. Estándar: Adulto, diámetro de base: 30.8 mm x 22.6 mm, altura de puerto 12.2 mm con septum de silicona autosellante de 12.1 mm, peso de 7.6 gramos.

1.2.1.2. Mini: Adulto, diámetro de base: 25.8 x 20.9 mm, altura de puerto 10.1 mm con septum de silicona autosellante de 10.5 mm, peso de 5 gramos.

1.2.1.3. Micro: Adulto o Pediátrico, diámetro de base: 22.0 mm x 17.0 mm, altura de puerto de 8.7 mm con septum de silicona autosellante de 7.8 mm, peso de 2.9 gramos.

1.3. Tipo de puerto:

1.3.1. Preconectado, con un anillo de conexión.
1.3.2. Para conectar, con su dispositivo de purga y dos anillos de conexión.

1.4. Espacio muerto: entre 0.1 ml y 0.6 ml.
1.5. Flujo máximo recomendado de 1 ml/s hasta 5 ml/s.

1.6. Presión máxima de inyección 325 psi (22.4 bar)

1.7. Compatible con agentes antineoplásicos.

1.8. Compatible con Resonancia Magnética.

2. Catéter:

2.1. Radiopaco de silicona o poliuretano (XRO)

2.2. Dimensiones: Vástago introductor, diámetro interno, diámetro externo:

2.2.1. Catéter de silicona para conectar de 60 cm de longitud:

2.2.1.1.  5 Fr, 0.65 mm x 1.65 mm.

2.2.1.2.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm.

2.2.1.3.  8 Fr, 1.2 mm x 2.4 mm.

2.2.1.4.  10 Fr, 1.57 mm x 3.18 mm.

2.2.2. Catéter de silicona para conectar de 80 cm de longitud:

2.2.2.1.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm.

2.2.3. Catéter de poliuretano para conectar de 60 cm de longitud

2.2.3.1.  5 Fr, 1.05 mm x 1.65 mm.

2.2.3.2.  7 Fr, 1.45 mm x 2.30 mm, espacio muerto de 0.4 ml.

2.2.3.3.  7 Fr, 1.45 mm x 2.30 mm, espacio muerto de 0.6 ml.

2.2.3.4.  8 Fr, 1.70 mm x 2.65 mm.

2.2.3.5.  9 Fr, 1.90 mm x 3.00 mm.

2.2.4. Catéter de poliuretano para conectar de 80 cm de longitud

2.2.4.1.  6 Fr, 1.30 mm x 2.00 mm.

2.2.5. Catéter pre-conectado de silicona de 60 cm de longitud:

2.2.5.1.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm.

2.2.5.2.  8 Fr, 1.20 mm x 2.40 mm, espacio muerto de 0.4 ml.

2.2.5.3.  8 Fr, 1.20 mm x 2.40 mm, espacio muerto de 0.6 ml.

2.2.6. Catéter pre-conectado de poliuretano de 60 cm de longitud:

2.2.6.1.  7 Fr, 1.45 mm x 2.30 mm.

2.2.6.2.  9 Fr, 1.90 mm x 3.00 mm.

3. Una (1) aguja Huber recta de 22 G.

4. Un (1) levantador de vena.

5. Una jeringa de 10 ml.

6. Una (1) guía J metálica graduada cada 10 cm.

6.1. Diámetro: 0.018” - 40 mm de longitud (Pediátricas) y de 0,035” de diámetro - 60 mm (Adultos)

7. Una (1) aguja ecogénica de punción:

7.1. 20 G de 38 mm de longitud (Pediátricas)

7.2. 18 G de 70 mm de longitud (Adultos)

8. Un (1) tunelizador.

8.1. Diámetro de 2 mm y longitud de 18 cm (Pediátricas) y de 2.5 mm de diámetro de 23 cm (Adultos)

9. Un (1) introductor pelable de 12 cm (Pediátricas) y de 17 cm (Adultos).

10. Con o sin apoyo de sistema de ECG intracavitario para el posicionamiento de la punta distal del CVC a través de la señal de la onda P.

11. Estéril.

LOS PUERTOS IMPLANTABLES PERMITEN UN ACCESO REPETIDO Y PROLONGADO AL SISTEMA VENOSO.  COMPATIBLE CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE PUERTO VENOSO IMPLANTABLE DE COLOCACIÓN ECOGUIADA, ADULTO O PEDIÁTRICO, EN MATERIAL DE SILICONA O POLIURETANO, CON INTRODUCTOR PELABLE, TAMAÑOS DE 5 FR A 10 FR, formulario 23458.

Descripción: Acceso repetido y prolongado al sistema venoso para administración de quimioterapia, antibióticos, antivirales, nutrición parenteral, extracción de muestras de sangre, administración de hemoderivados y medios de contraste.

Especificaciones:
1. Puerto:

1.1. Con reservorio de titanio recubierto de POM (Polioximetileno)

1.1.1. Tamaño de reservorio con septum de silicona autosellante:

1.1.1.1. Estándar: Adulto, diámetro de base: 30.8 mm x 22.6 mm, altura de puerto 12.2 mm con septum de silicona autosellante de 12.1 mm, peso de 7.6 gramos.

1.1.1.2. Mini: Adulto, diámetro de base: 25.8 mm x 20.9 mm, altura de puerto 10.1 mm con septum de silicona autosellante de 10.5 mm, peso de 5 gramos.

1.1.1.3. Micro: Adulto o Pediátrico, diámetro de base: 22.0 mm x 17.0 mm, altura del puerto de 8.7 mm, con septum de silicona autosellante de 7.8 mm, peso de 2.9 gramos.

1.2. Tipo de puerto:

1.2.1. Preconectado, con un anillo de conexión.
1.2.2. Para conectar, con su dispositivo de purga y dos anillos de conexión.

1.3. Espacio muerto: entre 0.1 ml y 0.6 ml.
1.4. Presión máxima de inyección 325 psi (22.4 bar)

1.5. Compatible con agentes antineoplásicos.
2. Catéter:

2.1. Radiopaco de silicona o poliuretano (XRO)

2.2. Dimensiones: Vástago introductor, diámetro interno, diámetro externo.

2.2.1. Catéter de silicona para conectar de 60 cm de longitud.
2.2.1.1.  5 Fr, 0.65 mm x 1.65 mm.

2.2.1.2.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm.

2.2.1.3.  8 Fr, 1.2 mm x 2.4.mm de 0.3 ml de espacio muerto.

2.2.1.4.  8 Fr, 1.2 mm x 2.4 mm de 0.6 ml de espacio muerto.

2.2.2. Catéter de silicona para conectar de 80 cm de longitud.
2.2.2.1.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm.

2.2.3. Catéter de poliuretano para conectar de 60 cm de longitud.
2.2.3.1.  7 Fr, 1.45 mm x 2.30 mm de 0.3 ml de espacio muerto.

2.2.3.2.  7 Fr, 2.30 mm x 1.45 mm de 0.6 ml de espacio muerto.

2.2.3.3.  9 Fr, 1.90 mm x 3.00 mm.

2.2.4. Catéter de poliuretano para conectar de 80 cm de longitud.
2.2.4.1.  6 Fr, 1.30 mm x 2.00 mm.

2.2.5. Catéter preconectado de silicona de 60 cm de longitud:

2.2.5.1.  7 Fr, 1.02 mm x 2.16 mm de 0.35 ml de espacio muerto.

2.2.5.2.  8 Fr, 2.40 mm x 1.20mm de 0.4 ml de espacio muerto.

2.2.5.3.  8 Fr, 2.40 mm x 1.20 mm de 0.6 ml de espacio muerto.

2.2.5.4.  10 Fr, 1.57 mm x 3.18 mm.

3. Una (1) aguja Huber recta de 22 G.

4. Un (1) levantador de vena.

5. Una jeringa de 10 ml.

6. Una (1) guía J metálica graduada cada 10 cm.
6.1. Diámetro: 0.018” - 40 mm de longitud (Pediátricas)

6.2. Diámetro: 0,035” - 60 mm (Adultos)

7. Una (1) aguja ecogénica de punción:

7.1. 20 G de 38 mm de longitud (Pediátricas)

7.2. 18 G de 70 mm de longitud (Adultos)

8. Un (1) tunelizador.
8.1. Diámetro de 2 mm y longitud de 18 cm (Pediátricas)

8.2. Diámetro de 2.5 mm y longitud de 23 cm (Adultos)

9. Un (1) introductor pelable de 12 cm (Pediátricas) y de 17 cm (Adultos).

10. Un introductor de guía de alambre metálica Raulerson o introductor de bulbo:

10.1. Liviano.
10.2. Transparente para verificar retorno sanguíneo.
10.3. Válvula para prevención de pérdida de sangre y embolia.

11. Con o sin apoyo de sistema de ECG intracavitario para el posicionamiento de la punta distal del CVC a través de la señal.
1. de la onda P.

12. Un (1) set para ecolocalización:

12.1. Un (1) campo estéril.

12.2. Una (1) funda para sonda guía sin látex.

12.3. Dos (2) gomas elásticas estériles.

12.4. Un (1) gel estéril.

13. Estéril.
14. De un solo uso.
15. Libre de DEHP.
LOS PUERTOS IMPLANTABLES PERMITEN UN ACCESO REPETIDO Y PROLONGADO AL SISTEMA VENOSO. COMPATIBLE CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA PUNTA DISTAL DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL, formulario 23459.

Descripción: Para la colocación precisa de la punta de los catéteres venosos centrales, catéteres de hemodiálisis, líneas PICC, puertos implantables y CICC evitando la exposición repetida a Rayos X.

Especificaciones:

1. Componentes:

1.1. Tableta.
1.2. Módulo.
1.3. Cable de electrocardiograma.
1.4. Software.
2. Indicadores:

2.1. Valor de la onda P.
2.2. Electrocardiograma de superficie.
2.3. Indicador de color para seguir la progresión de la punta del catéter.

2.4. Electrocardiograma intracavitario.
Accesorios:
1. Conector estéril, libre de DEHP para técnica salina que contiene:

1.1. Electrodo de contacto para ECG.
1.2. Conexión Luer-Lock para el conector del catéter.
1.3. Conexión para jeringuilla
1.4. Clip o abrazadera al sistema de ECG.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/MINSA/Homologación 23-04-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

