Nombre: ANALIZADOR DIGITAL DE HECES AUTOMATIZADO, formulario: 23911

Descripción: Analizador digital automático para la determinación del color, las características y los componentes visibles macroscópicos y elementos formes microscópicos en muestras de heces, junto con la detección de índices químicos e inmunológicos.

Especificaciones técnicas:

- Rendimiento desde 80 pruebas por hora.

- El sistema localiza y fotografía automáticamente las muestras, identificando e interpretando el color y las características macroscópicas.

- Mezclado neumático automático para preservación de los elementos formes.

- Dilución inteligente de la muestra, el instrumento diluye la muestra de forma inteligente según su concentración.

- Carga cíclica y detección secuencial, capacidad de 50 muestras a la vez, carga continua.

- Concentración de elementos formes por método de filtración y sedimentación por gravedad, mediante filtro de acero inoxidable con un diámetro de 240 µm.

- Identificación automática de elementos formes con Inteligencia Artificial.

- Sistema de auto limpieza de la aguja entre muestras.

- Fuente de luz LED de alta intensidad para el microscopio.

- Microscopio interno con lentes de amplificación de 10X (LP) o 40X (HP) con una cámara de 5 megapíxeles de alta resolución.

- Adquisición automática de imágenes por tomografía (3 y 5 capas por campo visual), campo visual ajustable con lectura de hasta 104 campos, incluye posicionamiento y seguimiento de objetivos sospechosos e identificación de clasificación automática de elementos formes.

- Tres (3) canales independientes de conteo celular, cada uno con un punto de referencia de calibración automática en los extremos izquierdo, central y derecho, respectivamente.

- Seis (6) canales para la posición de 50 pruebas de inmunocromatografía por oro coloidal por canal, con función de incubación a temperatura constante de 37ºC por 4 minutos.

- Lectura e interpretación de pruebas de inmunocromatografía por oro coloidal: 14.1. Sangre oculta en heces (FOB), 14.2. Sangre oculta en heces y transferrina (FOB y TF), 14.3. Antígeno de rotavirus (RV), 14.4. Antígeno de adenovirus/rotavirus (RV y ADV), 14.5. Transferrina (TF), 14.6. Calprotectina (Cal), 14.7. Lactoferrina (LF) y 14.8. Antígeno de H. pylori (HP).

- Conexión al LIS unidireccional o bidireccional con lectura de código de barras integrada.

- Cuenta con alarmas para falta de consumibles (tarjeta de reactivos, líquido de lavado, diluyentes), llenado de residuos de desechos (líquidos y sólidos) y temperatura de incubación anormal.

- Soporte de asistencia remota que incluye resolución de problemas, mantenimiento y actualizaciones de funciones.

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de cuarenta (40) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuarenta (40) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo certificado por el fabricante que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- La empresa se compromete a realizar la adecuación eléctrica, mobiliario y de infraestructura en la Institución de ser necesario.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico

Nivel de atención: 3

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad