
Nombre: ANALIZADOR DIGITAL DE HECES AUTOMATIZADO, formulario: 23911

Descripción: Analizador digital automático para la determinación del color, las características y los componentes visibles macroscópicos y elementos formes microscópicos en muestras de heces, junto con la detección de índices químicos e inmunológicos.

Especificaciones técnicas: 

1. Rendimiento desde 80 pruebas por hora. 
2. El sistema localiza y fotografía automáticamente las muestras, identificando e interpretando el color y las características macroscópicas. 
3. Mezclado neumático automático para preservación de los elementos formes. 
4. Dilución inteligente de la muestra, el instrumento diluye la muestra de forma inteligente según su concentración. 
5. Carga cíclica y detección secuencial, capacidad de 50 muestras a la vez, carga continua. 
6. Concentración de elementos formes por método de filtración y sedimentación por gravedad, mediante filtro de acero inoxidable con un diámetro de 240 µm. 
7. Identificación automática de elementos formes con Inteligencia Artificial. 
8. Sistema de auto limpieza de la aguja entre muestras. 
9. Fuente de luz LED de alta intensidad para el microscopio. 
10. Microscopio interno con lentes de amplificación de 10X (LP) o 40X (HP) con una cámara de 5 megapíxeles de alta resolución. 
11. Adquisición automática de imágenes por tomografía (3 y 5 capas por campo visual), campo visual ajustable con lectura de hasta 104 campos, incluye posicionamiento y seguimiento de objetivos sospechosos e identificación de clasificación automática de elementos formes. 
12.   Tres (3) canales independientes de conteo celular, cada uno con un punto de referencia de calibración automática en los extremos izquierdo, central y derecho, respectivamente. 
13.  Seis (6) canales para la posición de 50 pruebas de inmunocromatografía por oro coloidal por canal, con función de incubación a temperatura constante de 37ºC por 4 minutos. 
14. Lectura e interpretación de pruebas de inmunocromatografía por oro coloidal: 14.1. Sangre oculta en heces (FOB), 14.2. Sangre oculta en heces y transferrina (FOB y TF), 14.3. Antígeno de rotavirus (RV), 14.4. Antígeno de adenovirus/rotavirus (RV y ADV), 14.5. Transferrina (TF), 14.6. Calprotectina (Cal), 14.7. Lactoferrina (LF) y 14.8. Antígeno de H. pylori (HP). 
15. Conexión al LIS unidireccional o bidireccional con lectura de código de barras integrada. 
16. Cuenta con alarmas para falta de consumibles (tarjeta de reactivos, líquido de lavado, diluyentes), llenado de residuos de desechos (líquidos y sólidos) y temperatura de incubación anormal.
17.  Soporte de asistencia remota que incluye resolución de problemas, mantenimiento y actualizaciones de funciones.



Observaciones para el pliego de cargo: 
1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de cuarenta (40) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuarenta (40) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.
7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.
8. Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo certificado por el fabricante que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.
9. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
10. La empresa se compromete a realizar la adecuación eléctrica, mobiliario y de infraestructura en la Institución de ser necesario.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico
Nivel de atención: 3
Registro sanitario: Si
Clase de riesgo: A
Presentación: Por unidad
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