SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA PARA TIROIDES (formulario 19333)

Descripción: Permite el tratamiento preciso con ablación por radiofrecuencia de nódulos con diferentes tamaños y profundidades en la glándula tiroides.

Especificaciones:

Sistema conformado por varios componentes:

- Generador:

  - Suministra energía de radiofrecuencia a 480 kHz.

  - Medición de temperatura entre 10°C y 100°C.

  - Potencia de salida 370 VA.

  - Con pantalla táctil y grafica en tiempo real (impedancia, potencia y temperatura)

  - Con indicador para electrodo activado.

  - Con (4) cuatro conexiones de plataforma a tierra.

  - Con conector para electrodo.

  - Perilla de control de impedancia.

  - Indicador de encendido y apagado para salida de electrodo.

  - Con conexión USB para bomba peristáltica.

  - Conexión de cable de alimentación eléctrica de 100-120 V.

  - Interruptor de encendido y apagado de generador.

  - Con pedal de pie.

Accesorios:

- Electrodo para tiroides:

  - Punta de 18 G.

  - Longitud de la punta de 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm.

  - Longitud del eje de 7 cm a 12 cm.

  - Cable ligero.

  - Electrodo compatible con el equipo antes descrito.

- Bomba peristáltica:

  - Control analógico.

  - Velocidad de 500 rpm.

  - Tasa de flujo de 100+- ml/min.

  - Impedancia de tierra 0,5 ohmios máximo.

  - Con cabezal y palanca para conexión de tubo.

  - Conexión para cable de CA.

  - Puerto USB.

  - Voltaje de entrada de 100/240 V, Frecuencia de 50/60Hz.

- Juego de tubos compatible con bomba peristáltica.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.