Ficha técnica 105853 del LABORATORIO DE MARCHA Y ANÁLISIS DE MOVIMIENTO (formulario 10031)

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LA MARCHA Y EL MOVIMIENTO HUMANO.

Descripción: Equipo para estudios cinemáticos, dinámicos (cinéticos) de cuerpo completo para análisis biomecánico, valoración del daño corporal, deportes, estudios de ergonomía y otras aplicaciones.Sistema integrado de equipos de alta tecnología diseñado para evaluar de forma precisa y cuantificable los parámetros cinemáticos, cinéticos y electromiográfícos del movimiento humano. Utiliza cámaras de captura de movimiento, plataformas de fuerza, sistema de electromiografía y plataforma de podobarometría para registrar y analizar patrones de la marcha y el movimiento. Sistema integrado computarizado que incluya las siguientes especificaciones:

Especificaciones:

- Equipo con software en español de análisis clínico de marcha y de otros gestos (movimientos):

  - Vista 3D en tiempo real del movimiento, incluyendo vista en perspectiva y vistas ortogonales: lateral izquierda/derecha, superior, frontal, trasera.

  - Estudio de marcha automático. Detección de eventos automática: contacto inicial, despegue, con capacidad de crear protocolos definidos según la necesidad del usuario.

  - Comparación del ciclo de marcha con curvas de normalidad predeterminada y que permita las modificaciones de la propia normalidad según cada laboratorio, tanto en curvas como parametrizada en porcentaje.

  - Cálculo de variables y estadísticas del ciclo de marcha, incluyendo parámetros espaciales y temporales.

  - Visualización de la cinemática y cinética articular y la trayectoria de los miembros superiores e inferiores, cabeza y tronco.

Visualización y generación de reportes automáticos en español de la cinemática y cinética articular.

  - Generación de reportes automáticos de la cinemática y cinética articular. Estudio individualizado de zancada izquierda / derecha. Estudio de articulaciones individuales: pelvis, cadera, rodilla y pie, miembros superiores, cabeza y tronco.

Eliminiar los puntos f

  - Visualización cuadro por cuadro de alta resolución de las diferentes fases del apoyo del pie durante la marcha/carrera.

Eliminiar los puntos g

  - Posibilidad de introducir nuevos modelos biomecánicos.

  - Capacidad de generar múltiples tipos de informes o pruebas (varias capturas) para valorar los test, pre y post tratamiento, graficas de cinemática, cinética y electromiografías.

Eliminar el punto i

  - Capacidad para generar base de datos con gestión de capturas por paciente, capacidad de exportar e importar capturas.

  - Capacidad de soportar la cantidad de seis (6) o más cámaras infrarrojas, según solicitud del usuario.

  - Software con todas las licencias disponibles gratuitas en la unidad ejecutora.

Agregar: Capacidad para soportar 8 o más cámaras infrarrojas de alta velocidad

- Sistema compatible con sensores inerciales o no inerciales (medida de movimiento con sensores inerciales): con base de datos compartida. Que el multi-reporte permita generar informes únicos.

Eliminar punto 2

- Marcadores y sensores.

  - Marcadores reflexivos.

Marcadores reflexivos de 9.5mm y 14mm, cantidad 50 o más de cada tamaño

  - Sensores inerciales o no inerciales.

Eliminar punto b

  - Sensores electromiógraficos de superficie con sistema de registro de la actividad muscular integrada de una manera inalámbrica y no invasiva de diferentes grupos musculares simultáneamente. Estabilidad y facilidad de uso en análisis de marcha, postura, movimientos anormales, evaluación funcional, ergonomía y gestos deportivos.

Sensores electromiógraficos de superficie con sistema de registro de la actividad muscular integrada de una manera inalámbrica y no invasiva de diferentes grupos musculares simultáneamente, cantidad 16 o más

- Cámaras infrarrojas de captura de movimiento y alta velocidad:

Ocho (8) o más cámaras infrarrojas con las siguientes especificaciones:

  - Resolución: 1280 x 1024 pixeles o mayor según la complejidad del laboratorio.

  - Frecuencia: desde 30 hasta 240 Hz o mayores cuadros por segundo (FPS) ajustable.

  - Brillo ajustable.

  - Indicadores de estado: 2 LEDs.

  - Anillo Led de 850 nm IR.

  - Lentes de 3.5 mm focal o mayor.

  - Lente con apertura y foco graduable.

  - Tipos de procesamiento de imágenes: Objeto, Segmento, Crudo escala de grises, MJPEG escala de grises o MPX, MJPEG o MPX resolución 640 × 512, a 240 cuados por segundos (FPS) o mayor.

  - Entrada/Salida y alimentación: Datos: GigE/PoE (1000BASE-T), Cámara de sincronización: Ethernet, Potencia: PoE.

- Barra de calibración para las cámaras infrarrojas.

- Librería con 400 protocolos o mayor de análisis biomecánico-disponibles, basados en modelos reconocidos por la comunidad científica internacional como Helen-Hayes, Davis, Davis modificado, etc.

- Integración y sincronización con dispositivos externos:

  - Sincronización con cámara de vídeo de alta velocidad.

  - Medición en tiempo real de la actividad muscular mediante electromiografía inalámbrico de superficie integrada con el sistema de captura.

  - Medición en tiempo real de la fuerza de reacción del suelo mediante plataformas de fuerza integradas con el sistema de captura.

  - Medición en tiempo real de la presión plantar (Baropodometria), mediante plataforma de presión integradas con el sistema de captura: mapas de colorimetría, etc.

Eliminar punto 7

- Rango de área de trabajo mínimo 3 x 3 metros o mayor, según la complejidad del laboratorio.

Rango de área de trabajo mínimo 6 x 4 metros o mayor, según la complejidad del laboratorio

- Con computadora desktop:

  - Windows 10 (compatible con Windows 7 y 8 también) o superior.

  - Con procesador i7 o superior.

  - Disco duro de 3 TB o mayor.

  - Tarjeta gráfica NVIDIA de gama media o mayor.

  - Memoria RAM 16 GB o mayor.

  - Monitor 21 pulgadas o mayor.

  - Seis (6) puertos USB disponibles o mayor.

- Exportación de datos de captura (trayectorias) en formato ASCII o en formato CSV para importación en otras aplicaciones (por ejemplo, Matlab).

- Exportación de curvas biomecánicas en formato CSV o en formato ASCII, para importación en otra aplicación (por ejemplo, MS Excel).

- Que permita la asistencia técnica o resolución de dudas o problemas de modo remoto.

- Alimentación eléctrica de 110-120V, 60 Hz.

Accesorios:

- Sensores o marcadores inerciales o no inerciales para análisis de cuerpo completo.

Eliminar punto 1

- Dieciséis (16) o más sensores electromiógraficos de superficie con sistema de registro de la actividad muscular de una manera inalámbrica y no invasiva de diferentes grupos musculares simultáneamente.

Eliminar punto 2

- Plataformas de fuerzas para medir fuerzas de reacción del suelo durante la marcha compatible con el sistema de análisis de movimiento humano.

Eliminar punto 3

Agregar:

Dos (2) o más plataformas de fuerzas para medir fuerzas de reacción del suelo durante la marcha compatible con el sistema de análisis de movimiento humano; con las siguientes especificaciones:

Longitud de zancada.

Salto bilateral.

Análisis de equilibrio y balance.

Dimensiones de 400 mm de ancho x 600 mm de largo y 82.5 mm de alto.

Con excitación de 10 V (máximo).

Con canales de medición Fx, Fy, Fz, Mx, My y Mz, con Histéresis de Fx, Fy, Fz de ± 0.2% de salida de escala completa.

Con exactitud del centro de presión menor a 0,5 mm.

Con exactitud de medición de ± 0.5% de la carga aplicada.

Con transferencia de carga no deseada (Crosstalk) de ± 0.2% de la carga aplicada. Con amplificador y salidas digital (USB) o análoga.

- Plataforma de presión plantar para medir la presión de un modo cuantificable para hacer estudios dinámicos de la marcha compatible con el sistema de análisis de movimiento humano.

- Guantes de datos (sensores en los dedos que permita el análisis del movimiento de las manos y articulaciones).

Eliminar punto 5

- Juego de marcadores ópticos reflectivos activos o pasivos con diámetro de 10 mm-14 mm con sus respectivas cintas de fijación.

Eliminar punto 6

- Cámara de video HD.

- Trípode para la cámara de video HD.

  - Altura máxima: 250 cm.

  - Altura mínima cerrada: 50 cm.

  - Peso: 450 gr.

  - Capacidad máxima: 2 kg.

- Disco duro externo de 3 TB o mayor.

- Con impresora multifuncional con escáner, externa láser a colores.

- Mesa fija compatible con el equipo.

- UPS true online de 1 KVA o mayor.

Se agrega:

Estación de trabajo:

  - Procesador Intel Core i7 o superior.

  - Memoria RAM 32GB o superior.

  - Disco duro principal de 1TB o superior.

  - Dos (2) discos duros secundarios de 1 TB o superior.

  - Disco duro externo para almacenamiento de datos de 4 TB.

  - Dos (2) monitores de 21 pulgadas o mayor.

LA UNIDAD EJECUTORA DESCRIBIRÁ O ESTABLECERÁ EN SU REQUISICIÓN LAS CONFIGURACIONES Y LA CANTIDAD DE LOS ACCESORIOS DE ACUERDO A SU NECESIDAD, DE IGUAL FORMA PODRÁN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LAS CONFIGURACIONES, CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción, que incluya las actualizaciones de los programas y todas las calibraciones que se requieran.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos en español.

Eliminar punto 3

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 40 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía, por personal certificado de fábrica.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.