Ficha técnica 105581 del DISPOSITIVO PARA CUIDADO DE LENTES LAPAROSCOPICO Y ROBÓTICOS, formulario 10799.

Descripción: Diseñado para mantener los lentes laparoscópicos y robóticos limpios y desempañados desde el comienzo hasta el final del procedimiento quirúrgico.
Mejoramiento de limpieza y desempañado intraoperatorio del laparoscopio
Especificaciones Técnicas:

Características del Sistema: 

1. Dispositivo con Botón de encendido o tirador de cinta para encendido.
 1. Dispositivo con botón de encendido y apagado con iluminación Led cuando esta encendido o tirador de cinta para encendido.

2. Orificio para introducir los lentes con o sin iluminación Led.

2. Orificio con doble sello para introducir lentes laparoscópicos entre 5mm y 12mm.

3. Con reductor incorporado que permite trabajar con lentes de 3mm a 12mm o con reductor de caucho para trabajar con lentes de 5mm a 12mm.
3. Con dos (2) esponjas ubicadas en la parte superior del dispositivo. Una para limpiar suciedad y la otra para disipar cualquier exceso de solución antivaho.

4. Solapa inferior adhesiva que permite fijarlo en la sabana quirúrgica.
4. Con solapa inferior adhesiva que permite fijarlo en la sabana quirúrgica o clip incorporado que permite fijarlo directamente a trócares entre 5mm hasta 8mm y entre 9mm hasta 12mm.

5. Contiene y es capaz de mantener la anti-empañamiento libre de alcohol, por encima de la temperatura corporal a 38ºC, hasta por 5 horas o más.
5. Compartimiento que contiene antivaho es capaz de calentar y mantener el anti-empañamiento por encima de la temperatura corporal a 38 grados ºC, hasta por 5 horas o más. 

5.1. Control de temperatura interna constante de 46 grados ºC para eliminar daño al lente del laparoscopio

6. Contiene  un (1) paño o (2) paños de micro fibra quirúrgica para limpieza de los lentes (detectores por rayos X).
6. Contiene un (1) o (2) paños de micro fibra quirúrgica para limpieza de los lentes (detectado por rayos X).

 6.1. Tamaño: 6.1.1. De 7.5" de largo x 6.25" de ancho.

7. Un (1) limpiador de doble extremo o (2) limpiadores, para trocar de 5mm, 10mm y 12mm (detectores por rayos X).
7. Contiene un (1) o dos (2) limpiadores, para trocares con aros plásticos de seguridad. Uno para 5mm hasta 8mm y otro para 9mm hasta 12 mm.

8. Tres (3) baterías doble (AA)
8. Dos (2) baterías de litio que son removibles para reciclaje o tres (3) baterías dobles (AA).

9. Desechable.

10. Estéril.

11. Con o sin Base estable y separable de silicona que permite sostener el lente de forma segura. 

12. Con o sin Capacidad de limpiar Y/O desempeñar hasta dos lentes al mismo tiempo.
12. Con capacidad de limpiar y/o desempeñar hasta dos lentes laparoscopios pequeños al mismo tiempo

13. Contiene (1) bote de antivaho de 6cc con solución antiflamable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA.
Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos: 

1.Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fábrica y país de origen. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Equipo y mobiliario Médico Quirúrgico – Dispositivos médicos

Clase de riesgo: B

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Terapia Respiratoria

Presentación: Por unidad
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