Ficha técnica 101010 del AUDIOMETRO CLINICO, formulario 10312.

Descripción: Equipo para la realización de pruebas diagnóstica para deficiencias auditivas.

Especificaciones:

1. Sistema controlado por microprocesador diseñado para uso intenso y que permita la evaluación de la función coclear, retrococlear y la disfusión del sistema nervioso central.

2. Que permita realizar pruebas:

a. Liminar:

i. Aéreas,

ii. Ósea,

b. Supraliminares: que permita realizar los siguientes Tests: SISI, Luscher, Fowler y Pérdida de Umbral Auditivo según Carhart y Tone Decay.

i. Logoaudiometría en DVD

ii. Voz viva.

3. Con dos canales.

4. Audiometría de Tono Puro:

a. Rango de Frecuencia de Conducción de Aire: entre 125 Hz o menor hasta 8000 Hz. o mayor.

b. Rango de conducción ósea: 250 Hz o menor hasta 6000 Hz o mayor.

c. Intensidad en Conducción Aérea:

i. A 250 Hz: -10 a + 100 dB HL o mayor

A 500 Hz : -10 a + 100 dB HL o mayor

ii. A 1000 Hz: - 10 a + 100 dB HL o mayor

A 2000 Hz : -10 a + 100 dB HL o mayor

iii. A 4000 Hz: - 10 a + 100 dB HL o mayor

A 6000 Hz: - 10 a + 100 dB HL o mayor

A 8000 Hz: - 10 a + 100 dB HL o mayor

d. Intensidad en Conducción Ósea:

A 500 Hz: - 10 a + 45 o más dB HL o mayor

ii. A 1000 Hz: - 10 a + 80 dB HL o mayor

A 2000 Hz: -10 a + 80 dB HL o mayor

A 4000 Hz: - 10 a + 80 dB HL o mayor

5. Logoaudiometría:

a. Conexión de entradas para:

* DVD y micrófono

6. Con enmascaramiento de ruido blanco y de banda angosta.

7. Con pulsadores o interruptores silenciosos (carentes de ruido)

8. Con pantalla LCD que muestre dos canales de audiómetro.

9. Requerimiento eléctrico entre 110 y 120 Voltios / 60 Hz.

10. Que tenga salida para impresora y DVD

B. Accesorios:

- Auriculares para el monitoreo de las respuestas del paciente, con bincha ajustable.

- Audífonos dobles de inserción que incluya unidades de esponjas desechables.

- Micrófono con base.

- Bocinas para la realización de pruebas de campo libre con cable de conexión.

- Accesorios para la colocación de los audífonos y vibradores en la pared.

- DVD player para logodimetria y 10 DVD de prueba de logodimetria en idioma español.

- Software para calibración.

- Guardapolvo.

- Vibrador óseo.

- Equipo para calibración de prótesis auditiva.

- Impresora externa.

Impresora externa a colores.

- Computadora tipo LAPTOP:

  - Procesador: Intel o superior. Tipo de procesador: Core i7 o superior.

  - Memoria total instalada del sistema: 16 GB o superior.

  - ALMACENAMIENTO: Capacidad total de la unidad de estado sólido SSD: 1 TB o superior.

  - PANTALLA Y GRÁFICOS: Tamaño de la pantalla: 17" o superior.

  - RED Y COMUNICACIÓN: Modelo de LAN inalámbrica: Wi-Fi 5 Bluetooth: Sí

  - INTERFACES/PUERTOS HDMI: 1 x HDMI 1.4 Número total de puertos USB: 4 Número de puertos USB 3.0: 2 USB Tipo C: Sí Puerto combinado de auriculares/micrófono: 1 x conector combinado de auriculares/micrófono de 3,5 mm.

  - Sistema operativo: Windows 11 o superior.

Observaciones para el pliego de cargos

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento, en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo al personal del servicio que tendrán a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo, al personal de Biomédica.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

HOMOLOGADO EL 31-08-05