OFTALMOSCOPIO LÁSER DE DIGITALIZACIÓN SIN CONTACTO Y TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA DE LA RETINA (formulario 24008)

Descripción:  Dispositivo de escritorio reutilizable y sin contacto de captura de imágenes oftálmicas de alta resolución. Admite imágenes de oftalmoscopia láser de barrido (SLO) con focales de campo ultra amplio e imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) profundas de la retina y sus estructuras.

Especificaciones: 

1. Captura de imágenes digitales en vivo de estructuras oculares posteriores, incluido el contacto vitreorretinal, la retina, las capas de la retina, el disco óptico, la coroides y la conexión coroides-esclerótica, también conocida como B-scan OCT.

2.  Modalidades de la imagen: 

2.1 Campo de visión: captura de 200° en una sola toma. 

2.2 Tiempo de exposición/captura: menos de 0.4 segundos.

3. Diámetro pupilar: 2.0 mm, no midriático. 

4. Modalidades de captura de imágenes SLO: Combinación de reflectancia de láseres roja y verde/azul.

4.1 Sensorial o libre rojo.

4.2 Coroidea.

4.3 Autofluorescencia.

5.  Angiografía con Verde de Indocianina.

6. Longitudes de onda de los láseres: 
6.1 Láser azul:488 nm +/- 2nm. 
6.2 Láser verde: 532 nm +/- 5 nm. 
6.3 Láser rojo: 635 nm +/- 5 nm. 
6.4 Láser infrarrojo: 801 nm +/- 3 nm.

7. Resolución de imagen SLO: 20 micrómetros estándar y 14 micrómetros alta resolución.

8. Tomografía de Coherencia Óptica de Fuente de Barrido.

9. Longitud de onda de fuente OCT: 1050 nm +/- 10 nm.

10. Velocidad de escáner: Hasta 100,000 ciclos por segundo.

11. Profundidad de escaneo: Hasta 2.5 nm.

12. Resolución OCT:

12.1 Resolución axial: <7 micras (en el tejido).
12.2 . Resolución transversal: < 20 micras (en el tejido). 

13. Tipos de escáner OCT: Galvanométrico pares X,Y. 
14. TIPOS DE ESCÁNER:  

       14.1 Escáneres lineales Ancho: 6,14,23 mm.

       14.2 Escáneres volumétricos Altura: min. 3,5 mm; máx. 9 mm 
       14.3 Escáneres volumétricos Ancho: min. 6,0; máx. 14 mm 14. Alimentación eléctrica: 100-240 VCA, 50/60 Hz. 
15. Especificaciones del computador: 
       15.1 Sistema operativo de 64 bits (implementación física o virtual o Windows Server para máquinas virtuales (VM). 
       15.2 Procesador: i5 quad core con una puntuación en cpubnchmark.net superior a 12000.

      15.3 Memoria RAM: mínimo 16 GB.
      15.4 Resolución mínima recomendada: 1280 X 1024 píxeles
ACCESORIOS: 

1. Reposacabezas.

2. Reposabarbillas 

3. Almohadilla para la cara 

4. Cubierta antipolvo 

5. Pantalla táctil 

6. Funda de tela 

7. Control manual 

8. Servidor de imágenes

 9. Cable de alimentación principal 

10. Cable de red.

El usuario elegirá cantidad y tipo de accesorios según su aplicación.

Observaciones: 

1. Garantía mínima de tres (3) años en piezas a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
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