- Nombre: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS DE OMAS EN CADENAS CORTAS, SALIDA MULTI TIEMPO Y CANALES INDEPENDIENTES POR SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN, formulario: 23630

Descripción: Equipo automatizado para análisis de omas en cadenas cortas, salida multi tiempo y canales independientes por secuenciación de próxima generación.

Especificaciones técnicas:

- Tenología de secuenciación por síntesis SBS.

- Estructura única de nucleótido terminador.

- Química de secuenciación de 2 o más colores.

- Salidas de datos en múltiples tiempos (MTO) en una misma corrida

- Celdas de flujo compatibles con adaptadores P5 y P7 compatibles con la mayor cantidad de librerías disponibles.

- Canales independientes con capacidad de cargar bibliotecas de forma automática o manual en cada canal independiente.

- Calidad de lectura mínima de Q30=80% y/o ultra alta (Q40 = 90%).

- Algoritmo rápido basado en aprendizaje automático con IA para datos brutos y llamadas de base.

- Capacidad de desarrollar y fabricar de forma independiente la solución integral de instrumento, reactivo, celda de flujo, software

- Reducción de uso de reactivos en un 50% o más.

- Dos (2) o más rendimientos de celda de flujo.

- Capacidad de generación de lecturas hasta 500 millones, de 500 hasta 3500 millones o hasta 23.3 billones de lecturas por corrida de secuenciación.

- Generación de datos hasta 150 GB, hasta 1.2 TB o hasta 7TB por corrida de secuenciación.

- Lecturas de cadenas cortas de hasta 600 ciclos o menos

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes de diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programas de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo y acompañamiento en estandarización de procedimientos.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo al personal del Servicio de Biomédica de la Institución, a la entrega del equipo y una actualización de entrenamiento previo al vencimiento de la garantía.

- Certificación del fabricante que el equipo es nuevo no reconstruido y de última generación apostillada.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo certificado por el fabricante que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

- Certificación ISO13485 y CE.

- El proveedor ofrecerá el soporte técnico y los recursos necesarios para la estandarización de las pruebas que se realizarán en el equipo.

- La empresa se compromete a realizar la adecuación de infraestructura y eléctrica en la Institución de ser necesario.

- Soporte Técnico de Aplicaciones e Ingeniería

- Certificación de experiencia en Implementación de proyectos de NGS y en campo por más de 15 años en el campo molecular y NGS.

- Certificación de experiencia de más 15 años de Servicio de ingeniería biomédica.

- Certificado de entrenamiento en fábrica de los Ingenieros Biomédicos encargados de los equipos apostillado.

- Certificación de Profesional Idóneo responsable de proyecto por la SPIA.

- Certificación de Ingeniero o Técnico en Redes y Sistemas.

- Soporte remoto continúo de fábrica y 24/7 e in situ por ingenieros locales.

- Un (1) UPS 6 KVA.

- Reactivos de inicio para un mínimo de 288 muestras del panel de interés o a requerimiento de la unidad que incluye:

  - Todos los reactivos necesarios para el flujo de trabajo completo incluyendo reactivos e insumos para los equipos complementarios de extracción, preparación de librería, fluorómetro, analizador de fragmentos y secuenciación incluyendo cartuchos y celdas de flujo.

PARA USO EXCLUSIVO DE INVESTIGACIÓN.

Tipo de producto:

Subgrupo:

Nivel de atención: 3

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad

Reactivo: Si