BOMBA BIVENTRICULAR E INTERCAMBIADOR DE GASES HELICOIDAL PORTÁTIL (formulario 23607).

Descripción:	Para el soporte cardiopulmonar extracorpóreo en pacientes en shock cardiogénico, fibrilación ventricular refractaria, síndromes de distrés respiratorios agudos, insuficiencia cardíaca, o pacientes con alto riesgo para intervención coronaria.

Especificaciones Técnicas:

- Unidad paciente:

  - Bomba neumática con intercambiador de gases.

    - Volumen de llenado 500 ml.

    - Tasa de Flujo Sanguíneo de 1 a 5 L/min.

    - Flujo de Gas de barrido de 0 a 20 L/min +/- 10%.

    - Velocidad de transferencia de O2: 100 % de saturación de O2 a un flujo sanguíneo de 5 L/min, = o > 60 ml de O2/min por L/min de flujo sanguíneo.

    - Velocidad de transferencia del CO2: = o > 50 ml de CO2/min por L/min de flujo sanguíneo.

    - Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de la sangre: 45 mmHg a un flujo sanguíneo de 5 L/min.

    - Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de los gases: 10 mmHg a un flujo de gas de 20 L/min.

    - Carcasa de la bomba de Metacrilato de metilo (MABS).

    - Membrana de la bomba de Poliuretano (PU).

    - Carcasa del intercambiador de gases de Metacrilato de metilo (MABS).

    - Fibras del intercambiador de gases de Polimetilpenteno (PMP).

    - Inyector del intercambiador de gases de Poliuretano (PU).

    - Tubos conectores de Cloruro de polivinilo (PVC), silicona.

    - Cánulacion Percutanea Arteria/Vena, Vena/Vena, con configuración fémoro-femoral, fémoro-yugular y yugular doble luz.

    - Conexiones de cánulas de 3,8 pulgadas.

    - Energía neumática.

    - Tiempo de funcionamiento de 14 días.

    - Estéril.

    - Un solo uso.

ACCESORIOS

- Unidad de Control para gestionar flujos de gases y sangre con mezclador integrado.

  - Conexión de gas de 3-5 bar con consumo hasta 30 L/min.

  - Alarma acústica de 55 dB a un metro de distancia.

  - 5 años de vida útil.

- Calentador de tubos

  - Conexión de 100-240 V CA, 50/60 Hz

  - Consumo de energía máx de 115-139 VA.

  - Fusible de 2,5 A de acción lenta.

  - Ajuste de temperatura +42 °C.

  - Precisión de control +/- 2,0 °C.

  - Control de Perfil térmico de sobretemperatura de +/- 46 °C +/-10 °C

  - Tiempo de calentamiento de +/- 20 °C a +/- 42 °C en 10 min.

  - Funcionamiento continuo.

  - Clase de protección I- puesta a tierra de protección.

  - Grado de protección BF; aplicación externa e interna a prueba de desfibriladores en pacientes.

  - Presión de aire de 700 a 1060 hPa.

  - Protección contra la humedad IP X2.

Observaciones Especiales y/o Condiciones de Uso	Esteril. De un solo uso.