DISPOSITIVO DE CORTES GIRATORIO PARA MORCELACION LAPAROSCOPICA, DESCARTABLE, ULTRALIGERO Y SIN BATERIA, formulario 22378.

Descripción: Dispositivo ergonómico descartable para morcelar y extraer tejido vía laparoscópica.

Especificaciones:

- Morcelador

  - Longitud de 100 mm.

  - Peso de 400 gr.

  - Diámetro de la punta 15 mm.

  - Tubo de corte giratorio de acero inoxidable

  - Velocidad: + 1000 rpm.

  - Trocar para protección contra el borde afilado del tubo.

  - Fuente de alimentación: 24 V CC, 160 W.

  - Condiciones de almacenamiento:

    - Temperatura: +10 a 25 grados centígrados.

    - Presión del aire: 800 a 1060 hPa.

    - Humedad relativa: 10 a 90%, sin condensación.

- Obturador.

- Estéril.

- De un solo uso.

ACCESORIOS:

- Fuente de poder:

  - Salida:

    - Tensión: 24V

    - Corriente Nominal: 6.6 A.

    - Intervalo de Corriente: 0-6,6 A.

    - Potencia nominal (max): 160 W.

  - Entrada:

    - Intervalo de tensión entre 80-264 V CA.

    - Intervalo de frecuencia 47 a 63 Hz.

    - Corriente alterna (tipo) 1.85 A/115 V CA-1 A/230 V CA-

    - Tipo de enchufe:

      - Entrada de CA: IEC320-C8.

      - Salida: REDEL serie P: PRG.M0.2

- Bolsa de morcelación hermética para recolección de tejido.

  - Dos (2) accesos.

  - Óptica de 0º y de 30º.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.