EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CITOLÓGICAS EN BASE LÍQUIDA, formulario: 24067

Descripción: Sistema semiautomatizado para el procesamiento de muestras citológicas en base líquida de cérvix uterino, aspirados con aguja fina y fluidos corporales, para producir laminillas en monocapa listas para teñir, para diagnóstico citopatológico.

Especificaciones técnicas:

- Equipo compacto: No más de 100 cm x 75 cm x 65 cm, o su equivalente volumétrico en ml o cm3.

- Equipo liviano: No más de 100 Kg.

- Tecnología: Filtración y/o centrifugación, con capacidad de transferencia eficaz de una monocapa celular a la laminilla portaobjeto, adecuada para tinción y diagnóstico citopatológico de muestras en fase líquida ginecológicas (muestras exfoliativas del cérvix uterino) y muestras en fase líquida no-ginecológicas (muestras por aspiración con aguja fina, otras muestras exfoliativas no-ginecológicas broncoscópicas, piel, etc) y muestras de líquidos corporales (peritoneal, pleural, pericárdico, secreciones, etc).

- Capacidad: Para procesar una o más muestras a la vez.

- Rendimiento: No menos de 18 muestras por hora.

- Inferfaz con el usuariuo en el propio equipo (que no requiera PC externa), con teclado y/o botones y/o mouse y/o pantalla táctil; con software integrado.

- Capacidad para funcionar a temperatura ambiental estándar y de laboratorio con aire acondicionado: entre 5°C y 40°C.

- Capacidad para funcionar en el entorno eléctrico de corriente alterna (AC) entre 100 y 240 voltios, entre 50 y 60 Hz. El fabricante debe especificar cláramente los requerimientos de protección eléctrica del equipo (UPS) y el tiempo mínimo de bateria requerido.

- La laminilla obtenida debe ser compatible para realizar pruebas moleculares, de histoquímica e inmunohistoquímica.

CONSUMIBLES:

- Recipientes con preservante para muestras ginecológicas con cepillo endocervical.

- Recipientes con preservante para muestras no-ginecológicas.

- Solución lítica (para eliminar eritrocitos).

- Solución mucolítica (para disolver mucina).

- Diluyente para uso general.

- Todos los filtros y/o membranas requeridos por el equipo, para producir efectivamente laminillas para diagnóstico, según la naturaleza de la muestra (ginecológica y no-ginecológica).

- Laminillas adecuadas para usar con el equipo.

- Tubos, viales, cápsulas o recipientes requeridos para cargar la muestra al equipo, de ser necesarios, y para el preprocesamiento, de ser necesarios.

- Kits para tinciones con hematoxilina/eosina, Papanicolaou y otras.

ACCESORIOS:

- Módulo para tinción automática de laminillas, compatible con el equipo y las laminillas, acoplado o no acoplado al equipo.

- Módulo para montaje de lámina cubreobjeto con resina de montaje estándar de laboratorio de histo/citopatología.

- Centrífugas específicas para los tubos, viales, cápsulas o recipientes requeridos para el pre-procesamiento, de ser necesario.

- Otros accesorios ofrecidos como valor agregado por los fabricantes, de interés para la unidad solicitante.

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos al momento de la entrega del equipo.

- Programa de mantenimiento preventivo que se brindará cada seis (6) meses. Mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía y prorrogable.

- Entrenamiento al personal de laboratorio y técnico. Actualizaciones, cuando sea necesario.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico

Nivel de atención: 3

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad