Dispositivo inteligente de terapia de oxígeno con cánula nasal de alto flujo, nebulización y CPAP humidificado calentado, formulario 23549.

Descripción: Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados humidificados y con Sistema inteligente adaptable de regulación de la concentración de oxígeno en bucle cerrado, para una mejor oxigenación y un menor tiempo de manipulación clínica.

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla Principal de 7 Pulgadas.

- Sub pantalla display digital.

- Modos de tratamientos:

  - Modo de bajo Flujo de 2L/min hasta 25L/min

  - Modo de Alto flujo de 10L/min hasta 80L/min

  - Modo de Alta humidificación de 10L/min hasta 80L/min

  - Modo de CPAP de 4cmH20 hasta 20 cmH20 3.5 Modo Inteligente e-Flow de 10L/min hasta 80L/min

- Monitoreo:

  - Monitoreo de temperatura / Humedad

- Control de temperatura/Humedad:

  - Programación de la temperatura del tubo de 29°C hasta 37°C.

  - Hasta 9 niveles de temperatura.

  - Soporte de humidificación hasta 7 niveles

- control de concentración de Oxígeno de 21% hasta 100%.

  - Alta concentración de oxígeno de 100% por 2 minutos 7.

- Control de Flujo desde 2L/min hasta 80l/min.

- Monitoreo de SPO2 y frecuencia de pulso

- Tendencias de:

  - Concentración de oxígeno.

  - Flujo.

  - Temperatura y Humed.

  - Spo2 y Frecuencia de pulso.

  - Presión

- Tiempo de tratamiento.

- Tiempo de uso del equipo.

- tiempo de mantenimiento del equipo.

- despliegue de Índice ROX.

- Nebulización.

- Secado del Tubo.

- Conexión WIFI.

- Alimentación eléctrica entre 100-120 V/60 Hz.

- Puerto de alta presión de oxígeno.

- Puerto de baja presión de oxígeno.

- Puerto para la conexión de oximetría

- Tiempo de Rampa de 0min hasta 20 min.

- Flujo de Rampa de 2L/min hasta 25L/min.

- Presión de Rampa de 4cmH20 hasta 20cmH20

- Alarmas:

  - Alarma de tubo bloqueado.

  - Alarma de alto/bajo oxígeno.

  - Alarma de bajo nivel de agua.

  - Alarma de Spo2 desconectado.

  - Alarma de fuente de oxígeno desconectado.

  - Alarma de error en la nebulización.

Accesorios:

- Canula Nasal:

  - Adulto (grande, mediano, pequeño).

  - Pediátrico (XS, XXS).

  - De un solo uso

- Conexión de traqueostomía.

  - De un solo uso

- Tubo corrugado con cámara de agua incluida.

  - De un solo uso

- Tubo corrugado con cámara de agua incluida compatible con nebulización.

  - De un solo uso

- Mascara CPAP:

  - Mascara Nasal (Grande, mediano, pequeño).

  - Mascara Facial (grande, mediano, pequeño).

- Sensor de SpO2:

  - Sensor SPO2 adulto

  - Sensor SPO2 pediátrico

- Micro jet nebulizador

- Filtro de aire de alta eficiencia.

- Carrito de transporte, con cuatro ruedas, freno en dos ruedas mínimo y atril.

- UPS con una duración de 40min o mas.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD DE ACUERDO A SU NECESIDAD Y PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar de manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 40 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: médicos, enfermeras, y asistentes.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.

9. El tiempo de entrega de acuerdo con los requerimientos de la Unidad Ejecutora solicitante