BOMBA DE INFUSIÓN PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL (formulario 10765).

Descripción: Para administrar fórmulas enterales de forma continua o a intervalos.

Especificaciones técnicas:

1.	Método o mecanismo de infusión o bombeo peristáltico rotatorio.

2.	Precisión de dosis: no mayor de 10% del flujo seleccionado.

3.	Velocidad de flujo o rango de funcionamiento: de 5 ml/hora o menos a 290 ml/hora o más, en incrementos entre 1ml y 5ml/horas.

4.	Volumen o dosis de infusión a ser administrado: de 1ml a 2000 ml o más.  Con incremento entre 1ml y 5ml.

5.	Que muestre en pantalla el registro del volumen total administrado

6.	Presión de oclusión: no exceda de 22psi (151kpa, 1,138mmHg)

7.	Batería de respaldo con carga mínima de 6 horas.

8.	Dimensiones: entre 4 y 20 cm de alto; entre 12 y 25 cm de ancho; entre 7 y 15 cm de profundidad.

Dimensiones: entre 4 y 20 cm de alto; entre 10 y 25 cm de ancho; entre 4 y 17 cm de profundidad.

9.	Peso de la Bomba: entre 0.4 kg y 4 kg.

10.	Material: plástico o policarbonato y mezcla de ABS en la carcasa.

11.	Con mecanismo de sujeción para poste o atril.

12.	Memoria (con recuperación automática de los parámetros preestablecidos).

13.	Con pantalla de visualización LED o LCD.

14.	Alimentación Eléctrica: 110-120 V (60Hz)

15.	Alarmas:

15.1.	Audibles y visibles.

15.2.	Batería baja.

15.3.	Oclusión o flujo.

15.4.	Pausa.

15.5.	Recipiente vacío o error de flujo.

15.6.	Finalización de infusión o volumen total administrado (VTBD).

Observaciones de las bolsas (accesorios)

1.	Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Observaciones para el pliego de cargo (equipo):

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de Servicio técnico, el cual debe incluir lista de diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo para brindar cada 6 meses o cuando solicite la unidad ejecutora durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación, limpieza y desinfección, de 5 horas mínimo, al personal del servicio de enfermería, médico y técnico que tendrán a su cargo la operación del equipo.

6. Ofrecer entrenamiento y reparación de 8 horas mínimo al personal de biomédica.

7. Certificación del fabricante donde se confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo mínimo de 7 años.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.

9. En caso de que una pieza no sea posible reemplazarla ni repararla por desperfecto de fábrica en el periodo de garantía, se reemplazará el equipo completo por uno nuevo.

Accesorios:

- Bolsa para alimentación enteral por bomba de infusión.

1.1. Transparente

1.2. Material grado médico con graduación impresa en onzas o mililitros con tapa rígida. 1.3. Extensión con llave de control o con válvula reguladora de flujo (La institución escogerá).

1.4. Conector final cinco en uno (5 en 1) o conector Enfit, que se adapte a cualquier tamaño de sonda

1.5. Con cámara de goteo o conector de identificación inteligente y gancho en aro para colgar.

1.6. Capacidad de entre 500 ml (cc) y 2500 ml (cc).

1.7. Libre de DEHP.

1.8. Libre de látex.

- Bolsa Doble para alimentación enteral e irrigación por bomba de infusión

2.1. Transparente

2.2. Material grado médico con graduación impresa en onzas o mililitros con tapa rígida 2.3. Conector final cinco en uno (5 en 1) o conector Enfit, que se adapte a cualquier tamaño de sonda

2.4. Con gancho o aro para colgar.

2.5. Capacidad de entre 500 ml y 2500 ml (cc).

2.6. Libre de DEHP.

2.7. Libre de látex.

3. Bolsa o cassette para alimentación enteral por bomba de infusión.

3.1. Transparente

3.2. Con graduación impresa en onzas o mililitros con tapa rígida.

3.3. Conector final cinco en uno (5 en 1) o conector Enfit, que se adapte a cualquier tamaño de sonda

3.4. Capacidad de entre 500 ml (cc) y 2500 ml (cc), con gancho o aro para colgar.

3.5. Libre de DEHP.

3.6. Libre de látex.

3.7. Libre de BPA

3.8 Material de policloruro de vinilo (PVC) y tubo de silicona transparente

3.9 Con o sin conector para formulas listas para colgar ó

4. Bolsa o cassette Doble para alimentación enteral e irrigación por bomba de infusión

4.1. Transparente

4.2. Con graduación impresa en onzas o mililitros con tapa rígida

4.3. Conector final cinco en uno (5 en 1) o conector Enfit, que se adapte a cualquier tamaño de sonda

4.4. Con gancho o aro para colgar.

4.5. Capacidad de entre 500 ml y 2500 ml (cc).

4.6. Libre de DEHP.

4.7. Libre de látex.

4.8. Libre de BPA.

4.9. Material de policloruro de vinilo (PVC) y tubo de silicona transparente.