STENT DE NITRURO DE HIERRO BIOABSORBIBLE BALON EXPANDIBLE, formulario 23471.
Descripción: Para mejorar el diámetro luminal de conductos arteriosos en pacientes recién nacidos o infantes.

Especificaciones:
1. Stent:

1.1. Material:

1.1.1. Nitruro de hierro.

1.1.2. Capa de zinc buffer.
1.1.3. Cubierta de PDLLA.

1.2. Diámetro desde 2.25 mm hasta 4.0 mm.

1.3. Longitud desde 8 mm hasta 38 mm.

1.4. Marcas radiopacas de oro.

1.5. Compatible con introductor 4 Fr.

1.6. Grosor de los strut de 50 micras y 60 micras.

2. Sistema de liberación:

2.1. Longitud de trabajo de 140 cm.
2.2. Cubierta hidrofílica.
2.3. Sistema de rápido recambio.
2.4. Compatible con guía 0.014”.
2.5. Perfil de la punta máximo de 0.020”.

3. Estéril.

4. Un solo uso.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL E INALAMBRICO, formulario 23472.

Descripción: Registrador de potenciales eléctricos de la actividad cardíaca a través de módulo de adquisición, almacenamiento y transmisión de los registros vía inalámbrica para evaluación médica.

Especificaciones:

1. Carcasa:

1.1. Módulo de adquisición del ECG, encargado del filtrado, amplificación y conversión de las señales ECG analógicas a señales digitales.
1.2. Módulo de transmisión que permite enviar las señales ECG al terminal de dispositivo en tiempo real.
1.3. Módulo principal de control y de visualización ejecuta en software APP para mostrar las ondas del ECG.
1.4. Cuerpo de apoyo con electrodos de detección V3 y RL.
1.5. Brazo de soporte superior con electrodos de detección V1y V2.
1.6. Brazo de soporte inferior con electrodos de detección LL.
1.7. Brazo de soporte lateral con electrodos de detección de V4, V5 y V6.
1.8. Pantalla

2. Software integrado del registrador del ECG, versión V 1.0.0.

3. Hardware: mínimo requerimiento:

3.1. CPU 2.0 GHz o más.
3.2. RAM 2 GB o más.

3.3. Almacenamiento 16 GB o más.
3.4. Pantalla no menor de cuatro (4) pulgadas, 1280 x con resolución de 800 o superior.
3.5. Sistema operativo Android 9.0 o iOS12 o mayor.
3.6. Interfase: Intercambio de datos a través de USB y placa de adquisición ECG.

4. Fuente de alimentación: batería de litio incorporada.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/HNiño/Homologación 03-04-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

